广西壮族自治区地方计量校准规范

JJF（桂）xx-2022

沥青混合料搅拌机校准规范

# calibration specification for

# Asphalt Mixtures stirring machine

(征求意见稿)

2022-xx-xx发布                       2022-xx-xx实施

广西壮族自治区市场监督管理局 发 布

沥青混合料搅拌机校准规范

JJF(桂)xx—2022

calibration specification for

Asphalt Mixtures stirring machine

| 归 口 单 位： | 广西壮族自治区市场监督管理局 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 广西壮族自治区计量检测研究院 |

本规范委托广西壮族自治区计量检测研究院负责解释

本规范主要起草人：

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

参加起草人：

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

目    录

引    言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量特性	2

5  校准条件	2

5.1  环境条件	2

5.2  测量标准及其它设备	3

6  校准项目和校准方法	3

6.1  校准项目	3

6.2  校准方法	3

7  校准结果表达	5

7.1  校准数据处理	6

7.2  校准原始记录	6

7.3  校准证书	6

7.4  校准结果的不确定度评定	6

8  复校时间间隔	7

附录A  加热搅拌锅容积示值误差测量不确定度评定示例	8

附录B  加热搅拌锅温度示值误差测量不确定度评定示例	10

附录C  搅拌叶片公转、自转速度误差值测量不确定度评定示例	13

附录D  时间控制器误差值测量不确定度评定示例	16

附录E  沥青混合料搅拌机校准原始记录格式	18

附录F  沥青混合料搅拌机校准证书内页格式	19

# 引    言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》进行制定。

本规范为首次发布。

沥青混合料搅拌机校准规范

# 1  范围

本规范适用于沥青混合料搅拌机、沥青混合料拌合机的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文献：

JTGF40-2019《公路沥青路面施工技术规范》

JTGE20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单），适用于本规范。

# 3  概述

沥青混合料搅拌机是室内拌制沥青混合料的基本设备，它适用于制备沥青与砂石的混合料，为沥青混合料的各种试验所需要。

沥青混合料搅拌机主要由四大部分组成：加热搅拌锅、搅拌叶片、升降机构和电器控制部分。加热搅拌锅温度从室温到 250℃ 范围内任意设定，并自动控温。工作时，搅拌叶片在加热搅拌锅内进行公转和自转，对混合料进行搅拌，其搅拌时间由定时器控制，定时器可在(1～999)s范围内任意设定。升降机构用来实现搅拌叶片或加热搅拌锅的升降。当加料或出料时，搅拌叶片或加热搅拌锅上升到最高位置，搅拌时搅拌叶片或加热搅拌锅下降到最低位置，使混合料能够充分搅拌均匀。其组成和结构示意图如图一所示。

| 说明： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1———加热搅拌锅； | 4———锅罩； | 7———搅拌驱动电机； | 10———升降丝杆； |
| 2———锁紧把手； | 5———搅拌减速机； | 8———升降导柱； | 11———升降减速； |
| 3———搅拌叶片； | 6———上罩壳； | 9———导向杆； | 12———升降电机。 |

图一  沥青混合料搅拌机结构示意图

# 4  计量特性

4.1加热搅拌锅的容积应不小于10L，即（≥10L）。

4.2加热搅拌锅温度能从室温至 250℃范围内任意设定，其温度控制应准确，控制精度为±1℃ ；温度示值误差不大于±2℃，即（≤±2℃）。

4.3加热搅拌锅温度从40℃升至 250℃时，加温时间应不大于30min，即（≤30min）。

4.4搅拌叶片的公转速度为(45±5) r / min，自转速度为(80±10) r / min，其精度为±0.5% 。

4.5沥青混合料搅拌机的搅拌时间能在(1～999 )s范围内任意设定，控制应准确，其控制精度为±0.5%。

# 5  校准条件

5.1环境条件

5.1.1环境温度：( 20±5)℃；

5.1.2相对湿度：＜80%RH；

5.1.3其他：无影响测量结果的振动、风速干扰等。

# 5.2 校准标准器及其它设备

5.2.1秒表：分度为 0.1s；

5.2.2温度计：量程为 300℃ ，分度为 1℃；

5.2.3电子天平：称量 5kg以上，感量不大于1g；

5.2.4盛水容器。

5.2.5也可以根据被校仪器设备的实际需求，选择准确度等级不低于上述要求的标准器及其它设备。

# 6  校准项目和校准方法

## 6.1校准项目

表1  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容积 | 4.1 | 6.2.3 |
| 2 | 温度控制 | 4.2 | 6.2.4 |
| 3 | 升温速度 | 4.3 | 6.2.5 |
| 4 | 转速 | 4.4 | 6.2.6 |
| 5 | 时间控制 | 4.5 | 6.2.7 |

## 6.2 校准方法

6.2.1外观

6.2.1.1传动系统外露部分应有防护措施。

6.2.1.2搅拌机外露表面应作防锈处理，油漆表面应光滑、色调一致。

6.2.1.3铸件和焊接件表面应平整，不应有毛刺、留边和砂眼等缺陷。

6.2.1.4仪器应在明显位置固定产品的铭牌。铭牌应包括产品名称、型号、主要技术参数、出厂日期、出厂编号、制造厂名。

6.2.2	工作运转安全性检查

6.2.2.1	搅拌机运转部位无异常声音。

6.2.2.2	操作摇手柄上下应灵活无阻，安全可靠。

6.2.2.3	搅拌叶片降低到最低位置不应接触搅拌锅底，一般以能充分搅拌锅底料为准。

6.2.3加热搅拌锅容积的校准

6.2.3.1可用注水法进行，用电子天平称量注满加热搅拌锅的水的质量，再换算成容积，则该容积大小为加热搅拌锅的容积值。取3次测量结果的平均值作为最终结果。

6.2.3.2加热搅拌锅容积示值误差的校准

加热搅拌锅容积的标称值与搅拌锅三次测量结果的平均值之差为示值误差。

ΔV=V0-Vi                                                    （1）

式中：ΔV-------加热搅拌锅容积示值误差，L；

V0-------加热搅拌锅容积的标称值，L；

Vi-------加热搅拌锅容积三次测量结果的平均值，L。

6.2.4加热搅拌锅温度控制的校准

6.2.4.1用导热油作为导热材料，所用的导热油的沸点不应低于加热搅拌锅的最高

设置温度。注入导热油的量为加热搅拌锅容积的(70±2)%，加热搅拌锅从140℃～ 200℃ 范围内任意设定3个温度点，也可以根据用户要求的使用温度点设定，用温度计测量加热搅拌锅中的导热油的温度，再与设定温度值相比较。取3次测量结果的平均值作为最终结果.

6.2.4.2加热搅拌锅温度示值误差的校准

加热搅拌锅温度设定点温度与温度计三次测量结果的平均值之差为温度示值误差。

ΔT=T0-Ti                                                    （2）

式中：ΔT-------温度示值误差，℃；

T0-------加热搅拌锅温度设定点温度，℃；

Ti-------温度计三次测量结果的平均值，℃。

6.2.5升温时间的校准

6.2.5.1测量加热搅拌锅温度从 40℃ 升至 250℃所   需   要  的   时   间   ，应不大于 30min。

6.2.5.2加热搅拌锅升温时间的校准

加热搅拌锅温度从 40℃ 升至 250℃  所   需   要  的时间，为秒表实际测量时间值

t测=t实                                                  （3）

式中：t测-------加热搅拌锅温度从 40℃ 升至 250℃  所   需   要  的时间，min ；

t实-------秒表实际测量时间值，min。

6.2.6搅拌叶片的公转速度和自转速度的校准

6.2.6.1目测读数，秒表计时。分别测量搅拌叶片公转45r和搅拌叶片自转80r所用的时间，计算搅拌叶片的公转速度和自转速度。各取3次测量结果的平均值作为最终结果。

6.2.6.2搅拌叶片公转速度示值误差值的校准

搅拌叶片公转速度标称值与搅拌叶片公转45r三次测量结果的平均值之差为搅拌叶片公转速度示值误差。

ΔN公=N0-Ni                                                    （4）

式中：ΔN公-------搅拌叶片公转速度示值误差,r/min；

N0-------搅拌叶片公转速度标称值；r/min；

Ni-------公转速度三次测量结果的平均值，r/min。

6.2.6.3搅拌叶片自转速度示值误差值的校准

搅拌叶片自转速度标称值与搅拌叶片自转 80r三次测量结果的平均值之差为搅拌叶片自转速度示值误差。

ΔN自=N1-Nj                                                    （5）

式中：ΔN自-------搅拌叶片自转速度示值误差,r/min；

N1-------搅拌叶片自转速度标称值；r/min；

Nj-------自转速度三次测量结果的平均值，r/min。

6.2.7时间控制器的准确性校准

6.2.7.1测量由时间控制器设置搅拌机运行 3min 时的实际时间，用秒表计时，进行比较。取3次测量结果的平均值作为最终结果。

6.2.7.2时间控制器的准确性示值误差值的校准

时间控制器设置的时间值与秒表三次测量结果的平均值之差为时间控制器的准确性示值误差。

Δt=t0-ti                                                    （6）

式中：Δt-------时间控制器的准确性示值误差值，s ；

t0-------时间控制器设置的时间值，s ；

ti-------秒表三次测量结果的平均值，s 。

# 7  校准结果表达

7.1校准数据处理

校准结果的数据应先计算后修约，修约应遵循四舍五入及偶数法原则，保留的有效位数与测量结果不确定度的位数相一致。

7.2校准原始记录

校准原始记录的格式参见附录E。

7.3校准证书

校准后的沥青混合料搅拌机出具校准证书，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校沥青混合料搅拌机的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n)校准证书或校准报告校准人、核验人、批准人的签名；

o)校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

经校准的沥青混合料搅拌机出具校准证书，校准证书应包括的信息及格式见附录E。

校准证书内页格式见附录F。

7.4校准结果的不确定度评定

校准结果的不确定度评定按照JJF1059.1-2012进行，不确定度评定范例见附录A、附录B、附录C、附录D。

# 8  复校时间间隔

沥青混合料搅拌机的复校时间间隔的长短是由沥青混合料搅拌机的使用情况、使用者、沥青混合料搅拌机本身质量等诸因素所决定，因此，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

建议沥青混合料搅拌机复校时间间隔最长不超过1年。

# 附录A

加热搅拌锅容积示值误差测量不确定度评定示例

A.1 概述

采用间接比较法进行。用注水法进行比较，用电子天平称量注满加热搅拌锅的水的质量，再换算成容积，则该容积大小为加热锅搅拌锅的容积值。将加热搅拌锅容积的标称值（10L）与用电子天平称量注满加热搅拌锅的水的质量换算成容积进行比较，其结果即为加热搅拌锅容积示值误差。

电子天平技术参数：

测量范围：1g～15kg；MPE:±10g；

校准环境条件：温度：25℃、湿度：70%RH。

A.2测量模型以及灵敏系数

加热搅拌锅容积示值误差测量模型为：

ΔV=10-Vi

式中：ΔV-------加热搅拌锅容积示值误差，L；

Vi------电子天平称量注满加热搅拌锅的水的质量换算成容积值，L。

利用偏导数求出各灵敏系数：

C1= ∂ΔV∂Vi=−1

A.3测量不确定度来源

A.3.1电子天平称量注满加热搅拌锅的水的质量换算成容积值带来的标准不确定度u1：

电子天平的最大允许误差为：

mi=±10g=±10ml

半宽区间为：10ml；按均匀分布估计

则有：u1=10/3≈5.8（ml）

A.3.2重复性带来的标准不确定度u2：

u2的主要来源是重复性。在输入相同的条件下，重复进行10次测量，测量结果如下：

| 测量序号 | 测量值(g) | 换算成容积（ml） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10018 | 10018 |
| 2 | 10015 | 10015 |
| 3 | 10012 | 10012 |
| 4 | 10017 | 10017 |
| 5 | 10017 | 10017 |
| 6 | 10011 | 10011 |
| 7 | 10019 | 10019 |
| 8 | 10012 | 10012 |
| 9 | 10016 | 10016 |
| 10 | 10013 | 10013 |
| 平均值： V=10015（ml） |  |  |

根据算术平均值标准偏差计算公式:

SV =i=1nVi−V2n(n−1)≈0.9(ml)             则有：u2=0.9(ml)

A.4 标准不确定度一览表

| 序号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度值 ui | 灵敏系数︱ci︱ | 标准不确定度分量 U（i）=︱ci︱×ui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | u1 =5.8（ml） | 1 | 5.8（ml） |
| 2 | 重复性 | u2=0.9(ml) | 1 | 0.9(ml) |

A.5合成标准不确定度计算

由于上述两标准不确定度分量互相独立，因此，采用方和根公式进行合成计算：

uc==5.82+0.92=5.9(ml)

A.6相对扩展不确定度计算

取包含因子k=2；  得：Urel=(k×uc)÷10(L)×100%=0.12%

A.7测量不确定度报告

U=0.12%  ； k = 2

- 附录B

- 加热搅拌锅温度示值误差测量不确定度评定示例

B.1 概述

采用直接比较法进行。用导热油作为导热材料，所用的导热油的沸点不应低于加

热搅拌锅的最高设置温度。注入导热油的量为加热搅拌锅容积的(70±2)%，加热搅拌锅温度从140℃～ 200℃ 范围内任意设定温度点，用温度计对加热搅拌锅的各校准点进行测量。将加热搅拌锅的温度示值与温度计的测量值进行比较，其结果即为加热搅拌锅的温度示值误差。

温度计技术参数：

测量范围：0℃～300℃

MPE:±0.6℃

校准点:140℃、170℃、200℃；

校准环境条件：温度：25℃ 、湿度：70%RH。

B.2测量模型以及灵敏系数

温度示值误差测量模型为

ΔT=T0-Ti

式中：ΔT-------温度示值误差，℃；

T0 ------加热搅拌锅温度示值，℃；

Ti-------温度计测量平均值，℃。

利用偏导数求出各灵敏系数：

C1 = ∂ΔT∂T0=1   ；      C2= ∂ΔT∂Ti=-1

B.3 测量不确定度来源

B.3.1 温度测量标准带来的标准不确定度u1：

温度计技术参数：

MPE:±0.6℃ ,则半宽区间为0.6℃。按均匀分布，则有

u1=0.6/3=0.35（℃）

B.3.2重复性带来的标准不确定度u2：

u2的主要来源是重复性。在输入相同的条件下，重复进行10次测量，测量结果如下：

| 序号 | 测量值(℃) | 测量值(℃) | 测量值(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140.3 | 170.6 | 200.9 |
| 2 | 140.5 | 170.7 | 200.6 |
| 3 | 140.4 | 170.6 | 200.4 |
| 4 | 140.3 | 170.4 | 200.3 |
| 5 | 140.2 | 170.6 | 200.4 |
| 6 | 140.4 | 170.7 | 200.5 |
| 7 | 140.3 | 170.6 | 200.7 |
| 8 | 140.1 | 170.4 | 200.8 |
| 9 | 140.3 | 170.3 | 201.0 |
| 10 | 140.5 | 170.2 | 200.7 |
| 平均值 | 140.33 | 170.51 | 200.63 |

根据算术平均值标准偏差计算公式:

ST =i=1nTi−T2n(n−1)

则有：140℃，u2=0.04℃；   170℃，u2=0.06℃；     200℃，u2=0.07℃

B.3.3加热搅拌锅温度显示分辨率带来的标准不确定度u3：

加热搅拌锅在进行设定温度值时候，其分辨率带来的不确定度。

加热搅拌锅温度显示分辨率为0.1℃，则其半宽区间为0.05℃，取均匀分布，则有：

u3=0.05/ ≈0.03(℃)

B.4 标准不确定度一览表

| 序号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度值 ui(℃) | 灵敏系数︱ci︱ | 标准不确定度分量 U（i）=︱ci︱×ui (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度计 | u1 =0.35 | 1 | 0.35 |
| 2 | 重复性 | 140℃：u2=0.04 170℃：u2=0.06 200℃：u2=0.07 | 1 | 140℃：u2=0.04 170℃：u2=0.06 200℃：u2=0.07 |
| 3 | 加热搅拌锅温度显示分辨率 | u3=0.03 | 1 | 0.03 |

B.5 合成标准不确定度计算

由于上述三个标准不确定度分量互相独立，因此，采用方和根公式进行合成计算：

uc=

140℃：uc=0.35℃

170℃：uc=0.36℃

200℃：uc=0.36℃

B.6 扩展不确定度计算

取包含因子k=2；  得：U=k×uc

140℃：U =0.7℃

170℃：U =0.7℃

200℃：U =0.7℃

B.7 测量不确定度报告

140℃：U=0.7(℃)  ； k = 2

170℃：U=0.7(℃)  ； k = 2

200℃：U=0.7(℃)  ； k = 2

- 附录C

- 搅拌叶片公转、自转速度误差值测量不确定度评定示例

C.1 概述

采用间接比较法进行。目测读数，电子秒表计时。测量搅拌叶片公转 45r 和搅拌叶片自转 80r 所用的时间，计算搅拌叶片的公转和自转速度。将搅拌叶片的公转和自转速度的标称值与通过秒表计算搅拌叶片的公转和自转速度值进行比较，其结果即为搅拌叶片的公转和自转速度示值误差。

电子秒表技术参数：

测量范围：（0～3600）s

MPE：±0.5s/d；

校准环境条件：温度：25℃ 、湿度：70%RH。

C.2 测量模型以及灵敏系数

搅拌叶片的公转和自转速度示值误差测量模型为

ΔN =N0-Ni

式中：ΔN -------搅拌叶片公转和自转速度示值误差,r/min；

N0--------搅拌叶片公转和自转速度标称值；r/min；

Ni-------公转和自转速度测量平均值，r/min。

利用偏导数求出各灵敏系数：

C1 = ∂ΔN∂N0=1   ；      C2= ∂ΔN∂Ni=-1

C.3 测量不确定度来源

C.3.1 电子秒表带来的标准不确定度u1：

电子秒表最大允许误差为：±0.07s；半宽区间为：0.07s；按均匀分布估计

则有：u1=0.07/3≈0.04（s）

C.3.2重复性带来的标准不确定度u2：

u2的主要来源是重复性。在输入相同的条件下，重复进行10次测量搅拌叶片公转 45r 和搅拌叶片自转80r 所用的时间，测量结果如下表一：

表一

| 序号 | 搅拌叶片公转45r用时 (s) | 搅拌叶片自转80r 用时(s) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 61.2 | 59.2 |
| 2 | 61.5 | 59.4 |
| 3 | 61.3 | 59.0 |
| 4 | 61.1 | 59.3 |
| 5 | 61.4 | 59.5 |
| 6 | 61.2 | 59.6 |
| 7 | 61.0 | 59.3 |
| 8 | 61.3 | 59.1 |
| 9 | 61.6 | 59.4 |
| 10 | 61.4 | 59.2 |
| 平均值 | 61.3 | 59.3 |
| 计算实际每分钟转速（r/min） | 44.05 | 80.94 |

根据算术平均值标准偏差计算公式:

Sp =i=1nPi−P2n(n−1)

则有：搅拌叶片公转45r用时，u2=0.06(s)

搅拌叶片自转80r 用时，u2=0.06(s)

C.4 标准不确定度一览表

| 序号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度值 ui | 灵敏系数 ︱ci︱ | 标准不确定度分量 U（i）=︱ci︱×ui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子秒表 | u1=0.04(s) | 1 | 0.04(s) |
| 2 | 重复性 | 公转：u2=0.06(s) 自转：u2=0.06(s) | 1 | 公转：u2=0.06(s) 自转：u2=0.06(s) |

C.5 合成标准不确定度计算

由于上述两标准不确定度分量互相独立，因此，采用方和根公式进行合成计算：

公转：uc=≈0.07(s)

自转：uc=≈0.07(s)

C.6 扩展不确定度计算

取包含因子k=2；  得：U=k×uc

公转速度：U=0.14(s)

自转速度：U=0.14(s)

从表一知道：

公转速度：44.05r/min

自转速度：80.94r/min

所以，公转速度：U=(0.14÷60)×44.05=0.1 (r/min)

自转速度：U=(0.14÷60)×80.94=0.2 (r/min)

C.7相对扩展不确定度计算

公转速度：Urel=0.1÷45×100%=0.2%

自转速度：Urel=0.2÷80×100%=0.3%

C.8 测量不确定度报告

公转速度：U=0.2%  ；k=2

自转速度：U=0.3%  ；k=2

- 附录D

- 时间控制器误差值测量不确定度评定示例

D.1 概述

采用直接比较法进行。选定校准的时间点为180s。由时间控制器设置搅拌机运行 180s时的实际时间，用电子秒表计时进行比较。同时启动搅拌机时间控制器计时系统和电子秒表，当搅拌机时间控制器计时系统到达设定时间点时，停止电子秒表的计时，并读取电子秒表相应的显示值。搅拌机时间控制器计时系统设定值与电子秒表显示值之差为搅拌机时间控制器计时示值误差。

电子秒表技术参数：

测量范围：（0～3600）s

MPE：±0.5s/d；

校准环境条件：温度：25℃ 、湿度：70%RH。

D.2 测量模型以及灵敏系数

搅拌机时间控制器示值误差测量模型为

Δt=t0-ti

式中：Δt-------时间控制器误差值，s ；

t0-------时间控制器设置时间值，s ；

ti-------电子秒表测量平均值，s 。

利用偏导数求出各灵敏系数：

C1 = ∂Δt∂t0= 1    ；      C2= ∂Δt∂ti = -1

D.3 测量不确定度来源

D.3.1 标准器带来的标准不确定度u1：

电子秒表最大允许误差为：±0.07s。

半宽区间为：0.07s；按均匀分布估计

则有：u1=0.07/3≈0.04（s）

D.3.2重复性带来的标准不确定度u2：

u2的主要来源是重复性。在输入相同的条件下，重复进行10次测量，测量结果如下：

| 序号 | 测量值(s) |
| --- | --- |
| 1 | 180.3 |
| 2 | 180.4 |
| 3 | 180.8 |
| 4 | 181.0 |
| 5 | 180.2 |
| 6 | 180.6 |
| 7 | 180.7 |
| 8 | 180.5 |
| 9 | 180.9 |
| 10 | 180.1 |
| 平均值：=180.55（s） |  |

根据算术平均值标准偏差计算公式:

Sp =i=1nPi−P2n(n−1)≈0.1(s)  则有：u2=0.1(s)

D.4 标准不确定度一览表

| 序号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度值 ui | 灵敏系数 ︱ci︱ | 标准不确定度分量 U（i）=︱ci︱×ui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子秒表 | u1 =0.04(s) | 1 | 0.04(s) |
| 2 | 重复性 | u2=0.1(s) | 1 | 0.1(s) |

D.5 合成标准不确定度计算

由于上述两标准不确定度分量互相独立，因此，采用方和根公式进行合成计算：

uc==≈0.11(s)

D.6 扩展不确定度计算

取包含因子k=2；  得：U=k×uc=2×0.11≈0.2(s)

D.7 测量不确定度报告

U=0.2(s) ； k = 2

# 附录E

沥青混合料搅拌机校准原始记录格式

证书编号：

| 送检单位 |  | 校准依据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  | 型号规格 |  |
| 制造厂 |  | 环境温度 |  |
| 出厂编号 |  | 相对湿度 |  |
| 校准日期 |  | 校准地点 |  |
| 校准员 |  | 核验员 |  |

| 标准器 信息 | 标准器名称 | 编号 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 证书号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

校准项目

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 精度要求 | 实 测 数 据 |  |  |  | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均 |  |
| 1 | 容积 |  | L | ≥10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 公转速度 |  | r/min | （45±5） |  |  |  |  |  |
| 3 | 自转速度 |  | r/min | （80±10） |  |  |  |  |  |
| 4 | 时间控制 |  | s | ±0.5% |  |  |  |  |  |
| 5 | 温度误差 (140℃～ 200℃ ) |  | ℃ | ±2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ℃ | ±2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ℃ | ±2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升温时间(40℃～250℃） 250℃ ) |  | min | ≤30 |  |  |  |  |  |
| 7 | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工作运转安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录F

沥青混合料搅拌机校准证书内页格式

校准结果

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容积(L) |  |  |
| 2 | 公转速度(r/min) |  |  |
| 3 | 自转速度(r/min) |  |  |
| 4 | 时间控制(s) |  |  |
| 5 | 温度误差（℃） |  |  |
| 6 | 升温时间（min） |  |  |
| 7 | 外观 |  |  |
| 8 | 工作运转安全性 |  |  |