广西地方校准规范

《沥青混合料搅拌机校准规范》编制说明

一、任务来源

根据《广西壮族自治区市场监督管理局关于发布2022年度广西地方计量技术规范制修订计划的通告》（2021年第200期）的要求编制，由广西壮族自治区计量检测研究院负责《沥青混合料搅拌机校准规范》的起草工作。

二、目的及意义

沥青混合料搅拌机是室内拌制沥青混合料的基本设备，它适用于制备沥青与砂石的混合料，为沥青混合料的各种试验所需要。它已被广泛地应用于公路系统的科研、施工和监理部门的实验室中，其准确性至关重要。制定专业的沥青混合料搅拌机校准规范对沥青混合料搅拌机进行有效的量值传递具有极其重大的社会意义。国家行业标准JTGE20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》里面规定了沥青混合料搅拌机技术指标的基本条件。针对目前并没有相关的国家计量检定规程或校准规范发布的现状，为保证沥青混合料搅拌机量值的准确可靠，以填补广西地区对该仪器设备量值溯源依据技术文件的空白，因此我院特申请制订沥青混合料搅拌机的地方校准规范以开展相应的校准工作，满足行政监管需求和客户需求。

三、参考的有关资料及标准

JTGE20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》

JTGF40-2019《公路沥青路面施工技术规范》

在本规范编制过程中，重点参照了以下技术规范，对沥青混合料搅拌机计量特性主要依据JTGE20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》、JTGF40-2019《公路沥青路面施工技术规范》的相关规定。本规范按JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的相关要求进行编写，名词术语参照JJF1001-2011 《通用计量术语及定义》中相关名词术语及定义。

四、制定规范的简要过程

1、编制过程及人员分工情况

自2021年12月28日自治区市场监督局发文由广西壮族自治区计量检测研究院负责编制《沥青混合料搅拌机校准规范》后，院内迅速组建起草小组，拟定规范制定工作方案，分配工作任务。

- 2022年1月，编写小组首次集中，商讨沥青混合料搅拌机校准规范相关计量指标校准范围；

- 2022年2月，编写小组成员再次集中讨论初稿进行讨论，并明确了成员分工。

- 2022年3月至4月，根据校准规范初稿，对现有的沥青混合料搅拌机进行试验验证，确保沥青混合料搅拌机校准规范里制定的性能指标合理有效。

- 人员具体分工如下

| 序号 | 工作内容 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制说明 | 许诚、张毅 | 2022年1月初 |
| 2 | 校准规范正文 | 许诚 | 2022年2月底 |
| 3 | 样品试验及试验报告 | 许诚、钟泽光 | 2022年3月中 |
| 4 | 不确定度分析报告 | 许诚、张毅 | 2022年3月底 |
| 5 | 校准规范格式排版 | 唐寄峰、尹小艺 | 2022年4月底 |
| 6 | 试验报告及不确定度报告检查 | 许诚、唐寄峰 | 2022年4月底 |
| 7 | 评审会议纪要 | 李薇 | 2022年6月底 |
| 8 | 收集征求意见并汇总 | 钟泽光、尹小艺 | 2022年6月底 |
| 9 | 审定意见书及专家签名 | 李薇 | 2022年6月底 |

2、生产情况及使用情况

生产单位及使用现状：国内有诸多生产沥青混合料搅拌机的厂家，大部分分布在北京，江苏无锡，浙江等地，如：北京航天科宇测试仪器有限公司、北京中科建仪电子科技有限公司、北京盛世德邦科技有限公司、无锡市锡仪建材仪器厂、浙江辰鑫机械设备有限公司等。国内的沥青混合料搅拌机生产水平和性能水平已完全满足国内生产、检测等用途的使用，故目前国内公路系统的科研、施工和监理部门等单位使用的大多为国产沥青混合料搅拌机。

性能参数：目前沥青混合料搅拌机技术指标：加热搅拌锅的容积不小于10L；加热搅拌锅温度：室温至250℃，误差为± 2℃；搅拌叶片的公转速度为(45±5) r / min，自转速度为(80±10) r / min，精度为±0.5%；搅拌时间：(1～999 )s，精度为±0.5%；加热搅拌锅从40℃升至 250℃，时间应不大于30min。

3、编制规范的简要过程

规范起草小组成员在2022年之前就有收集各厂家沥青混合料搅拌机的性能指标的材料，并时常与生产单位联系了解相关的行业动态。曾调研广西长长路桥建设有限公司、广西交建工程检测咨询有限公司、广西精信工程质量检测有限公司等机构，对其使用的沥青混合料搅拌机现状进行调查研究并做相应校准方法实验和验证，通过大量的实验结果分析，初步拟定了规范的框架并编写了《沥青混合料搅拌机》广西地方计量校准规范的初稿；2022年2月至2022年3月起草人修改初稿并形成征求意见稿，同时进行实验数据分析；2022年4月，征求意见稿上报，形成《沥青混合料搅拌机》广西地方计量校准规范征求意见稿。

五、规范的主要内容（要点）及技术指标

1.适用范围

本规范适用于加热搅拌锅的容积不小于10L；加热搅拌锅温度：室温至250℃，误差为±2℃；搅拌叶片的公转速度为(45±5) r / min，自转速度为(80±10) r / min，精度为±0.5%；搅拌时间：(1～999 )s，精度为±0.5%；加热搅拌锅从40℃升至 250℃，时间应不大于30min的沥青混合料搅拌机的校准。

2.关于计量性能的要求

各项技术指标，参照JTGE20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的要求。

3.关于标准装置

在这里我们规定使用温度计、秒表、电子天平作为标准器，同时也规定了可以使用准确度等级不低于上述要求的其他标准器，校准装置的不确定度不超过被校仪器最大允许误差的1/3。

4.关于校准方法

采用直接测量法和间接测量法，加热搅拌锅温度示值误差、升温时间、时间控制器的准确性示值误差值，可以通过温度计、秒表直接测量出示值误差；加热搅拌锅容积示值误差，通过电子天平称量注满加热搅拌锅的水的质量，再换算成容积，搅拌叶片的公转速度和自转速度的示值误差，通过目测读数，秒表计时，经过计算才能得出示值误差。

5、关于校准结果的表达和复校时间间隔

校准结果的描述采用了JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》中规定的内容。复校时间的长短可根据沥青混合料搅拌机的使用情况、环境条件、仪器本身性能等因素决定，一般建议复校时间间隔不超过1年，使用单位也可根据沥青混合料搅拌机实际使用情况来决定复校时间间隔。

以上是制定此规范的编制说明，在审核中请各位专家进行讨论，提出宝贵意见。谢谢！

《沥青混合料搅拌机校准规范》起草小组

2022年4月