沥青混合料搅拌机校准规范

试验报告

广西壮族自治区计量检测研究院

2022年4月

- 沥青混合料搅拌机校准规范试验报告

一、试验目的

分别选取了3台沥青混合料搅拌机作为试验对象，按照《沥青混合料搅拌机校准规范》中的规定进行试验，验证该校准规范的正确性和可行性。

二、试验方法

依据《沥青混合料搅拌机校准规范》，选取试验项目及试验方法，详见表1。

表1 试验项目及试验方法

| 序号 | 试验项目 | 对应的要求条款号 | 对应的方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容积 | 4.1 | 6.2.3 |
| 2 | 温度控制 | 4.2 | 6.2.4 |
| 3 | 升温速度 | 4.3 | 6.2.5 |
| 4 | 转速 | 4.4 | 6.2.6 |
| 5 | 时间控制 | 4.5 | 6.2.7 |

三、试验用仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 出厂编号 | 不确定度/ 准确度/ 最大允许误差 | 证书有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字温度计 | （0～300）℃ | 3490834 | MPE:±0.6℃ | - 2022-10-17 |
| 2 | 电子天平 | 1g～15kg | S25310893 | MPE:±10g | - 2022-12-24 |
| 3 | 电子秒表 | （0～3600）s | RB568 | MPE:±0.07s | - 2022-08-31 |

四、试验1

1、试验对象

选取一台温度控制精度为0.1℃，时间控制精度为1秒的数控沥青混合料搅拌机作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控沥青混合料搅拌机 | SLHB-II | 910002 | 浙江辰鑫机械设备有限公司 |

2、试验条件

温    度： 25℃；相对湿度： 68％；

试验时间：2022年3月18日

试验地点：广西长长路桥建设有限公司南宁市武鸣区苏宫村那宫屯该单位实验室

3、试验结果

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 精度要求 | 实 测 数 据 |  |  |  | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均 |  |
| 1 | 容积 |  | L | ≥10 | ＞10 | ＞10 | ＞10 | ＞10 | 0.12% |
| 2 | 公转速度 |  | r/min | （45±5） | 44.1 | 43.9 | 44.2 | 44.1 | 0.2% |
| 3 | 自转速度 |  | r/min | （80±10） | 79.2 | 79.4 | 79.3 | 79.3 | 0.3% |
| 4 | 时间控制 |  | s | ±0.5% | 180.4 | 180.6 | 180.2 | 180.4 | 0.2 |
| 5 | 温度误差 (140℃～ 200℃ ) | 140.0 | ℃ | ±2 | 139.3 | 139.5 | 139.4 | 139.4 | 0.7 |
|  |  | 170.0 | ℃ | ±2 | 169.7 | 169.9 | 169.6 | 169.7 | 0.7 |
|  |  | 200.0 | ℃ | ±2 | 200.4 | 200.6 | 200.5 | 200.5 | 0.7 |
| 6 | 升温时间(40℃～250℃） 250℃ ) |  | min | ≤30 | ＜30 |  |  |  | 0.2 |

五、试验2

1、试验对象

选取一台温度控制精度为0.1℃，时间控制精度为1秒的沥青混合料自动拌合机作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沥青混合料自动拌合机 | LHB-III | LAK02A1809070AA | 北京中科蓝航实验仪器有限公司 |

2、试验条件

温    度： 24℃；相对湿度： 70％；

试验时间：2021年3月23日

试验地点：广西精信工程质量检测有限公司来宾市兴宾区兴宾南路629号该单位实验室

3、试验结果

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 精度要求 | 实 测 数 据 |  |  |  | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均 |  |
| 1 | 容积 |  | L | ≥10 | ＞10 | ＞10 | ＞10 | ＞10 | 0.12% |
| 2 | 公转速度 |  | r/min | （45±5） | 45.2 | 45.3 | 45.1 | 45.2 | 0.2% |
| 3 | 自转速度 |  | r/min | （80±10） | 80.1 | 80.0 | 80.2 | 80.1 | 0.3% |
| 4 | 时间控制 |  | s | ±0.5% | 180.2 | 180.3 | 180.1 | 180.2 | 0.2 |
| 5 | 温度误差 (140℃～ 200℃ ) | 140.0 | ℃ | ±2 | 140.4 | 140.5 | 140.3 | 140.4 | 0.7 |
|  |  | 170.0 | ℃ | ±2 | 170.2 | 170.1 | 170.3 | 170.2 | 0.7 |
|  |  | 200.0 | ℃ | ±2 | 199.7 | 199.6 | 199.8 | 199.7 | 0.7 |
| 6 | 升温时间(40℃～250℃） 250℃ ) |  | min | ≤30 | ＜30 |  |  |  | 0.2 |

六、试验3

1、试验对象

选取一台温度控制精度为0.1℃，时间控制精度为1秒的沥青混合料自动拌和机作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沥青混合料自动拌和机 | BH-20 | KAK02B1803120AD | 北京航天科宇测试仪器有限公司 |

2、试验条件

温    度： 26℃；相对湿度： 71％；

试验时间：2022年3月28日

试验地点：广西力宇建设工程检测有限公司南宁市友谊路48-16号该单位实验室

3、试验结果

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 精度要求 | 实 测 数 据 |  |  |  | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均 |  |
| 1 | 容积 |  | L | ≥10 | ＞10 | ＞10 | ＞10 | ＞10 | 0.12% |
| 2 | 公转速度 |  | r/min | （45±5） | 43.8 | 43.7 | 43.6 | 43.7 | 0.2% |
| 3 | 自转速度 |  | r/min | （80±10） | 78.7 | 78.8 | 78.6 | 78.7 | 0.3% |
| 4 | 时间控制 |  | s | ±0.5% | 180.3 | 180.4 | 180.2 | 180.3 | 0.2 |
| 5 | 温度误差 (140℃～ 200℃ ) | 140.0 | ℃ | ±2 | 139.5 | 139.4 | 139.6 | 139.5 | 0.7 |
|  |  | 170.0 | ℃ | ±2 | 169.9 | 169.7 | 169.8 | 169.8 | 0.7 |
|  |  | 200.0 | ℃ | ±2 | 200.3 | 200.5 | 200.4 | 200.4 | 0.7 |
| 6 | 升温时间(40℃～250℃） 250℃ ) |  | min | ≤30 | ＜30 |  |  |  | 0.2 |

七、试验结论

《沥青混合料搅拌机校准规范》要求的计量性能合理，测量方法科学，具有理论依据和可行性，制定的校准方法及内容均满足对沥青混合料搅拌机的量值溯源、确保量值准确可靠的要求。