2026年配装眼镜产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于配装眼镜产品质量广西监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括单光和多焦点的验光处方配装眼镜。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

按镜片材料可分为玻璃镜片配装眼镜、树脂镜片配装眼镜和其它（如水晶等）镜片配装眼镜；

按镜架材料可分为金属架配装眼镜和塑料架配装眼镜；

按架型可分为全框架配装眼镜、半框架配装眼镜和无框架配装眼镜。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 10810.1-2005    眼镜镜片    第1部分:单光和多焦点镜片（指定版）

GB/T 10810.1-2025    眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦（2026-03-01实施）

GB 10810.3-2006    眼镜镜片及相关眼镜产品    第3部分:透射比规范及测量方法

GB/T 10810.3-2025    眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法（2026-03-01实施）

GB 13511.1-2011    配装眼镜 第1部分:单光和多焦点（指定版）

GB/T 13511.1-2025    配装眼镜 第1部分：单焦和多焦定配眼镜（2026-03-01实施）

GB 45184-2024    眼视光产品 元件安全技术规范（2026-01-01实施）

GB 45185-2024    眼视光产品　成品眼镜安全技术规范（2026-01-01实施）

GB/T 14214-2019    眼镜架    通用要求和试验方法

QB/T 2506-2017     眼镜镜片 光学树脂镜片

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

所有按处方定制的各类眼镜架以及使用玻璃或树脂镜片的成品，优先抽取带有柱镜顶焦度的产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

在生产企业的加工中心或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成，原则上距离失效日期不少于半年（保质期较短的产品除外）。

5.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。当库存基数少于抽样数量时，可按事先确定的包含柱镜的处方单，现场制作。

5.2.3 抽样数量

抽取样品数量为2副，两副眼镜的参数可不一致，均为检验用样品，不抽取备样；异议复检可在检验样品上进行。

5.2.4 注意事项

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，抽样人员应作好防拆封措施（如作好在样品包装上、封条骑缝处、易拆封处等地方签字、作记号之类的防拆封标记），再对样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1 为确保样品完好有效，每一副配装眼镜应附有包含加工制作参数的单据、出厂标识标签、镜片分类（UV-1、UV-2、UV-3）等，并有独立完整的包装。检验样品由抽样人员负责携带或寄送至检验机构，在寄送过程中不得损坏样品的密封和防拆封状态。

5.3.2 抽取的样品连同其原包装盒及使用说明用清洁的包装袋（箱）密封包装后加贴封条封样。包装的方式应能防止样品在运送过程中损坏或被污染，封样的方式应能有效防止未经授权的拆封。

5.3.3 如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

5.4 抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品产量、产值，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

注：记录的“产品销售量及销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“配装眼镜产品”，应记录受检单位的所有配装眼镜产品销售量及销售总额。

5.4.2 流通领域（实体店）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

6 检验要求

6.1检验项目

6.1.1 2026年3月1日前生产的配装眼镜检验项目见表1。

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 6.1 |
| 2 | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 6.1 |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 6.1 |
| 4 | 柱镜轴位方向偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 6.3 |
| 5 | 光学中心水平距离偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 6.4 |
| 6 | 水平光学中心与眼瞳的单侧偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 6.4 |
| 7 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 6.4 |
| 8 | 镜片的基准点厚度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 5.2.2 |
| 9 | 镜片材料和表面质量 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 6.6 |
| 10 | 可见光透射比τV | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 6.4 |
| 11 | 太阳紫外A波段透射比τSUVA | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 6.5 |
| 12 | 太阳紫外B波段透射比τSUVB | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 6.5 |
| 13 | 镜架外观质量 | GB 13511.1-2011 | GB/T 14214-2019 7.2 |
| 14 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 5.8 |

6.1.2 2026年3月1日后生产的配装眼镜检验项目见表2。

表2 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） | GB/T 13511.1-2025 | GB 45184-2024 5.2.1 |
| 2 | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） | GB/T 13511.1-2025 | GB 45184-2024 5.2.1 |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB/T 13511.1-2025 | GB 45184-2024 5.2.1 |
| 4 | 柱镜轴位方向偏差 | GB/T 13511.1-2025 | GB 45185-2024 5.3 |
| 5 | 中心点水平距离偏差 | GB/T 13511.1-2025 | GB 45185-2024 5.4 |
| 6 | 中心点单侧水平距离偏差 | GB/T 13511.1-2025 | GB 45185-2024 5.4 |
| 7 | 中心点垂直互差 | GB/T 13511.1-2025 | GB 45185-2024 5.4 |
| 8 | 镜片基准点厚度 | GB/T 13511.1-2025 | GB/T 13511.1-2025 5.7 |
| 9 | 可见光谱范围光透射比τν | GB/T 13511.1-2025 | GB 45184-2024 5.3 |
| 10 | 紫外光谱范围UV-A波段光透射比 τSUVA | GB/T 13511.1-2025 | GB 45184-2024 5.3 |
| 11 | 紫外光谱范围UV-B波段光透射比 τSUVB | GB/T 13511.1-2025 | GB 45184-2024 5.3 |
| 12 | 镜片材料和表面质量 | GB/T 13511.1-2025 | GB/T 10810.1-2025 5.4 |
| 13 | 镜架外观质量 | GB/T 13511.1-2025 | GB/T 14214-2019 7.2 |
| 14 | 装配质量 | GB/T 13511.1-2025 | GB/T 10810.1-2025 5.4 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.2 检验应注意的问题

当检验项目需要拆卸镜片时，应先完成其他性能的检测。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1 当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2026年配装眼镜产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2 当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2026年配装眼镜产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对留存初检机构的原检验样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。