冰箱温度计校准规范

试验报告

广西计量检测研究院

2021年12月

- 冰箱温度计校准规范试验报告

一、试验目的

分别选取了一台玻璃液体冰箱温度计和一台机械式冰箱温度计作为试验对象，按照《冰箱温度计校准规范》中的规定进行试验，验证该校准规范的正确性和可行性。

二、试验方法

依据《冰箱温度计校准规范》，选取试验项目及试验方法，详见表1。

表1 试验项目及试验方法

| 序号 | 试验项目 | 对应的要求条款号 | 对应的方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示值误差 | 5.1 | 7.2.1 |
| 2 | 回差 | 5.2 | 7.2.2 |
| 3 | 重复性 | 5.3 | 7.2.3 |

三、试验用仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 出厂编号 | 不确定度/ 准确度/ 最大允许误差 | 证书有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铂电阻 温度计 | （-189.3442～+419.527）℃ | 0122 | 二等 | - 2022.09.13 |
| 2 | 精密测温电桥 | (0～500)kΩ | B22106 | 0.8ppm | - 2022.03.05 |
| 3 | 温度检定箱 | （-50~180）℃ | 54260006910010 | - 温度波动度:±0.2℃； - 温度均匀度:0.3℃ | - 2023.02.03 |
| 4 | 温度计 | （-50~50）℃ | 11# | - MPE：±0.5℃ | - 2022.03.06 |

四、试验1

1、试验对象

选取一台温度范围（-4050）℃，分度值为1.0℃的玻璃液体冰箱温度计作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冰箱温度计 | （-4050）℃ | 602 | 北京康威仪表有限公司 |

2、试验条件

温    度： 22℃；相对湿度： 62％；

试验时间：2021年11月2日

试验地点：广西计量检测研究院邕宁基地2号楼520房

3、试验结果

| 1、温度示值误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准点 ℃ |  |  |  | 标准器读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 被校仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温度示值℃ |  |  |  |  | 平均值℃ |  | 修正值℃ |  |  | 实际温度℃ |  | 示值℃ |  |  |  | 平均值℃ |  |  | 示值误差℃ |
| 50 |  |  | 正 | 49.974 |  |  |  | 49.975 | 49.973 |  | 0.000 |  |  | 49.973 |  | 49.0 |  |  | 49.0 | 49.1 |  |  | -0.9 |
|  |  |  | 反 | 49.971 |  |  |  | 49.972 |  |  |  |  |  |  |  | 49.2 |  |  | 49.2 |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 正 | 0.003 |  |  |  | 0.005 | 0.004 |  | 0.000 |  |  | 0.004 |  | -0.7 |  |  | -0.8 | -0.8 |  |  | -0.8 |
|  |  |  | 反 | 0.003 |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  | -0.8 |  |  | -0.9 |  |  |  |  |
| -40 |  |  | 正 | -39.937 |  |  |  | -39.934 | -39.935 |  | 0.000 |  |  | -39.935 |  | -42.0 |  |  | -41.9 | -41.8 |  |  | -0.9 |
|  |  |  | 反 | -39.933 |  |  |  | -39.936 |  |  |  |  |  |  |  | -41.6 |  |  | -41.7 |  |  |  |  |
| 2、温度回差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顺序 | -40℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0℃ |  |  |  |  |  |  | 50℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值℃ |  |  |  |  | 温度回差℃ |  |  |  | 示值℃ |  |  | 温度回差℃ |  |  |  | 示值℃ |  |  |  |  | 温度回差℃ |  |
| 正 | -41.8 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | -0.8 |  |  | 0.0 |  |  |  | 49.1 |  |  |  |  | 0.1 |  |
| 反 | -41.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.8 |  |  |  |  |  |  | 49.0 |  |  |  |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器读数 |  |  |  |  |  |  |  |  | -40℃ |  |  |  |  |  | 50℃ |  |  |  |  |  | 极差计算(C=1.64) |  |  |
| 校准点 |  | 平均值℃ |  |  | 修正值℃ |  | 实际温度℃ |  | 示值℃ |  |  | 示值误差℃ |  |  | 示值℃ |  |  | 示值误差℃ |  |  |  |  |  |
| -40℃ |  | -39.936 |  |  | 0. 000 |  | -39.936 |  | -41.9 |  |  | -1.0 |  |  | 49.2 |  |  | -0.8 |  |  | Xmax |  | -0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -41.7 |  |  | -0.8 |  |  | 49.4 |  |  | -0.6 |  |  | Xmin |  | -1.0 |
| 50℃ | 49. 972 |  |  |  | 0. 000 |  | 49.972 |  | -41.6 |  |  | -0.7 |  |  | 49.5 |  |  | -0.5 |  |  | S |  | 0.3 |
| 温度示值误差的扩展不确定度U/℃，k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |

五、试验2

1、试验对象

选取一台温度范围（-3040）℃，分度值为2.0℃的玻璃液体冰箱温度计作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冰箱温度计 | （-3040）℃ | 605 | 武强温湿表制造中心 |

2、试验条件

温    度： 21℃；相对湿度： 63％；

试验时间：2021年11月4日

试验地点：广西计量检测研究院邕宁基地2号楼520房

3、试验结果

| 1、温度示值误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准点 ℃ |  |  |  | 标准器读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 被校仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温度示值℃ |  |  |  |  | 平均值℃ |  | 修正值℃ |  |  | 实际温度℃ |  | 示值℃ |  |  |  | 平均值℃ |  |  | 示值误差℃ |
| 40 |  |  | 正 | 39.986 |  |  |  | 39.987 | 39.986 |  | 0.000 |  |  | 39.986 |  | 38.4 |  |  | 38.6 | 38.6 |  |  | -1.4 |
|  |  |  | 反 | 39.985 |  |  |  | 39.986 |  |  |  |  |  |  |  | 38.6 |  |  | 38.8 |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 正 | 0.002 |  |  |  | 0.003 | 0.003 |  | 0.000 |  |  | 0.004 |  | -1.2 |  |  | -1.4 | -1.4 |  |  | -1.4 |
|  |  |  | 反 | 0.003 |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  | -1.4 |  |  | -1.6 |  |  |  |  |
| -30 |  |  | 正 | -29.966 |  |  |  | -29.968 | -29.967 |  | 0.000 |  |  | -29.967 |  | -31.4 |  |  | -31.8 | -31.6 |  |  | -1.6 |
|  |  |  | 反 | -29.966 |  |  |  | -29.969 |  |  |  |  |  |  |  | -31.4 |  |  | -31.8 |  |  |  |  |
| 2、温度回差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顺序 | -30℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0℃ |  |  |  |  |  |  | 40℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值℃ |  |  |  |  | 温度回差℃ |  |  |  | 示值℃ |  |  | 温度回差℃ |  |  |  | 示值℃ |  |  |  |  | 温度回差℃ |  |
| 正 | -31.8 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | -1.4 |  |  | 0.2 |  |  |  | 38.6 |  |  |  |  | 0.2 |  |
| 反 | -31.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.2 |  |  |  |  |  |  | 38.8 |  |  |  |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器读数 |  |  |  |  |  |  |  |  | -30℃ |  |  |  |  |  | 40℃ |  |  |  |  |  | 极差计算(C=1.64) |  |  |
| 校准点 |  | 平均值℃ |  |  | 修正值℃ |  | 实际温度℃ |  | 示值℃ |  |  | 示值误差℃ |  |  | 示值℃ |  |  | 示值误差℃ |  |  |  |  |  |
| -30℃ |  | -29.968 |  |  | 0. 000 |  | -29.968 |  | -31.8 |  |  | -1.8 |  |  | 38.2 |  |  | -1.8 |  |  | Xmax |  | -1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -31.6 |  |  | -1.6 |  |  | 38.6 |  |  | -1.4 |  |  | Xmin |  | -1.8 |
| 40℃ | 39. 987 |  |  |  | 0. 000 |  | 39.987 |  | -31.6 |  |  | -1.6 |  |  | 38.4 |  |  | -1.6 |  |  | S |  | 0.2 |
| 温度示值误差的扩展不确定度U/℃，k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |

六、试验结论

《冰箱温度计校准规范》要求的计量性能合理，测量方法科学，具有理论依据和可行性，制定的校准方法及内容均满足对冰箱温度计的量值溯源、确保量值准确可靠的要求。