广西壮族自治区地方计量技术规范

JJF（桂）XX－XXXX

微波消解仪校准规范

Calibration Specification for Microwave Digestion Instrument

（征求意见稿）

2022－XX－XX发布          2022－XX－XX实施

──────────────────────────────

广西壮族自治区市场监督管理局 发  布

微波消解仪校准规范

JJF（桂）XX-2022

Calibration Specification

for Microwave Digestion Instrument

归  口  单  位：广西壮族自治区市场监督管理局

主要起草单位：广西壮族自治区计量检测研究院

参与起草单位：北京林电伟业电子技术有限公司

本规范委托广西壮族自治区计量检测研究院负责解释

本规范主要起草人：

XXX（广西壮族自治区计量检测研究院）

XXX（广西壮族自治区计量检测研究院）

XXX（广西壮族自治区计量检测研究院）

XXX（广西壮族自治区计量检测研究院）

参加起草人：

XXX（北京林电伟业电子技术有限公司）

XXX（广西壮族自治区计量检测研究院）

目  录

引言	（II）

1　范围	（1）

2　引用文件	（1）

3　术语	（1）

4　概述	（2）

5　计量特性	（2）

6　校准条件	（3）

6.1　环境条件	（3）

6.2　测量标准及其他设备	（3）

6.3　校准用试剂	（4）

7　校准项目和校准方法	（4）

7.1　校准项目	（4）

7.2　校准方法	（4）

7.3　数据处理	（6）

8　校准结果表达	（8）

9　复校时间间隔	（8）

附录A　微波消解仪校准原始记录参考格式	（9）

附录B　微波消解仪校准证书内页参考格式	（10）

附录C　微波消解仪温度示值误差测量不确定度评定示例	（11）

- 引  言

本规范以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性规范进行编写。

在本规范的编制中，参考了JJF1007-2007《温度计量名词术语及定义》、JJF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》、SL144.8-2008《微波消解仪校验方法》、GB/T26814-2011《微波消解装置》、GB/T18800-2017《家用微波炉 性能试验方法》国家规范、国家标准部分条款，并结合微波消解仪的技术水平及行业现状编制而成。

本规范为首次发布。

微波消解仪校准规范

- 1  范围

本规范适用于实验室用微波消解仪的校准，其他类型的消解仪或萃取仪可参照本规范。

- 2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1007-2007      温度计量名词术语及定义

JJF 1101-2019      环境试验设备温度、湿度

SL144.8-2008       微波消解仪效验方法

GB/T 26814-2011    微波消解装置

GB/T 18800-2017    家用微波炉 性能试验方法

GB/T 5170.1-2016   电工电子产品环境试验设备检验方法 总则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3  术语

3.1  微波消解技术 Microwave Digestion Technology

利用微波加热封闭容器的消解液和试样，从而在高温增压条件下使其快速溶解的湿法消化。

3.2  微波消解仪 Microwave Digestion Instrument

利用微波来加热腔体中材料达到消解目的的仪器。

3.3  消解罐 Digestion Tank

微波可穿透的能分解难溶物质的密闭容器。

3.4  温度示值误差 Temperature Indication Error

消解仪温度稳定状态下，消解罐内的设定值与各测量点测得的温度平均值之差。

3.5  温度均匀度 Temperature uniformity

微波消解仪稳定状态下，工作空间内某一瞬时任意两消解罐内温度之间的最大差值。

3.8  温度波动度 Temperature fluctuation

微波消解仪稳定状态下，在规定的时间间隔内，消解罐内温度随时间的变化量。

3.9  温度最大过冲量 Temperature maximum overshoot

微波消解仪在升温至设定温度并达到稳定过程中，各测量点实测最高温度与设定温度的差值。

3.10  压力示值误差 Pressure Indication Error

微波消解仪压力示值平均值与标准压力表示值之差。

3.11  计时误差 Timer Error

微波消解仪计时器与标准秒表之差。

4  概述

微波消解仪是指利用微波加热封闭容器中的消解液（各种酸、部分碱性以及盐类）和试样在高温增压条件下使样品快速溶解的湿法消化。在微波消解过程中，微波加热试剂的同时，增压迫使试剂和样品充分接触并最终迅速溶解样品。微波消解技术具有样品分解速度快、完全，挥发性元素损失小，试剂用量少、操作简单，处理效率高，污染小等显著特点。

微波消解仪主要由磁控管、波导管、微波炉腔、能转动的负载盘和样品架、自动控制系统、排风系统、安全防护门、微波消解罐等组成。按消解罐的密闭性可分为非密闭常压微波消解装置和密闭加压微波消解装置。微波消解仪广泛应用于食品、纺织、动植物、烟草、造纸、化妆品、环境土壤、大气和水等样品分析检测中的消解前处理。

- 5  计量特性

微波消解仪的各项主要技术指标见表1，供校准时参考。

表1  微波消解仪性能要求

| 校准项目 | 范围 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 温度示值误差 | 0℃﹤t≦50℃ | ±2℃ |
|  | 50℃﹤t≦100℃ | ±3℃ |
|  | 100℃﹤t≦200℃ | ±5℃ |
| 温度均匀度 | 0℃﹤t≦50℃ | 2℃ |
|  | 50℃﹤t≦100℃ | 3℃ |
|  | 100℃﹤t≦200℃ | 5℃ |
| 温度波动度 | 0℃﹤t≦50℃ | ±2℃ |
|  | 50℃﹤t≦100℃ | ±3℃ |
|  | 100℃﹤t≦200℃ | ±5℃ |
| 温度最大过冲量 | 0℃﹤t≦50℃ | 4℃ |
|  | 50℃﹤t≦100℃ | 6℃ |
|  | 100℃﹤t≦200℃ | 10℃ |
| 压力示值误差 | 0 MPa＜P＜5.0 MPa | ±0.1MPa |
|  | 5.0 Mpa≤P＜10.0 MPa | ±0.2MPa |
|  | P≥10.0 MPa | ±0.5MPa |
| 定时误差 | / | ±2s |

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考。

- 6  校准条件

6.1  环境条件

温度:（15～35）ºC；

相对湿度:不大于85%；

大气压力:（80～106）kPa。

微波消解仪应放置于平稳固定的工作台上，不应受强光直射、强烈振动和电磁干扰。室内应无腐蚀性及易燃易爆气体，应有良好的通风装置。微波消解仪周围应至少保留10cm空间，用于空气流通。实际工作中，环境条件还应满足测量标准器正常使用的要求。

6.2  测量标准及配套设备

6.2.1  测量标准

通常采用微波专用温度记录器（或微波用温度采集仪等）和精密压力计作为测量标准，标准器应能在微波环境下正常工作，满足不破坏微波消解仪及其正常运行条件（如：不能破坏微波消解罐的密闭性能、在微波环境中安全使用等）的要求。

6.2.2  技术要求

表2  测量标准技术指标

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微波专用温度记录器 | 测量范围为（0℃~200℃），分辨力：不低于于0.1℃，最大允许误差不超过±0.2℃ |
| 2 | 精密压力表 | 测量范围为（0～100）MPa，准确度等级0.25级 |
| 3 | 秒表 | 测量范围为（0～600）s，最大允许误差±0.1s |

6.2.3  校准时可选用表2所列的测量标准，也可以选用不确定符合要求的其他测量标准。

6.3  校准用试剂

在微波消解仪标称温度范围内，应使用不沸腾、不分解、无腐蚀性、不会发生剧烈反应且无毒的试剂，例如：纯水、丙三醇等。放入消解罐中时，最大不超过消解罐容量的1/3。

- 7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

校准项目为温度示值误差、温度均匀度、温度波动度、温度最大过冲量、压力示值误差、定时误差。

7.2  校准方法

7.2.1  温度参数校准

7.2.1.1  测量点的数量与位置

测量点数量不少于4个，将温度记录器和消解罐的各部件连接完好，按图1所示将温度记录器探头朝下置于微波消解仪消解罐内，应确保记录器温度探头浸没于介质中，测量点位置应均匀分布于转盘上。也可根据客户需求或消解仪内部消解罐的数量适当增加测量点。

图1  布点示意图

7.2.1.2  校准程序设置

校准时可采用表3微波消解仪控制标准程序进行，或按照客户要求设定控制程序。

表3  微波消解仪控制标准程序

| 步骤 | 设定温度 | 持续时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80℃ | 10min |
| 2 | 100℃ | 10min |
| 3 | 150℃ | 10min |
| 4 | 180℃ | 10min |

7.2.1.3  校准过程

设定温度记录器采样时间间隔为10s，记录器自动记录各测量点的温度值，按照操作要求将装有温度记录器的消解罐放入微波消解仪中。设定微波消解仪控制程序，开启运行。微波消解仪升温过程中，温度达到设定温度后经过一段时间趋于稳定，通常情况下到达设定温度1min~3min后可达到稳定的状态。

校准过程中选择微波消解仪温度达到设定温度3min后的时刻作为稳定状态的开始阶段，5min内共记录30组数据，或根据设备运行状况和用户校准需求确定时间间隔和数据记录次数，并在原始记录和校准证书中进行说明。

7.2.1.4  校准结束

微波消解仪校准程序运行完成后，应等待消解仪显示温度低于80℃后方可选择停止运行。取出消解罐冷却到室温后缓慢打开消解罐上盖，取出记录器，将记录器和消解罐清洗并擦拭干净。

7.2.2  压力参数校准

7.2.2.1  测量点的选择

测量点数量不少于3个，应均匀分布在全量程范围内，包括上限、下限和中间点，也可根据客户需求适当增加测量点。

7.2.2.2  校准过程

将微波消解仪的压力测量系统与精密压力表连接，达到设定测量点后进行校准。向压力测量系统分部施加压力并达到平衡，记录微波消解仪测压系统显示的压力值与标准压力计显示的压力值，重复进行3次。

7.2.3  定时误差校准

设定微波消解仪的定时时间，启动消解仪的定时器，同时使用秒表开始计时，待消解仪定时结束时，停止秒表，记录秒表的实测时间值，重复进行3次。

7.3  数据处理

7.3.1  温度示值误差

根据7.2.1.3得到的数据，微波消解仪的温度示值误差按公式（1）计算：

（1）

式中：

——温度示值误差，℃；

——设定温度，℃；

——稳定状态下各测量点实测温度的平均值，℃。

7.3.2  温度均匀度

根据7.2.1.3得到的数据，微波消解仪的温度均匀度为每次测量最高温度与最低温度之差的算术平均值，按公式（2）计算：

（2）

式中：

——温度均匀度，℃；

——各测量点在第i次测得的最高温度，℃；

——各测量点在第i次测得的最低温度，℃；

——测量次数。

7.3.3  温度波动度

根据7.2.1.3得到的数据，微波消解仪的温度波动度为各测量点实测最高温度与最低温度之差的一半，冠以±号，取全部测量点中变化量的最大值作为温度波动度的校准结果，按公式（3）计算：

（3）

式中：

——温度波动度，℃；

——测量点j在第n次测得的最高温度，℃；

——测量点j在第n次测得的最低温度，℃；

7.3.4  温度最大过冲量

根据7.2.1.3得到的数据，微波消解仪的温度最大过冲量为升温至设定温度过冲中各测量点的最高温度与设定温度之差，按公式（4）计算：

（4）

式中：

——温度最大过冲量，℃；

——升温至设定温度过程中各测量点的最高温度，℃。

7.3.5  压力示值误差

根据7.2.2得到的数据，微波消解仪的压力示值误差按公式（5）计算：

（5）

式中：

——相对示值误差，℃；

——3次被测仪器示值结果平均值，MPa；

——标准器测得的实测压力值，MPa。

7.3.6  定时误差

根据7.2.3得到的数据，微波消解仪的定时误差按公式（6）计算：

（5）

式中：

——定时误差，s；

——消解仪的定时时间值，s；

——标准器测得的实测时间值，s。

- 8  校准结果表达

校准完成后按照本规范给出校准结果，出具相应的校准证书。校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B，不确定度评定示例见附录C。

- 9  复校时间间隔

建议微波消解仪复校时间间隔最长不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

微波消解仪校准原始记录参考格式

共   页 第   页

记录编号：                                         证书编号：

| 委托单位 |  |  |  | 委托单位地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |
| 环境参数 | 大气压力： ，环境温度： ，环境湿度： |  |  |  |  |  |  |
| 校准人员 |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |
| 核验人员 |  |  |  | 建议复校日期 |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要计量标准器具： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 出厂 编号 | 型号 规格 | 测量 范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 证书编号 | 有效期至 |

| 1.温度参数：微波消解仪温度设定温度： ℃；持续时间： min |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 实测温度值/℃ |  |  |  |  |  | 温度均匀度/℃ |
|  | 测量点1 |  | 测量点2 | 测量点3 | 测量点4 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度示值误差/℃ |  |  |  | 温度均匀度/℃ |  |  |  |
| 温度波动度/℃ |  |  |  | 温度最大过冲量/℃ |  |  |  |

| 2.压力示值误差 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微波消解仪压力设定值 | 微波消解仪压力测量值（MPa） |  |  | 平均值（MPa） | 标准测得压力值（MPa） | 压力示值误差（MPa） |

| 3.定时误差 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微波消解仪 定时时间 | 微波消解仪的时间测量值（s） |  |  | 平均值（s） | 标准测得时间值（s） | 定时误差（s） |

4.校准结果不确定度：

附录B

微波消解仪校准证书内页参考格式

- 布点示意图如B.1所示：

图B.1 布点示意图

2.校准结果：

| 温度参数 | 校准温度/℃ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 温度示值误差/℃ |  |
|  | 温度均匀度/℃ |  |
|  | 温度波动度/℃ |  |
|  | 温度最大过冲量/℃ |  |
|  | 温度示值误差校准结果不确定度/℃ |  |
| 压力参数 | 压力示值误差/MPa |  |
|  | 压力示值误差校准结果不确定度/MPa |  |
| 定时功能 | 定时误差/s |  |
|  | 定时误差校准结果不确定度/s |  |

附录C

微波消解仪温度示值误差测量不确定度评定示例

C.1  概述

依据本规范中示值误差的校准方法，采用微波专用温度记录器作为测量标准进行校准，设定采样时间间隔为10s。被校微波消解仪温度分辨力为0.1℃，以150℃校准点为例进行不确定度分析。

C.2  测量模型

测量模型为：

（C.1）

式中：

——温度示值误差，℃；

——设定温度，℃；

——稳定状态下各测量点实测温度的平均值，℃。

C.3  灵敏系数

对式（C.1）的各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数

； 。

依据不确定度传播率计算合成标准不确定度的计算公式如式（C.2）所示：

（C.2）

C.4  不确定度来源

C.4.1  输入量导致的标准不确定度，包括的分量为：

a）微波消解仪温度设定值显示分辨力引入的标准不确定度

C.4.2输入量导致的标准不确定度，包括的分量为：

a）测量重复性引入的标准不确定度；

b）标准器分辨力引入的标准不确定度；

c）标准器修正值引入的标准不确定度；

d）标准器稳定性引入的标准不确定度

C.5  标准不确定度评定

C.5.1  输入量导致的标准不确定度

C.5.1.1  微波消解仪温度设定值显示分辨力引入的标准不确定度

微波消解仪温度设定值显示分辨力为0.1℃，区间半宽0.05℃，按均匀分布，则分辨力引入的不确定度分量：

（C.3）

C.5.2  输入量导致的标准不确定度

C.5.2.1  测量重复性引入的标准不确定度

微波消解仪在150℃的30次测量数据如表C.1所示。

表C.1  测量结果

| i次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /℃ | 149.391 | 149.635 | 149.876 | 149.987 | 150.068 | 150.159 | 150.246 | 150.542 | 150.256 | 150.348 |
| i次数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| /℃ | 150.694 | 150.236 | 150.257 | 150.126 | 150.782 | 150.982 | 151.423 | 150.732 | 150.619 | 150.547 |
| i次数 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| /℃ | 150.689 | 150.674 | 150.513 | 150.571 | 150.128 | 150.054 | 150.347 | 150.822 | 150.672 | 151.421 |

根据贝塞尔公式

（C.4）

计算得实验标准偏差

平均值的标准偏差为

则：

C.5.2.2  标准器分辨力引入的标准不确定度

标准器的分辨力为0.001℃，区间半宽0.0005℃，服从均匀分布，

则：

C.5.2.3  标准器修正值引入的标准不确定度

标准器修正值引入的不确定度U=0.10℃，k=2，

则：

C.5.2.4  标准器稳定性引入的标准不确定度

本标准器相邻两次校准温度修正值最大变化0.10℃，按均匀分布，

则：

C.6  不确定度分量汇总

微波消解仪温度示值误差测量结果的不确定度分量汇总见表C.2。

表C.2  不确定度分量汇总

| 不确定度来源 | 符号 | 标准不确定度值 | 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微波消解仪温度设定值显示分辨力 |  | 0.03℃ | 1 | 0.03℃ |
| 测量重复性 |  | 0.08℃ | -1 | 0.08℃ |
| 标准器分辨力 |  | 0.00℃ | -1 | 0.00℃ |
| 标准器修正值 |  | 0.05℃ | -1 | 0.05℃ |
| 标准器稳定性 |  | 0.06℃ | -1 | 0.06℃ |

C.7  合成标准不确定度

上述各项标准不确定分量互不相关，所以合成标准不确定度为：

C.8  相对扩展不确定度

取包含因子k=2，则微波消解仪在150℃温度示值误差扩展不确定度为：

=0.3℃，k=2

JJF（桂）**-2022

广西壮族自治区

地方计量技术规范

微波消解仪校准规范

JJF（桂）XX-2022

广西壮族自治区市场监督管理局颁布