## 微波消解仪校准试验报告

- 试验目的

通过试验验证校准规范中规定的方法的合理性及可行性、评估测量不确定度并进行测量不确定度验证。

- 试验设备

2.1 校准设备

表1  校准装置技术条件

| 序号 | 名称 | 测量范围 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波专用温度记录器 | （0~200）℃ | MPE：±0.2℃ |
| 2 | 精密压力表 | （0～100）MPa | 0.25级 |

  - 被测设备及试验条件

表2  各设备相关信息

| 设备类型 | □接触式 √红外 □光纤 |  | 设备图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | Multiwave PRO |  |  |
| 设备厂家 | 安东帕 Anton Paar |  |  |
| 消解罐总数 | 24 |  |  |
| 消解罐规格 | 容积：50mL 材质：PTFE-TFM |  |  |
| 红外控温方式 | √罐平均值 □罐最高值 □罐最低值 |  |  |
| 试验地点 | 实验室 |  |  |

| 测试设备类型 | □长探针 √短探针 | 布点图 |
| --- | --- | --- |
| 测试设备数量 | 4个 |  |
| 测试介质 | √纯水 √甘油 □其他 |  |
| 介质量 | 5mL |  |
| 测试温度 | 150℃ |  |
| 环境条件 | 17℃，60%RH |  |

| 设备类型 | □接触式 √红外 □光纤 | 设备图片 |
| --- | --- | --- |
| 设备型号 | MARS 5 PLUS |  |
| 设备厂家 | CEM |  |
| 消解罐总数 | 40 |  |
| 消解罐规格 | 容积：55mL 材质：改性聚四氟乙烯 |  |
| 红外控温方式 | √罐平均值 □罐最高值 □罐最低值 |  |
| 试验地点 | 实验室 |  |

|  | √长探针 □短探针 | 布点图 |
| --- | --- | --- |
| 测试设备数量 | 8个 |  |
| 测试介质 | √纯水 □甘油 □其他 |  |
| 介质量 | 29mL |  |
| 测试温度 | 150℃ |  |
| 环境条件 | 19℃，50%RH |  |

3. 试验数据

试验数据如以下图表：

表3   Multiwave PRO型微波消解仪在150℃，使用纯水介质校准数据

| Time | 1618M342 | 1618M382 | 1618M386 | 1618M390 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00:00 | 148.943 | 153.098 | 148.253 | 149.325 |
| 0:00:10 | 149.132 | 152.371 | 148.22 | 149.08 |
| 0:00:20 | 147.986 | 151.286 | 148.195 | 148.876 |
| 0:00:30 | 147.724 | 151.245 | 149.347 | 149.447 |
| 0:00:40 | 148.739 | 152.143 | 149.82 | 149.603 |
| 0:00:50 | 149.033 | 152.837 | 149.044 | 149.733 |
| 0:01:00 | 148.657 | 153.025 | 148.236 | 149.954 |
| 0:01:10 | 149.099 | 154.053 | 147.461 | 150.567 |
| 0:01:20 | 149.222 | 152.167 | 148.057 | 151.409 |
| 0:01:30 | 149.369 | 152.526 | 148.326 | 151.123 |
| 0:01:40 | 150.236 | 152.722 | 149.093 | 150.395 |
| 0:01:50 | 149.614 | 153.433 | 148.669 | 149.684 |
| 0:02:00 | 149.893 | 154.772 | 149.828 | 150.215 |
| 0:02:10 | 149.197 | 154.927 | 149.224 | 149.88 |
| 0:02:20 | 148.354 | 155.851 | 149.363 | 150.706 |
| 0:02:30 | 149.901 | 154.715 | 149.959 | 150.493 |
| 0:02:40 | 150.024 | 154.127 | 150.907 | 152.079 |
| 0:02:50 | 149.713 | 153.49 | 149.142 | 151.344 |
| 0:03:00 | 149.328 | 153.768 | 148.669 | 151.94 |
| 0:03:10 | 150.187 | 154.584 | 148.155 | 150.853 |
| 0:03:20 | 150.9 | 154.927 | 147.779 | 150.992 |
| 0:03:30 | 151.252 | 155.075 | 149.436 | 151.098 |
| 0:03:40 | 150.408 | 153.972 | 150.016 | 152.3 |
| 0:03:50 | 150.965 | 154.601 | 149.926 | 152.529 |
| 0:04:00 | 148.657 | 154.641 | 150.506 | 151.72 |
| 0:04:10 | 148.845 | 155.344 | 150.833 | 151.319 |
| 0:04:20 | 148.608 | 155.728 | 151.307 | 151.36 |
| 0:04:30 | 149.082 | 155.483 | 150.22 | 151.172 |
| 0:04:40 | 149.295 | 156.071 | 149.134 | 151.36 |
| 0:04:50 | 149.95 | 155.189 | 149.886 | 151.36 |
| 0:05:00 | 149.32 | 154.715 | 149.412 | 151.303 |
| 0:05:10 | 149.328 | 154.715 | 150.245 | 152.276 |
| 0:05:20 | 149.852 | 154.519 | 150.702 | 152.48 |
| 0:05:30 | 150.384 | 155.883 | 151.176 | 153.633 |
| 0:05:40 | 151.424 | 154.772 | 149.796 | 152.292 |

图1   Multiwave PRO型微波消解仪  温度--时间曲线（开机到停止运行）

图2   Multiwave PRO型微波消解仪  温度--时间曲线（校准数据）

表4   Multiwave PRO型微波消解仪在150℃，使用甘油介质校准数据

| Time | 1618M342 | 1618M382 | 1618M386 | 1618M390 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00:00 | 172.029 | 157.508 | 194.137 | 123.01 |
| 0:00:10 | 173.161 | 161.493 | 197.159 | 124.773 |
| 0:00:20 | 177.31 | 165.096 | 198.38 | 125.586 |
| 0:00:30 | 177.451 | 167.462 | 200.2 | 126.903 |
| 0:00:40 | 180.265 | 170.184 | 199.627 | 127.416 |
| 0:00:50 | 179.826 | 172.932 | 200.741 | 128.343 |
| 0:01:00 | 181.275 | 175.14 | 199.81 | 128.481 |
| 0:01:10 | 180.174 | 176.788 | 199.701 | 128.823 |
| 0:01:20 | 179.197 | 176.681 | 197.998 | 128.693 |
| 0:01:30 | 178.725 | 178.074 | 197.948 | 128.937 |
| 0:01:40 | 178.634 | 179.41 | 197.641 | 129.287 |
| 0:01:50 | 179.594 | 183.414 | 197.591 | 129.726 |
| 0:02:00 | 178.883 | 184.934 | 197.691 | 130.109 |
| 0:02:10 | 180.05 | 188.39 | 197.79 | 130.654 |
| 0:02:20 | 180.315 | 191.552 | 199.793 | 131.835 |
| 0:02:30 | 182.087 | 195.006 | 199.294 | 131.688 |
| 0:02:40 | 178.965 | 192.81 | 196.769 | 130.613 |
| 0:02:50 | 174.698 | 188.042 | 191.839 | 128.969 |
| 0:03:00 | 170.543 | 184.025 | 188.284 | 127.806 |
| 0:03:10 | 168.703 | 182.191 | 185.891 | 126.578 |
| 0:03:20 | 165.924 | 180.26 | 183.418 | 125.359 |
| 0:03:30 | 163.262 | 177.62 | 180.632 | 124.131 |
| 0:03:40 | 161.714 | 176.895 | 180.558 | 124.213 |
| 0:03:50 | 164.539 | 181.209 | 183.649 | 124.895 |
| 0:04:00 | 167.68 | 188.481 | 186.835 | 125.732 |
| 0:04:10 | 168.769 | 191.204 | 188.442 | 126.139 |
| 0:04:20 | 170.733 | 194.6 | 189.063 | 126.757 |
| 0:04:30 | 172.5 | 197.237 | 191.964 | 127.773 |
| 0:04:40 | 174.656 | 201.006 | 192.022 | 127.855 |
| 0:04:50 | 172.558 | 200.059 | 191.4 | 127.489 |
| 0:05:00 | 170.989 | 197.743 | 188.649 | 126.659 |
| 0:05:10 | 168.364 | 195.504 | 187.075 | 125.903 |
| 0:05:20 | 166.451 | 192.885 | 184.294 | 124.79 |
| 0:05:30 | 163.443 | 190.119 | 181.756 | 123.823 |
| 0:05:40 | 162.093 | 188.208 | 179.888 | 122.954 |
| 0:05:50 | 160.949 | 187.67 | 179.624 | 122.759 |
| 0:06:00 | 162.365 | 188.969 | 180.582 | 122.872 |
| 0:06:10 | 163.839 | 192.62 | 182.665 | 123.66 |
| 0:06:20 | 165.536 | 194.733 | 184.601 | 124.083 |
| 0:06:30 | 167.127 | 197.544 | 185.759 | 124.652 |
| 0:06:40 | 167.853 | 198.639 | 187.332 | 125.229 |
| 0:06:50 | 169.841 | 201.861 | 187.878 | 125.659 |
| 0:07:00 | 169.132 | 201.438 | 188.052 | 125.546 |
| 0:07:10 | 167.985 | 199.702 | 185.577 | 124.92 |
| 0:07:20 | 166.088 | 197.984 | 185.089 | 125.017 |
| 0:07:30 | 167.606 | 199.411 | 185.445 | 124.863 |
| 0:07:40 | 166.361 | 198.822 | 184.75 | 124.424 |
| 0:07:50 | 164.671 | 196.068 | 181.996 | 123.457 |
| 0:08:00 | 162.496 | 194.319 | 180.971 | 123.238 |
| 0:08:10 | 163.509 | 194.857 | 181.5 | 123.181 |
| 0:08:20 | 163.946 | 196.599 | 182.483 | 123.392 |
| 0:08:30 | 164.102 | 196.466 | 182.64 | 123.23 |
| 0:08:40 | 163.946 | 196.69 | 182.434 | 123.343 |
| 0:08:50 | 164.358 | 196.897 | 183.707 | 123.75 |
| 0:09:00 | 166.262 | 199.835 | 184.485 | 124.213 |
| 0:09:10 | 166.303 | 199.777 | 185.668 | 124.44 |
| 0:09:20 | 167.004 | 200.607 | 185.064 | 124.522 |
| 0:09:30 | 166.278 | 199.893 | 185.817 | 124.847 |
| 0:09:40 | 167.746 | 201.379 | 186.007 | 125.074 |
| 0:09:50 | 166.888 | 201.147 | 186.446 | 125.123 |
| 0:10:00 | 166.649 | 199.743 | 184.832 | 124.367 |
| 0:10:10 | 163.674 | 197.08 | 182.558 | 123.579 |
| 0:10:20 | 162.521 | 195.28 | 181.144 | 122.962 |
| 0:10:30 | 161.476 | 194.633 | 180.863 | 122.686 |
| 0:10:40 | 161.015 | 193.498 | 180.144 | 122.239 |
| 0:10:50 | 160.924 | 194.227 | 181.219 | 122.791 |
| 0:11:00 | 163.188 | 196.673 | 185.006 | 123.717 |
| 0:11:10 | 166.13 | 200.408 | 187.05 | 124.327 |
| 0:11:20 | 166.311 | 199.66 | 187.704 | 124.522 |
| 0:11:30 | 167.037 | 200.682 | 187.29 | 124.887 |
| 0:11:40 | 167.705 | 200.806 | 188.765 | 125.415 |
| 0:11:50 | 168.628 | 201.712 | 187.961 | 125.131 |
| 0:12:00 | 166.097 | 199.453 | 186.231 | 124.619 |
| 0:12:10 | 164.671 | 197.212 | 183.98 | 123.798 |
| 0:12:20 | 162.669 | 195.703 | 183.079 | 123.555 |
| 0:12:30 | 163.155 | 195.612 | 183.004 | 122.751 |
| 0:12:40 | 159.196 | 191.858 | 178.195 | 121.143 |

图3  Multiwave PRO型微波消解仪  温度--时间曲线（开机到停止运行）

图4  Multiwave PRO型微波消解仪  温度--时间曲线（校准数据）

表5   MARS 5 PLUS 微波消解仪150℃、纯水介质测试数据

| Time | 1618M342 | 1618M382 | 1618M386 | 1618M390 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00:00 | 148.392 | 149.253 | 151.277 | 148.722 |
| 0:00:10 | 148.195 | 149.457 | 150.459 | 148.477 |
| 0:00:20 | 148.048 | 149.922 | 148.964 | 147.48 |
| 0:00:30 | 146.845 | 149.718 | 148.629 | 145.977 |
| 0:00:40 | 148.064 | 150.029 | 148.653 | 146.532 |
| 0:00:50 | 147.598 | 149.637 | 149.045 | 146.63 |
| 0:01:00 | 148.032 | 149.743 | 150.001 | 147.562 |
| 0:01:10 | 147.492 | 150.494 | 150.5 | 147.407 |
| 0:01:20 | 147.091 | 150.714 | 149.666 | 148.281 |
| 0:01:30 | 147.688 | 150.061 | 149.854 | 147.831 |
| 0:01:40 | 147.794 | 151.033 | 149.282 | 148.461 |
| 0:01:50 | 148.326 | 151.196 | 151.08 | 147.954 |
| 0:02:00 | 147.222 | 150.763 | 151.555 | 147.047 |
| 0:02:10 | 147.377 | 150.257 | 150.778 | 147.505 |
| 0:02:20 | 146.133 | 151.18 | 149.519 | 147.627 |
| 0:02:30 | 147.32 | 151.686 | 149.454 | 147.987 |
| 0:02:40 | 147.541 | 152.503 | 149.536 | 148.526 |
| 0:02:50 | 147.852 | 151.523 | 150.737 | 148.387 |
| 0:03:00 | 148.376 | 152.053 | 151.277 | 147.782 |
| 0:03:10 | 147.844 | 152.592 | 151.816 | 147.848 |
| 0:03:20 | 146.583 | 152.511 | 150.525 | 148.436 |
| 0:03:30 | 147.631 | 152.682 | 150.157 | 148.812 |
| 0:03:40 | 147.508 | 152.731 | 150.116 | 147.684 |
| 0:03:50 | 148.498 | 153.115 | 151.457 | 149.164 |
| 0:04:00 | 147.541 | 152.919 | 151.309 | 148.771 |
| 0:04:10 | 147.303 | 153.058 | 151.571 | 149.548 |
| 0:04:20 | 146.821 | 152.764 | 151.522 | 148.714 |
| 0:04:30 | 146.927 | 153.083 | 150.639 | 149.008 |
| 0:04:40 | 147.222 | 152.021 | 150.991 | 148.428 |
| 0:04:50 | 147.68 | 151.433 | 149.773 | 148.281 |
| 0:05:00 | 148.809 | 152.184 | 151.023 | 149.27 |
| 0:05:10 | 148.728 | 152.813 | 151.072 | 149.564 |
| 0:05:20 | 147.704 | 153.279 | 152.479 | 148.845 |
| 0:05:30 | 148.408 | 153.524 | 152.847 | 148.518 |
| 0:05:40 | 148.728 | 152.192 | 152.699 | 148.943 |
| 0:05:50 | 148.261 | 151.784 | 151.138 | 148.82 |
| Time | 1618M342 | 1618M382 | 1618M386 | 1618M390 |
| 0:00:00 | 146.968 | 150.175 | 149.797 | 149.106 |
| 0:00:10 | 147.778 | 150.878 | 149.626 | 149.319 |
| 0:00:20 | 148.809 | 150.494 | 149.021 | 148.82 |
| 0:00:30 | 148.973 | 150.535 | 148.253 | 149.017 |
| 0:00:40 | 148.285 | 149.498 | 147.771 | 149.262 |
| 0:00:50 | 148.981 | 148.804 | 147.886 | 149.507 |
| 0:01:00 | 147.745 | 148.658 | 150.549 | 149.834 |
| 0:01:10 | 148.024 | 149.963 | 150.32 | 149.736 |
| 0:01:20 | 147.5 | 150.437 | 150.574 | 149.891 |
| 0:01:30 | 147.803 | 149.939 | 149.168 | 150.276 |
| 0:01:40 | 147.254 | 149.8 | 150.026 | 150.088 |
| 0:01:50 | 148.302 | 151.351 | 149.903 | 149.188 |
| 0:02:00 | 147.909 | 150.559 | 151.228 | 148.73 |
| 0:02:10 | 148.924 | 150.078 | 150.206 | 149.564 |
| 0:02:20 | 150.005 | 149.465 | 150.745 | 149.376 |
| 0:02:30 | 150.39 | 150.918 | 149.577 | 149.72 |
| 0:02:40 | 148.498 | 151.727 | 150.124 | 149.572 |
| 0:02:50 | 147.844 | 151.302 | 151.334 | 149.76 |
| 0:03:00 | 146.976 | 151.449 | 150.802 | 150.227 |
| 0:03:10 | 149.227 | 151.465 | 150.901 | 150.112 |
| 0:03:20 | 149.243 | 151.645 | 150.23 | 148.927 |
| 0:03:30 | 149.186 | 152.486 | 151.015 | 149.581 |
| 0:03:40 | 148.024 | 151.882 | 151.17 | 149.769 |
| 0:03:50 | 147.631 | 152.004 | 151.416 | 150.783 |
| 0:04:00 | 148.94 | 152.315 | 150.034 | 149.433 |
| 0:04:10 | 149.17 | 150.633 | 150.173 | 150.873 |
| 0:04:20 | 149.227 | 150.755 | 151.563 | 150.783 |
| 0:04:30 | 147.827 | 151.539 | 152.135 | 151.159 |
| 0:04:40 | 148.883 | 152.601 | 151.277 | 150.848 |
| 0:04:50 | 149.014 | 152.674 | 150.623 | 149.924 |
| 0:05:00 | 149.767 | 151.857 | 151.252 | 149.245 |
| 0:05:10 | 148.85 | 151.416 | 150.721 | 150.276 |
| 0:05:20 | 149.202 | 152.797 | 151.064 | 150.284 |
| 0:05:30 | 149.071 | 153.075 | 150.884 | 150.725 |
| 0:05:40 | 148.85 | 152.862 | 151.301 | 151.085 |
| 0:05:50 | 147.573 | 151.964 | 151.17 | 150.562 |

图5  MARS 5 PLUS 微波消解仪  温度--时间曲线

4校准项目结果分析

4.1 各测试数据经处理得以下校准结果：

表6  Multiwave PRO型微波消解仪介质为纯水时校准结果

| 平均温度/℃ | 150.98 |
| --- | --- |
| 温度示值误差/℃ | 0.98 |
| 均匀度/℃ | 5.13 |
| 波动度/℃ | 2.14 |

表7  Multiwave PRO型微波消解仪介质为甘油时校准结果

| 平均温度/℃ | 168.23 |
| --- | --- |
| 温度示值误差/℃ | 18.23 |
| 均匀度/℃ | 70.53 |
| 波动度/℃ | 12.56 |

表8  MARS 5 PLUS 微波消解仪介质为纯水时校准结果

| 平均温度/℃ | 149.74 |
| --- | --- |
| 温度示值误差/℃ | -0.26 |
| 均匀度/℃ | 4.41 |
| 波动度/℃ | 1.84 |

由图1曲线容易看出，微波消解仪在进入设定工作温度阶段1~2min内即可达到较为稳定的状态，考虑到不同品牌设备间的差异，选择进入3min后的数据作为校准数据。 从图1稳定工作阶段实测温度曲线观察，在整个恒温过程中，温度均保持在相对稳定的状态，且用户实际实验的消解时间一般不超过10min，故以10s为间隔，取30组数据可以有效代表仪器实际工作状态。

由图2和图3比较可得介质为纯水时测量数据相对介质为甘油时明显更加稳定，使用纯水作为介质更能有效代表设备实际工作状态。

4.2校准结果的表达

选取Multiwave PRO型微波消解仪150℃，以纯水为介质的校准数据作为测量结果表达如下：

微波消解仪校准结果报告

| 校准项目 | 测量结果 |
| --- | --- |
| 设定温度(℃) | 150 |
| 温度示值误差(℃) | 0.98 |
| 温度均匀度(℃) | 5.13 |
| 温度波动度(℃/30min) | 2.14 |
| 温度示值误差测量不确定度 | U=0.4℃； k=2 |

5．测量不确定度评估

测量不确定度结果见微波消解仪校准结果报告，详细分析过程见测量不确定度评估报告。

6．测量不确定度验证

用相同的方法再次对Multiwave PRO型微波消解仪在150℃进行校准，测量数据见表13：

表9  Multiwave PRO型微波消解仪150℃的试验数据

| Time | 1618M342 | 1618M382 | 1618M386 | 1618M390 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00:00 | 148.223 | 151.163 | 149.722 | 152.635 |
| 0:00:10 | 150.155 | 150.902 | 148.016 | 152.423 |
| 0:00:20 | 149.803 | 151.18 | 148.775 | 152.668 |
| 0:00:30 | 148.788 | 151.074 | 149.453 | 152.276 |
| 0:00:40 | 148.387 | 151.563 | 149.175 | 152.529 |
| 0:00:50 | 148.33 | 151.294 | 148.35 | 151.147 |
| 0:01:00 | 148.943 | 152.061 | 148.563 | 152.766 |
| 0:01:10 | 148.853 | 151.376 | 149.069 | 152.881 |
| 0:01:20 | 149.876 | 152.094 | 148.473 | 154.051 |
| 0:01:30 | 150.572 | 151.62 | 148.53 | 153.151 |
| 0:01:40 | 150.318 | 152.11 | 149.494 | 154.754 |
| 0:01:50 | 149.598 | 151.482 | 149.6 | 153.952 |
| 0:02:00 | 148.968 | 151.531 | 149.069 | 152.807 |
| 0:02:10 | 149.05 | 152.918 | 149.028 | 153.666 |
| 0:02:20 | 147.888 | 153.563 | 149.093 | 154.37 |
| 0:02:30 | 148.632 | 153.947 | 150.106 | 155.499 |
| 0:02:40 | 147.733 | 153.612 | 150.531 | 154.509 |
| 0:02:50 | 147.414 | 153.67 | 149.755 | 154.149 |
| 0:03:00 | 148.068 | 152.322 | 149.289 | 154.157 |
| 0:03:10 | 149.115 | 153.686 | 150.082 | 154.967 |
| 0:03:20 | 148.894 | 154.233 | 150.825 | 155.335 |
| 0:03:30 | 149.091 | 153.384 | 150.351 | 155.344 |
| 0:03:40 | 149.811 | 153.171 | 150.686 | 154.713 |
| 0:03:50 | 149.516 | 153.702 | 150.523 | 154.607 |
| 0:04:00 | 149.647 | 153.629 | 149.984 | 154.149 |
| 0:04:10 | 148.731 | 154.592 | 151.315 | 154.943 |
| 0:04:20 | 148.395 | 155.442 | 150.4 | 155.466 |
| 0:04:30 | 147.536 | 155.034 | 150.367 | 155.548 |
| 0:04:40 | 148.346 | 153.923 | 152.067 | 153.085 |
| 0:04:50 | 149.753 | 154.396 | 151.266 | 153.085 |
| 0:05:00 | 149.745 | 154.748 | 150.923 | 154.263 |
| 0:05:10 | 150.441 | 154.903 | 150.555 | 152.758 |
| 0:05:20 | 150.908 | 154.535 | 151.519 | 153.535 |
| 0:05:30 | 150.236 | 154.135 | 151.217 | 153.822 |
| 0:05:40 | 148.682 | 155.712 | 151.519 | 154.002 |
| 0:05:50 | 148.739 | 155.63 | 150.637 | 154.525 |
| 0:06:00 | 148.6 | 155.426 | 150.776 | 155.303 |

图6   Multiwave PRO型微波消解仪  温度--时间曲线（校准数据）

表10  Multiwave PRO型微波消解仪介质为纯水时校准结果

| 平均温度/℃ | 151.54 |
| --- | --- |
| 温度示值误差/℃ | 1.54 |
| 均匀度/℃ | 5.27 |
| 波动度/℃ | 2.10 |

前后两次测量微波消解仪所得温度示值误差对比数据见表15：

表11  两次测量微波消解仪对比数据

| 序号 | 设定温度/℃ | 温度示值误差/℃ | 测量结果不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 0.98 | U=0.4℃ k=2 |
| 序号 | 设定温度/℃ | 温度示值误差/℃ | 测量结果不确定度 |
| 2 | 150 | 1.54 | U=0.4℃ k=2 |

温度示值误差前后两次测量结果之差绝对值Δ=0.46℃

由于Δ＜=0.57℃，故测量结果不确定度得到验证。

7.结论

由图1曲线容易看出，微波消解仪在进入设定工作温度阶段1~2min内即可达到较为稳定的状态，考虑到不同品牌设备间的差异，选择进入3min后的数据作为校准数据。 从图1稳定工作阶段实测温度曲线观察，在整个恒温过程中，温度均保持在相对稳定的状态，且用户实际实验的消解时间一般不超过10min，故以10s为间隔，取30组数据可以有效代表仪器实际工作状态，30组数据能够比较平稳地表现出。

由图2和图3比较可得介质为纯水时测量数据相对介质为甘油时明显更加稳定，使用纯水作为介质更能有效代表设备实际工作状态。

试验结果表明规范规定的方法是合理、可行的。