广西计量技术规范《模拟断路器校准规范》

验证试验报告

编制工作组

2024年4月

广西计量技术规范《模拟断路器校准规范》

验证试验报告

- 试验目的

选取1台模拟断路器作为试验对象，按校准规范中规定的主要项目进行试验，验证该校准规范条款的正确性和可行性。

- 试验方法

采用《模拟断路器校准规范》进行性能试验。

- 试验时间

- 2022年12月28日。

- 试验地点

- 广西壮族自治区计量检测研究院邕宁基地二号楼202室

- 试验人员

- 广西壮族自治区计量检测研究院    全学明、邓家成

- 试验过程

6.1 环境条件

环境温度：20.8℃；湿度：58%RH

6.2 测量所用标准装置及辅助试验设备

标准装置及辅助设备的主要技术参数如表1所示：

表1 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟断路器校准装置 | YJT-QF | 时间测量：10 ms~30s MPE：±2×10-5 电压输出：20V~260V MPE：±0.5% |
| 2 | 数字示波器 | DSOX1102G | 带宽：500MHz；直流增益MPE：±1.5% 电流探头测量：10mA～25A MPE：±3% |

6.3 试验项目

试验项目如下表2。

表2 验证试验项目

| 序号 | 试验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观和工作正常性检查 |
| 2 | 合闸时间 |
| 3 | 分闸时间 |
| 4 | 线圈电阻 |
| 5 | 线圈电流 |

6.4 试验回路

验证试验采用有载分接开关测试仪校验装置进行，试验回路如下图所示，试验回路实物图如图所示。

图2 试验连线实物图

6.5 试验数据

- 详细试验数据见附录。

- 试验结论

通过试验，验证了模拟断路器校准规范相应条款制定是可靠的、准确的，能够实现对此类产品计量性能的把控。

附录1

试验数据一

1.样品信息及试验条件

样品名称:  模拟断路器  ；

型号:  PSS05  ；编号：  44120101  ；出厂日期：  /  ；

制造厂：   北京博电新力电力系统仪器有限公司   ；

分、合闸操作电压：DC 110V

合闸时间测量范围：（40、60、80、100、120、140、160、180、200、500）ms

合闸时间测量精度：500ms时：±20ms，其余±5ms

分闸时间测量范围：（20、30、40、50、60、70、80、90、100、110）ms

分闸时间测量精度：±5ms

线圈电流测量范围：1.0A、1.5A、2.0A

线圈电流测量精度：/

环境条件：温度  20.8  ℃；相对湿度  58   %；

试验日期：  2022-12-28  ；

试验人员：  全学明、邓家成  ；

试验地点：  广西壮族自治区计量检测研究院邕宁基地二号楼202室  。

2.外观和检查

被检仪器的标志应符合要求，具有产品名称、型号、产品编号、制造厂/商标信息。

通电后仪器正常启动运作，数字显示面板字迹清晰、亮度均匀、无重叠字，无缺笔划现象等影响读数的缺陷。

3.合闸时间试验

| 相别 | 设定值（ms） | 实测值（ms） | 误差（ms） | 不确定度（k=2）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 40 | 41.22 | -1.22 | 0.8 |
|  | 60 | 61.50 | -1.50 | 0.9 |
|  | 80 | 81.04 | -1.04 | 0.8 |
|  | 100 | 100.82 | -0.82 | 0.8 |
|  | 120 | 120.66 | -0.66 | 0.7 |
|  | 140 | 140.68 | -0.68 | 0.9 |
|  | 160 | 159.71 | 0.29 | 1.0 |
|  | 180 | 181.16 | -1.16 | 0.9 |
|  | 200 | 199.80 | 0.20 | 0.8 |
|  | 500 | 496.28 | 3.72 | 1.0 |
| B | 40 | 41.20 | -1.2 | 0.7 |
|  | 60 | 61.39 | -1.39 | 0.8 |
|  | 80 | 81.33 | -1.33 | 0.8 |
|  | 100 | 100.79 | -0.79 | 0.8 |
|  | 120 | 121.04 | -1.04 | 0.8 |
|  | 140 | 140.87 | -0.87 | 0.9 |
|  | 160 | 159.96 | 0.04 | 0.9 |
|  | 180 | 181.38 | -1.38 | 0.9 |
|  | 200 | 199.97 | 0.03 | 0.8 |
|  | 500 | 496.20 | 3.80 | 1.0 |
| C | 40 | 41.05 | -1.05 | 0.6 |
|  | 60 | 61.29 | -1.29 | 0.7 |
|  | 80 | 81.26 | -1.26 | 0.8 |
|  | 100 | 100.79 | -0.79 | 0.8 |
|  | 120 | 121.05 | -1.05 | 0.9 |
|  | 140 | 140.67 | -0.67 | 1.0 |
|  | 160 | 159.90 | 0.10 | 1.0 |
|  | 180 | 181.35 | -1.35 | 0.9 |
|  | 200 | 199.81 | 0.19 | 0.8 |
|  | 500 | 496.64 | 3.36 | 1.0 |

4.分闸时间试验

| 相别 | 设定值（ms） | 实测值（ms） | 误差（ms） | 不确定度（k=2）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 20 | 20.26 | -0.26 | 0.8 |
|  | 30 | 30.32 | -0.32 | 0.9 |
|  | 40 | 40.14 | -0.14 | 0.8 |
|  | 50 | 50.25 | -0.25 | 0.7 |
|  | 60 | 59.92 | 0.08 | 0.7 |
|  | 70 | 69.71 | 0.29 | 0.7 |
|  | 80 | 79.86 | 0.14 | 0.8 |
|  | 90 | 90.20 | -0.20 | 0.8 |
|  | 100 | 99.71 | 0.29 | 0.8 |
|  | 110 | 109.65 | 0.35 | 0.9 |
| B | 20 | 19.16 | 0.84 | 0.7 |
|  | 30 | 29.22 | 0.78 | 0.7 |
|  | 40 | 39.04 | 0.96 | 0.7 |
|  | 50 | 49.12 | 0.88 | 0.7 |
|  | 60 | 58.73 | 1.27 | 0.7 |
|  | 70 | 68.53 | 1.47 | 0.7 |
|  | 80 | 78.72 | 1.28 | 0.7 |
|  | 90 | 89.19 | 0.81 | 0.7 |
|  | 100 | 98.56 | 1.44 | 0.7 |
|  | 110 | 108.56 | 1.44 | 0.7 |
| C | 20 | 19.66 | 0.34 | 0.6 |
|  | 30 | 29.74 | 0.26 | 0.7 |
|  | 40 | 39.52 | 0.48 | 0.7 |
|  | 50 | 49.60 | 0.40 | 0.7 |
|  | 60 | 59.18 | 0.82 | 0.7 |
|  | 70 | 69.08 | 0.92 | 0.8 |
|  | 80 | 79.22 | 0.78 | 0.8 |
|  | 90 | 89.66 | 0.34 | 0.8 |
|  | 100 | 99.12 | 0.88 | 0.9 |
|  | 110 | 109.09 | 0.91 | 0.9 |

- 线圈电阻试验

| 标称值（Ω） | 实测值（Ω） | 误差（Ω） | 不确定度（k=2）/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 110.33 | -0.33 | 4 |
| 73.33 | 73.68 | -0.35 | 4 |
| 55 | 55.19 | -0.19 | 4 |

- 线圈电流试验

| 标称值（A） | 实测值（A） | 误差（A） | 不确定度（k=2）/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.997 | 0.003 | 4 |
| 1.5 | 1.493 | 0.007 | 4 |
| 2.0 | 1.993 | 0.007 | 4 |

试验数据二

1.样品信息及试验条件

样品名称:  高压开关测试仪校验装置  ；

型号:  GKC-JZ  ；编号：  DB528  ；出厂日期：  /  ；

制造厂：   上海源佳通电气有限公司   ；

分、合闸操作电压：DC 110V

合闸时间测量范围：（10~10000）ms

合闸时间测量精度：0.5%±0.1ms

分闸时间测量范围：（10~10000）ms

分闸时间测量精度：0.5%±0.1ms

环境条件：温度  20.8  ℃；相对湿度  58   %；

试验日期：  2022-12-28  ；

试验人员：  全学明、邓家成  ；

试验地点：  广西壮族自治区计量检测研究院邕宁基地二号楼202室  。

2.外观和检查

被检仪器的标志应符合要求，具有产品名称、型号、产品编号、制造厂/商标信息。

通电后仪器正常启动运作，数字显示面板字迹清晰、亮度均匀、无重叠字，无缺笔划现象等影响读数的缺陷。

3.合闸时间试验

| 相别 | 设定值（ms） | 实测值（ms） | 误差（ms） | 不确定度（k=2）/ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | 10.01 | -0.01 | 0.03 |
|  | 20 | 20.01 | -0.01 | 0.03 |
|  | 50 | 50.00 | 0.00 | 0.03 |
|  | 100 | 99.99 | 0.01 | 0.03 |
|  | 200 | 199.97 | 0.03 | 0.03 |
|  | 500 | 499.99 | 0.01 | 0.03 |
|  | 1000 | 1000.01 | -0.01 | 0.05 |
|  | 2000 | 2000.02 | -0.02 | 0.06 |
|  | 10000 | 10000.04 | -0.04 | 0.25 |
| B | 10 | 10.01 | -0.01 | 0.03 |
|  | 20 | 20.00 | 0.00 | 0.03 |
|  | 50 | 50.00 | 0.00 | 0.03 |
|  | 100 | 100.00 | 0.00 | 0.03 |
|  | 200 | 199.99 | 0.01 | 0.03 |
|  | 500 | 500.01 | -0.01 | 0.03 |
|  | 1000 | 1000.02 | -0.02 | 0.05 |
|  | 2000 | 2000.02 | -0.02 | 0.06 |
|  | 10000 | 10000.03 | -0.03 | 0.25 |
| C | 10 | 10.01 | -0.01 | 0.03 |
|  | 20 | 20.01 | -0.01 | 0.03 |
|  | 50 | 50.01 | -0.01 | 0.03 |
|  | 100 | 99.99 | 0.01 | 0.03 |
|  | 200 | 199.99 | 0.01 | 0.03 |
|  | 500 | 500.01 | -0.01 | 0.03 |
|  | 1000 | 1000.02 | -0.02 | 0.05 |
|  | 2000 | 2000.02 | -0.02 | 0.06 |
|  | 10000 | 10000.03 | -0.03 | 0.25 |

4.分闸时间试验

| 相别 | 设定值（ms） | 实测值（ms） | 误差（ms） | 不确定度（k=2）/ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | 10.05 | -0.05 | 0.03 |
|  | 20 | 20.05 | -0.05 | 0.03 |
|  | 50 | 50.05 | -0.05 | 0.03 |
|  | 100 | 100.03 | -0.03 | 0.03 |
|  | 200 | 200.02 | -0.02 | 0.03 |
|  | 500 | 499.98 | 0.02 | 0.03 |
|  | 1000 | 999.86 | 0.14 | 0.05 |
|  | 2000 | 1999.69 | 0.31 | 0.06 |
|  | 10000 | 9998.17 | 1.83 | 0.25 |
| B | 10 | 10.04 | -0.04 | 0.03 |
|  | 20 | 20.04 | -0.04 | 0.03 |
|  | 50 | 50.04 | -0.04 | 0.03 |
|  | 100 | 100.02 | -0.02 | 0.03 |
|  | 200 | 200.01 | -0.01 | 0.03 |
|  | 500 | 499.96 | 0.04 | 0.03 |
|  | 1000 | 999.83 | 0.17 | 0.05 |
|  | 2000 | 1999.66 | 0.34 | 0.06 |
|  | 10000 | 9998.08 | 1.92 | 0.25 |
| C | 10 | 10.04 | -0.04 | 0.03 |
|  | 20 | 20.04 | -0.04 | 0.03 |
|  | 50 | 50.04 | -0.04 | 0.03 |
|  | 100 | 100.03 | -0.03 | 0.03 |
|  | 200 | 200.02 | -0.02 | 0.03 |
|  | 500 | 499.95 | 0.05 | 0.03 |
|  | 1000 | 999.83 | 0.17 | 0.05 |
|  | 2000 | 1999.65 | 0.35 | 0.06 |
|  | 10000 | 9998.06 | 1.94 | 0.25 |