广西壮族自治区地方计量校准规范

JJF（桂）xx-202x

瓶口分液器校准规范

Calibration Specification for Bottle Top Dispenser

(征求意见稿)

202x-xx-xx发布                       202x-xx-xx实施

广西壮族自治区市场监督管理局 发 布

瓶口分液器校准规范

JJF(桂)xx—202x

Calibration Specification for Bottle Top Dispenser

| 归 口 单 位： | 广西壮族自治区市场监督管理局 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 广西壮族自治区计量检测研究院 |

本规范委托广西壮族自治区计量检测研究院负责解释

本规范主要起草人：

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

参加起草人：

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

目    录

引    言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量特性	1

5  校准条件	2

5.1  环境条件	2

5.2  测量标准及其它设备	2

6  校准项目和校准方法	3

6.1  校准前准备	3

6.2  容量校准	3

7  校准结果表达	5

8  复校时间间隔	5

附录A	6

附录B	7

附录C	8

附录D	9

# 引    言

本规范依据JJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》和JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范的计量特性要求及校准方法参考了JJG 646《移液器检定规程》、GB/T 6682《分析实验室用水规格和试验方法》、ISO 8655-5《活塞式容积仪 第5部分：分液器》（Piston-operated volumetric apparatus—part5:Dispensers）的相关技术内容。

本规范为首次发布。

瓶口分液器校准规范

# 1  范围

本规范适用于测量范围（0.1~100）mL瓶口分液器的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 646 移液器检定规程

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

ISO 8655-5 活塞式容积仪 第5部分：分液器（Piston-operated volumetric apparatus—part5:Dispensers）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单），适用于本规范。

# 3  概述

瓶口分液器主要应用于环保、医药、食品药品和理化分析等行业实验室，替代传统滴定管进行高精度的定量移取液体。它是一种活塞式吸管，利用空气排放原理进行工作，通过活塞移动的距离，来精确定量瓶口分液器的吸液量（也称为瓶口分配器、瓶口滴定器或瓶口加液器），从而实现对容量量值的计量控制。其结构由广口瓶体、吸液部件、容量调节部件、排液嘴等部分组成。

# 4  计量特性

瓶口分液器在标准温度20 ℃时，其容量示值误差和测量重复性应满足表1的要求。

表1 计量特性要求

| 标称容量/mL | 校准点/mL | 容量示值误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.5 | 6.0 | 2.0 |
|  | 2.5 | 1.2 | 0.4 |
|  | 5.0 | 0.6 | 0.2 |
| 10 | 1.0 | 6.0 | 2.0 |
|  | 5.0 | 1.2 | 0.4 |
|  | 10.0 | 0.6 | 0.2 |
| 25 | 2.5 | 6.0 | 2.0 |
|  | 12.5 | 1.2 | 0.4 |
|  | 25.0 | 0.6 | 0.2 |
| 50 | 5.0 | 6.0 | 2.0 |
|  | 25.0 | 1.2 | 0.4 |
|  | 50.0 | 0.6 | 0.2 |
| 100 | 10.0 | 6.0 | 2.0 |
|  | 50.0 | 1.2 | 0.4 |
|  | 100.0 | 0.6 | 0.2 |
| 注：上述计量特性要求仅供参考，不做合格判定。 |  |  |  |

# 5  校准条件

## 5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：(20±5) ℃，且室温变化不大于1 ℃/h。

5.1.2  校准介质：应符合GB/T 6682《分析实验室用水规格和试验方法》要求的三级及以上纯水。

5.1.3  实验室环境应满足天平安装要求，不存在强烈的机械振动、电磁干扰，空气中无振动、腐蚀性气体。

# 5.2  测量标准及其它设备

使用的测量标准及其他设备见表2。

表2 测量标准及其他设备一览表

| 类型 | 仪器名称 | 测量范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要设备 | 电子天平 | 不小于200 g | 分度值不大于0.1 mg |
|  | 温度计 | (10~40) ℃ | MPE:±0.1 ℃ |
| 辅助设备 | 带盖的称量杯 | / | / |
|  | 试剂广口瓶 | / | 可与瓶口分液器连接 |

# 6  校准项目和校准方法

## 6.1  校准前准备

6.1.1  校准用的纯水应提前24 h放入实验室内，其温度与室温相差不大于2 ℃，被校瓶口分液器应在校准前4 h放入实验室内。

6.1.2  外观检查：瓶口分液器应具有名牌或产品标识；应有型号、编号和制造厂商等信息；外观应平整，无明显破损，活塞上下移动应灵活；能正常工作，各连接固件无松动。

6.1.3  被校准瓶口分液器在校准前应用合适的洗涤剂清洗，并用纯水对其清洗去除残留的洗涤剂。

## 6.2  容量校准

6.2.1  将被校瓶口分液器的容量调至被校准点。打开瓶口分液器开关，将纯水吸入主体容器部分，排出液体，完成几次吸液、排液过程，直到观察窗和排液管内没有气泡为止，擦干吸液嘴。

6.2.2  将带盖称量杯放入电子天平中，待示值显示稳定后，将电子天平置零。

6.2.3  从天平上取出称量杯，使瓶口分液器吸液嘴贴近称量杯内壁，匀速、缓慢完全按下活塞，不得有纯水外溅，整个过程中排液管内不能形成气泡。

6.2.4  再次将带盖称量杯放到电子天平上，待示值显示稳定后记录称量结果，同时读取并记录此时称量杯内纯水的温度。

6.2.5  实际容量计算

瓶口分液器实际容量按公式（1）计算。

（1）

式中：V20—标准温度20℃时瓶口分液器的实际容量，mL；

m —被校瓶口分液器所排出纯水的称量结果，g；

—标准砝码密度，取8.00g/cm3；

—电子天平实验室内的空气密度，取0.0012g/cm3；

—校准介质纯水在t℃时的密度，g/cm3；

β—被校瓶口分液器的体积膨胀系数，取℃-1；

t—校准介质纯水的温度，℃。

为了简便计算过程，也可将公式（1）化为公式（2）：

（2）

其中：，其数值见附录A。这样根据测定值m和校准时纯水的温度t所对应的值，即可求得被校瓶口分液器在标准温度20 ℃时的实际容量值。

6.2.6  选取3个校准点（标称容量、50%标称容量、量程范围的最小值或者10%标称容量），也可以根据客户要求选择校准点。每一个校准点按照6.2.1~6.2.4的步骤重复测量6次。取6次测量结果的算术平均值作为校准点的容量值，并根据公式（4）计算容量示值误差：

（3）

E =                        （4）

式中：—6次测量结果的算术平均值，mL；

V—标称容量，mL；

E—容量示值误差，%。

6.2.7  容量重复性

按公式（6）计算瓶口分液器的容量重复性：

（5）

（6）

式中：—6次测量结果的算术平均值，mL；

s—标准偏差，mL；

n—校准次数；

—第i次测量的容量值，mL；

S—容量重复性。

# 7  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职位或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准原始记录格式见附录B，校准证书内页格式见附录C。

# 8  复校时间间隔

由于复校时间时隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素所决定的，因此，仪器的复校时间间隔根据使用情况由用户确定，建议不超过12个月。

# 附录A

K(t) 值表

（β=0.00045/℃）

| 水温/℃ | K (t) (cm3/g) | 水温/℃ | K (t) (cm3/g) | 水温/℃ | K (t) (cm3/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 1.004213 | 18.4 | 1.003261 | 21.8 | 1.002436 |
| 15.1 | 1.004183 | 18.5 | 1.003235 | 21.9 | 1.002414 |
| 15.2 | 1.004153 | 18.6 | 1.003209 | 22.0 | 1.002391 |
| 15.3 | 1.004123 | 18.7 | 1.003184 | 22.1 | 1.002369 |
| 15.4 | 1.004094 | 18.8 | 1.003158 | 22.2 | 1.002347 |
| 15.5 | 1.004064 | 18.9 | 1.003132 | 22.3 | 1.002325 |
| 15.6 | 1.004035 | 19.0 | 1.003107 | 22.4 | 1.002303 |
| 15.7 | 1.004006 | 19.1 | 1.003082 | 22.5 | 1.002281 |
| 15.8 | 1.003977 | 19.2 | 1.003056 | 22.6 | 1.002259 |
| 15.9 | 1.003948 | 19.3 | 1.003031 | 22.7 | 1.002238 |
| 16.0 | 1.003919 | 19.4 | 1.003006 | 22.8 | 1.002216 |
| 16.1 | 1.003890 | 19.5 | 1.002981 | 22.9 | 1.002195 |
| 16.2 | 1.003862 | 19.6 | 1.002956 | 23.0 | 1.002173 |
| 16.3 | 1.003833 | 19.7 | 1.002931 | 23.1 | 1.002152 |
| 16.4 | 1.003805 | 19.8 | 1.002907 | 23.2 | 1.002131 |
| 16.5 | 1.003777 | 19.9 | 1.002882 | 23.3 | 1.002110 |
| 16.6 | 1.003749 | 20.0 | 1.002858 | 23.4 | 1.002089 |
| 16.7 | 1.003721 | 20.1 | 1.002834 | 23.5 | 1.002068 |
| 16.8 | 1.003693 | 20.2 | 1.002809 | 23.6 | 1.002047 |
| 16.9 | 1.003665 | 20.3 | 1.002785 | 23.7 | 1.002026 |
| 17.0 | 1.003637 | 20.4 | 1.002761 | 23.8 | 1.002006 |
| 17.1 | 1.003610 | 20.5 | 1.002737 | 23.9 | 1.001985 |
| 17.2 | 1.003582 | 20.6 | 1.002714 | 24.0 | 1.001965 |
| 17.3 | 1.003555 | 20.7 | 1.002690 | 24.1 | 1.001945 |
| 17.4 | 1.003528 | 20.8 | 1.002666 | 24.2 | 1.001924 |
| 17.5 | 1.003501 | 20.9 | 1.002643 | 24.3 | 1.001904 |
| 17.6 | 1.003474 | 21.0 | 1.002619 | 24.4 | 1.001884 |
| 17.7 | 1.003447 | 21.1 | 1.002596 | 24.5 | 1.001864 |
| 17.8 | 1.003420 | 21.2 | 1.002573 | 24.6 | 1.001845 |
| 17.9 | 1.003393 | 21.3 | 1.002550 | 24.7 | 1.001825 |
| 18.0 | 1.003367 | 21.4 | 1.002527 | 24.8 | 1.001805 |
| 18.1 | 1.003340 | 21.5 | 1.002404 | 24.9 | 1.001786 |
| 18.2 | 1.003314 | 21.6 | 1.002481 | 25.0 | 1.001766 |
| 18.3 | 1.003288 | 21.7 | 1.002459 |  |  |

# 附录B

瓶口分液器校准原始记录格式（供参考）

证书编号：

| 委托单位： |  |  |  | 校准地点： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称： |  |  |  | 生产厂家： |  |  |  |
| 型号规格： |  |  |  | 环境条件： |  |  |  |
| 出厂编号： |  |  |  | 校准日期： |  |  |  |
| 校准员： |  |  |  | 核验员： |  |  |  |
| 校准依据： |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 |  | 型号/规格 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 |  | 证书编号 |  | 有效期至 |

| 校准点 与水温 | 次 数 | 称量结果 m/g | K（t）值/ （cm3/g） | 时实际容量值/mL | 算术平均值 /mL | 相对误差E/% | 重复性 /% | 不确定度 U/mL （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C

瓶口分液器校准证书内页格式（供参考）

校准结果

| 校准点/mL | 校准结果/mL | 容量相对误差/% | 测量重复性/% | 扩展不确定度U/mL （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录D

瓶口分液器容量示值误差不确定度评定

D.1  概述

D.1.2  环境条件：（20±5）°C；室内温度变化不得大于1 ℃/h。

D.1.3  测量标准：电子天平：最大称量220 g，d=0.1 mg；温度计：范围（0~100）℃，分度值为0.01℃。

D.1.4  被测对象：瓶口分液器，量程为100 mL。

D.1.5  测量方法：按照本规范6.2校准过程，对瓶口分液器50 mL校准点进行校准。

D.2  测量模型

（D1）

式中：V20—标准温度20℃时瓶口分液器的实际容量，mL；

m —被校瓶口分液器所排出纯水的称量结果，g；

—标准砝码密度，取8.00g/cm3；

—电子天平实验室内的空气密度，取0.0012g/cm3；

—校准介质纯水在t℃时的密度，g/cm3；

β—被校瓶口分液器的体积膨胀系数，℃-1；

t—校准介质纯水的温度，℃。

D.3  方差和灵敏系数

（D2）

根据测量模型，灵敏系数为：

（D3）

（D4）

（D5）

（D6）

（D7）

（D8）

D.4  标准不确定度分量评定

D.4.1  测量重复性引入的标准不确定度分量。

在测量时水温为20.3℃，重复测量10次，测量值为（单位：g)：49.9428，49.9599，49.9872，49.9973，49.9860，49.9298，49.9348，49.9574，49.9761，49.9638：

（D9）

实际校准时测量6次，测量重复性引入的标准不确定度为：

（D10）

D.4.2  电子天平引入的标准不确定度分量。

该电子天平在不超过200 g时最大允许误差为±0.0010 g，按均匀分布，则：

（D11）

D.4.3  电子天平分辨力引入的标准不确定度分量。

电子天平分度值d=0.1 mg，按均匀分布，则：

（D12）

D.4.4  砝码密度引入的标准不确定度分量。

根据JJG99中规定所使用的砝码密度的不确定度取0.14 g/cm3（k=2），所以：

= 0.14/2 = 0.07 g/cm3                       （D13）

D.4.5  空气密度引入的不确定度分量

恒温实验室中的空气密度取0.0012 g/cm3，按照CIPM推荐使用的空气密度计算公式，当水温差为0.2 ℃时，其变化量为3×10-6 g/cm3，按均匀分布，则：

（D14）

D.4.6  水密度引入的不确定度分量

测量温度为20.3 ℃的纯水密度由查表得：= 0.998141 g/cm3，水温大约有0.2 ℃的变化，其变化量为2×10-5 g/cm3，按均匀分布，则：

（D15）

D.4.7  容器体胀系数引入的不确定度分量

测量过程体胀系数 = 4.5×10-4 ℃-1，服从均匀分布，则：

（D16）

D.4.8  温度测量引入的不确定度分量

温度的标准不确定度主要取决于温度计的不确定度和分辨率，使用的温度计示值的最大允许误差为±0.1 ℃，分辨率为0.01 ℃，服从均匀分布，温度计引入的不确定度为：

（D17）

D.6  合成标准不确定度

D.6.1  标准不确定度一览表D.1。

表D.1  标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度的来源 | 标准不确定度u(xi) | 灵敏系数ci |
| --- | --- | --- | --- |
| u(m1) | 测量重复性引入的不确定度 | 9.4 × 10-3 g | 1.002783 cm3/g |
| u(m2) | 电子天平引入的不确定度 | 5.8 × 10-4 g | 1.002783 cm3/g |
|  | 砝码密度引入的不确定度 | 0.07 g/cm3 | 9.4 × 10-4 (cm3)2/g |
|  | 空气密度引入的不确定度 | 1.73 × 10-6 g/cm3 | 43.9925 (cm3)2/g |
|  | 水密度引入的不确定度 | 1.15 × 10-5 g/cm3 | -50.2563 (cm3)2/g |
|  | 体胀系数引入的不确定度 | 2.60 × 10-4 ℃-1 | -15.0328 cm3 ℃ |
|  | 温度计引入的不确定度u[K(t)] | 0.058 ℃ | -0.02255 cm3/℃ |

D.6.2  合成标准不确定度

校准时纯水的称量结果与温度所对应的值不相关，则

0.0103 mL     （D18）

D.7  扩展不确定度的评定

取包含k=2，扩展不确定度为：

U = 2 × 0.44 mL = 0.021 mL，k = 2                 （D19）