广西地方校准规范

《瓶口分液器校准规范》编制说明

一、任务来源

根据《广西壮族自治区市场监督管理局关于发布2024年度广西地方计量技术规范制修订计划的通告》（2024年第1期）的要求编制，由广西壮族自治区计量检测研究院负责《瓶口分液器校准规范》的起草工作。

二、目的及意义

瓶口分液器是一种专门用于不同试剂，如酸、碱、盐溶液及有机溶剂等定量分装的设备，广泛应用于环境监测、医药、食品药品和理化分析等行业分析实验室。JJG646《移液器检定规程》对移液器的容量允许误差和测量重复性有相应的计量特性要求，而瓶口分液器的量程远远大于移液器，直接参考该检定规程的计量性能要求来校准瓶口分液器显然不适用。国际标准ISO 8655-5《活塞式容积仪 第5部分：分液器》对分液器的最大允许误差作了规定，但标准中缺乏对所使用仪器的测量重复性要求。经查，目前国家尚无瓶口分液器的相关检定规程或校准规范发布，缺少该类设备性能评价的统一规范，不仅各厂家产品性能各异，而且仪器使用过程中性能的变化也缺乏评估规范，影响分析测试结果的准确性和可靠性。因此，根据广西区内使用单位及生产企业的需求，我院申请该类仪器地方校准规范的制定以开展相应的校准工作，使我区该类仪器具有统一的校准方法，为瓶口分液器检测数据的溯源性和准确性提供依据。

三、参考的有关资料及标准

在本规范编制过程中，重点参照了以下技术规范，对瓶口分液器计量特性主要依据JJG 646《移液器检定规程》和ISO 8655-5《活塞式容积仪 第5部分：分液器》。本规范按JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》的相关要求进行编写，名词术语参照JJF1001《通用计量术语及定义》中相关名词术语及定义。

四、制定规范的简要过程

1、编制过程及人员分工情况

自2024年广西壮族自治区市场监督管理局发文由广西计量检测研究院负责编制《瓶口分液器校准规范》后，院内迅速组建起草小组，拟定规范制定工作方案，分配工作任务。

- 2024年1月，编写小组首次集中，商讨瓶口分液器校准规范相关计量指标校准范围；

- 2024年2月，编写小组成员再次集中讨论初稿进行讨论，并明确了成员分工，开展实验。

- 2024年3月至4月，根据校准规范初稿，对现有的瓶口分液器进行试验验证，确保瓶口分液器校准规范里制定的性能指标合理有效。

- 人员具体分工如下

| 序号 | 工作内容 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制说明 | 张文学、刘金成、韦秋叶 | 2024年1月 |
| 2 | 校准规范正文 | 张文学、刘金成、潘梦芸 | 2024年2月 |
| 3 | 样品试验及试验报告 | 刘金成、农继敏 | 2024年2月 |
| 4 | 不确定度分析报告 | 张文学、刘金成 | 2024年2月 |
| 5 | 校准规范格式排版 | 张文学、刘金成、潘梦芸 | 2024年3月 |
| 6 | 试验报告及不确定度报告检查 | 张文学、刘金成、韦秋叶 | 2024年3月 |
| 7 | 评审会议纪要 | 张文学、刘金成、潘梦芸、农继敏 | 2024年5月 |
| 8 | 收集征求意见并汇总 | 张文学、刘金成、潘梦芸、农继敏 | 2024年6月 |
| 9 | 审定意见书及专家签名 | 张文学、刘金成、韦秋叶 | 2024年7月 |

2、生产情况及使用情况

生产单位及使用现状：国内瓶口分液器生产厂家为北京大龙兴创实验仪器有限公司。国外有诸多生产瓶口分液器的厂家，如：德国普兰德、德国赫施曼公司、美国赛默飞公司、德国艾本德等。国内的瓶口分液器生产水平和性能水平已完全满足国内生产、检测等用途的使用。

3、编制规范的简要过程

规范起草小组成员在2023年之前就有收集各厂家瓶口分液器的性能指标的材料，并时常与生产单位联系了解相关的行业动态。曾调研区内各环境监测站、环境监测公司和理化分析实验室，对其使用的瓶口分液器现状进行调查研究并做相应校准方法实验和验证，通过大量的实验结果分析，初步拟定了规范的框架并编写了《瓶口分液器》广西地方计量校准规范的初稿；2024年1月至2024年3月起草人修改初稿并形成征求意见稿，同时进行实验数据分析；2024年4月，征求意见稿上报，形成《瓶口分液器》广西地方计量校准规范征求意见稿。

五、规范的主要内容（要点）及技术指标

1.适用范围

本规范适用于测量范围（0.1~100）mL瓶口分液器的校准。

2.关于计量性能的要求

容量示值误差、测量重复性的校准方法主要参考JJG 646《移液器检定规程》、ISO 8655-5《活塞式容积仪 第5部分：分液器》中的相关内容，结合实验数据（见试验报告），验证并确定了以下计量特性要求。

| 测量范围/mL | 校准点/mL | 容量示值误差/% | 测量重复性/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5~5 | 0.5 | 6.0 | 2.0 |
|  | 2.5 | 1.2 | 0.4 |
|  | 5.0 | 0.6 | 0.2 |
| 1~10 | 1.0 | 6.0 | 2.0 |
|  | 5.0 | 1.2 | 0.4 |
|  | 10.0 | 0.6 | 0.2 |
| 2.5~25 | 2.5 | 6.0 | 2.0 |
|  | 12.5 | 1.2 | 0.4 |
|  | 25.0 | 0.6 | 0.2 |
| 5~50 | 5.0 | 6.0 | 2.0 |
|  | 25.0 | 1.2 | 0.4 |
|  | 50.0 | 0.6 | 0.2 |
| 10~100 | 10.0 | 6.0 | 2.0 |
|  | 50.0 | 1.2 | 0.4 |
|  | 100.0 | 0.6 | 0.2 |

3.校准方法

给出瓶口分液器的校准方法，以及其容量示值误差和测量重复性的计算。

4.校准项目

容量示值误差、测量重复性。

5.关于校准结果的表达和复校时间间隔

校准结果的描述采用了JJF1071《国家计量校准规范编写规则》中规定的内容。复校时间的长短可根据瓶口分液器的使用情况、环境条件、仪器本身性能等因素决定，一般建议复校时间间隔不超过1年，送校单位也可根据瓶口分液器使用情况来决定复校时间间隔。

6.附录

本部分主要提供了校准记录格式、校准证书内页格式和不确定度评定示例等。

以上是制定此规范的编制说明，在审核中请各位专家进行讨论，提出宝贵意见。谢谢！

《瓶口分液器校准规范》起草小组

2024年4月