瓶口分液器校准规范

试验报告

广西计量检测研究院

2024年3月

- 瓶口分液器校准规范试验报告

一、试验目的

分别选取3个不同厂家生产的不同测量范围的瓶口分液器作为试验对象，按照《瓶口分液器校准规范》中的规定进行试验，验证该校准规范的正确性和可行性。

二、试验方法

依据《瓶口分液器校准规范》，选取试验项目及试验方法，详见表1。

表1 试验项目及试验方法

| 序号 | 试验项目 | 对应的要求条款号 | 对应的方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量允许误差 | 4 | 6.5 |
| 2 | 测量重复性 | 4 | 6.6 |

三、试验用计量标准器具和仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 出厂编号 | 不确定度/ 准确度/ 最大允许误差 | 证书有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 0.01mg~81g；0.01mg~220g | C033886641 | 级 | - 2024-11-28 |
| 2 | 手持式参考测温仪 | -10mV~75mV | 2555208 | U = 0.01 ℃（k=2） | - 2024-04-04 |

四、试验对象

| 生产厂家 | 标称容量/mL |
| --- | --- |
| BRAND | 5 |
|  | 10 |
|  | 25 |
|  | 50 |
|  | 100 |
| DLAB | 5 |
|  | 10 |
|  | 25 |
|  | 50 |
|  | 100 |
| Eppendorf | 5 |
|  | 10 |
|  | 25 |
|  | 50 |
|  | 100 |

五、试验数据1

试验A1

1、试验对象

| 仪器名称 | 瓶口分液器 | 出厂编号 | 21F81380 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称容量/mL | 5 | 生产厂家 | BRAND |
| 环境条件 | 温度：21 ℃； 相对湿度：52％RH |  |  |
| 实验地点 | 广西计量检测研究院邕宁基地2号楼620房 |  |  |

2、容量允许误差和测量重复性：

| 标称容量（mL） | 校准点（mL） | 水温/℃ | K（t）值/ （cm3/g） | V20时实际容量平均值（mL） | 容量相对误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.5 | 19.9 | 1.002882 | 0.502 | -0.4 | 0.3 |
|  | 2.5 |  |  | 2.504 | -0.2 | 0.1 |
|  | 5 |  |  | 5.013 | -0.3 | 0.0 |

试验A2

1、试验对象

| 仪器名称 | 瓶口分液器 | 出厂编号 | 01K96540 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称容量/mL | 10 | 生产厂家 | BRAND |
| 环境条件 | 温度：21 ℃； 相对湿度：54％RH |  |  |
| 实验地点 | 广西计量检测研究院邕宁基地2号楼620房 |  |  |

2、容量允许误差和测量重复性：

| 标称容量（mL） | 校准点（mL） | 水温/℃ | K（t）值/ （cm3/g） | V20时实际容量平均值（mL） | 容量相对误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 20.2 | 1.002809 | 1.000 | 0.0 | 0.3 |
|  | 5 |  |  | 4.994 | 0.1 | 0.1 |
|  | 10 |  |  | 10.013 | -0.1 | 0.1 |

试验A3

1、试验对象

| 仪器名称 | 瓶口分液器 | 出厂编号 | 16G05608 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称容量/mL | 25 | 生产厂家 | BRAND |
| 环境条件 | 温度：21 ℃； 相对湿度：47％RH |  |  |
| 实验地点 | 广西计量检测研究院邕宁基地2号楼620房 |  |  |

2、容量允许误差和测量重复性：

| 标称容量（mL） | 校准点（mL） | 水温/℃ | K（t）值/ （cm3/g） | V20时实际容量平均值（mL） | 容量相对误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2.5 | 20.4 | 1.002761 | 2.500 | 0.0 | 0.2 |
|  | 12.5 |  |  | 12.487 | 0.1 | 0.2 |
|  | 25 |  |  | 24.876 | 0.5 | 0.0 |

试验A4

1、试验对象

| 仪器名称 | 瓶口分液器 | 出厂编号 | 08M41901 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称容量/mL | 50 | 生产厂家 | BRAND |
| 环境条件 | 温度：22 ℃； 相对湿度：65％RH |  |  |
| 实验地点 | 广西计量检测研究院邕宁基地2号楼620房 |  |  |

2、容量允许误差和测量重复性：

| 标称容量（mL） | 校准点（mL） | 水温/℃ | K（t）值/ （cm3/g） | V20时实际容量平均值（mL） | 容量相对误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 5 | 20.2 | 1.002809 | 5.167 | -3.2 | 0.3 |
|  | 25 |  |  | 25.164 | -0.7 | 0.1 |
|  | 50 |  |  | 50.120 | -0.2 | 0.0 |

试验A5

1、试验对象

| 仪器名称 | 瓶口分液器 | 出厂编号 | 19B24049 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称容量/mL | 100 | 生产厂家 | BRAND |
| 环境条件 | 温度：21 ℃； 相对湿度：61％RH |  |  |
| 实验地点 | 广西计量检测研究院邕宁基地2号楼620房 |  |  |

2、容量允许误差和测量重复性：

| 标称容量（mL） | 校准点（mL） | 水温/℃ | K（t）值/ （cm3/g） | V20时实际容量平均值（mL） | 容量相对误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10 | 20.3 | 1.002785 | 10.217 | -2.1 | 0.1 |
|  | 50 |  |  | 50.106 | -0.2 | 0.1 |
|  | 100 |  |  | 100.130 | -0.1 | 0.0 |

六、试验数据2

试验B1

1、试验对象

| 仪器名称 | 瓶口分液器 | 出厂编号 | GA218AB0003178 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称容量/mL | 5 | 生产厂家 | DLAB |
| 环境条件 | 温度：21 ℃； 相对湿度：48％RH |  |  |
| 实验地点 | 广西计量检测研究院邕宁基地2号楼620房 |  |  |

2、容量允许误差和测量重复性：

| 标称容量（mL） | 校准点（mL） | 水温/℃ | K（t）值/ （cm3/g） | V20时实际容量平均值（mL） | 容量相对误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.5 | 19.9 | 1.002882 | 0.500 | 0.0 | 0.3 |
|  | 2.5 |  |  | 2.498 | 0.1 | 0.2 |
|  | 5 |  |  | 4.988 | 0.2 | 0.1 |

试验B2

1、试验对象

| 仪器名称 | 瓶口分液器 | 出厂编号 | GB21AAE0001643 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称容量/mL | 10 | 生产厂家 | DLAB |
| 环境条件 | 温度：22 ℃； 相对湿度：58％RH |  |  |
| 实验地点 | 广西计量检测研究院邕宁基地2号楼620房 |  |  |

2、容量允许误差和测量重复性：

| 标称容量（mL） | 校准点（mL） | 水温/℃ | K（t）值/ （cm3/g） | V20时实际容量平均值（mL） | 容量相对误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 21.5 | 1.002504 | 0.952 | 5.0 | 0.1 |
|  | 5 |  |  | 4.977 | 0.5 | 0.1 |
|  | 10 |  |  | 9.949 | 0.5 | 0.1 |

试验B3

1、试验对象

| 仪器名称 | 瓶口分液器 | 出厂编号 | GB20CAD0000477 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称容量/mL | 25 | 生产厂家 | DLAB |
| 环境条件 | 温度：21 ℃； 相对湿度：53％RH |  |  |
| 实验地点 | 广西计量检测研究院邕宁基地2号楼620房 |  |  |

2、容量允许误差和测量重复性：

| 标称容量（mL） | 校准点（mL） | 水温/℃ | K（t）值/ （cm3/g） | V20时实际容量平均值（mL） | 容量相对误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2.5 | 20.1 | 1.002834 | 2.424 | 3.1 | 0.4 |
|  | 12.5 |  |  | 12.407 | 0.7 | 0.1 |
|  | 25 |  |  | 24.827 | 0.7 | 0.1 |

试验B4

1、试验对象

| 仪器名称 | 瓶口分液器 | 出厂编号 | YO189AF0003203 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称容量/mL | 50 | 生产厂家 | DLAB |
| 环境条件 | 温度：21 ℃； 相对湿度：59％RH |  |  |
| 实验地点 | 广西计量检测研究院邕宁基地2号楼620房 |  |  |

2、容量允许误差和测量重复性：

| 标称容量（mL） | 校准点（mL） | 水温/℃ | K（t）值/ （cm3/g） | V20时实际容量平均值（mL） | 容量相对误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 5 | 19.7 | 1.002931 | 5.108 | -2.1 | 0.2 |
|  | 25 |  |  | 25.025 | -0.1 | 0.2 |
|  | 50 |  |  | 49.959 | 0.1 | 0.1 |

试验B5

1、试验对象

| 仪器名称 | 瓶口分液器 | 出厂编号 | YX236AQ0000094 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称容量/mL | 100 | 生产厂家 | DLAB |
| 环境条件 | 温度：21 ℃； 相对湿度：49％RH |  |  |
| 实验地点 | 广西计量检测研究院邕宁基地2号楼620房 |  |  |

2、容量允许误差和测量重复性：

| 标称容量（mL） | 校准点（mL） | 水温/℃ | K（t）值/ （cm3/g） | V20时实际容量平均值（mL） | 容量相对误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10 | 19.8 | 1.002907 | 10.220 | -2.2 | 0.1 |
|  | 50 |  |  | 50.109 | -0.2 | 0.1 |
|  | 100 |  |  | 100.153 | -0.2 | 0.0 |

七、试验数据3

试验C1

1、试验对象

| 仪器名称 | 瓶口分液器 | 出厂编号 | 18B77975 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称容量/mL | 5 | 生产厂家 | Eppendorf |
| 环境条件 | 温度：22 ℃； 相对湿度：45％RH |  |  |
| 实验地点 | 广西计量检测研究院邕宁基地2号楼620房 |  |  |

2、容量允许误差和测量重复性：

| 标称容量（mL） | 校准点（mL） | 水温/℃ | K（t）值/ （cm3/g） | V20时实际容量平均值（mL） | 容量相对误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.5 | 20.9 | 1.002643 | 0.498 | 0.4 | 0.4 |
|  | 2.5 |  |  | 2.500 | 0.0 | 0.1 |
|  | 5 |  |  | 4.999 | 0.0 | 0.1 |

试验C2

1、试验对象

| 仪器名称 | 瓶口分液器 | 出厂编号 | 17G72865 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称容量/mL | 10 | 生产厂家 | Eppendorf |
| 环境条件 | 温度：22 ℃； 相对湿度：45％RH |  |  |
| 实验地点 | 广西计量检测研究院邕宁基地2号楼620房 |  |  |

2、容量允许误差和测量重复性：

| 标称容量（mL） | 校准点（mL） | 水温/℃ | K（t）值/ （cm3/g） | V20时实际容量平均值（mL） | 容量相对误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 20.9 | 1.002643 | 1.002 | -0.2 | 0.3 |
|  | 5 |  |  | 4.998 | 0.0 | 0.1 |
|  | 10 |  |  | 10.024 | -0.2 | 0.0 |

试验C3

1、试验对象

| 仪器名称 | 瓶口分液器 | 出厂编号 | 16A04902 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称容量/mL | 25 | 生产厂家 | Eppendorf |
| 环境条件 | 温度：21 ℃； 相对湿度：48％RH |  |  |
| 实验地点 | 广西计量检测研究院邕宁基地2号楼620房 |  |  |

2、容量允许误差和测量重复性：

| 标称容量（mL） | 校准点（mL） | 水温/℃ | K（t）值/ （cm3/g） | V20时实际容量平均值（mL） | 容量相对误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 5 | 20.8 | 1.002666 | 5.003 | -0.1 | 0.1 |
|  | 12.5 |  |  | 12.518 | -0.1 | 0.1 |
|  | 25 |  |  | 24.932 | 0.3 | 0.0 |

试验C4

1、试验对象

| 仪器名称 | 瓶口分液器 | 出厂编号 | 17H87331 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称容量/mL | 50 | 生产厂家 | Eppendorf |
| 环境条件 | 温度：22 ℃； 相对湿度：45％RH |  |  |
| 实验地点 | 广西计量检测研究院邕宁基地2号楼620房 |  |  |

2、容量允许误差和测量重复性：

| 标称容量（mL） | 校准点（mL） | 水温/℃ | K（t）值/ （cm3/g） | V20时实际容量平均值（mL） | 容量相对误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 5 | 20.9 | 1.002643 | 4.998 | 0.0 | 0.2 |
|  | 25 |  |  | 25.024 | -0.1 | 0.2 |
|  | 50 |  |  | 49.975 | 0.1 | 0.1 |

试验C5

1、试验对象

| 仪器名称 | 瓶口分液器 | 出厂编号 | 18C99865 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称容量/mL | 100 | 生产厂家 | Eppendorf |
| 环境条件 | 温度：21 ℃； 相对湿度：54％RH |  |  |
| 实验地点 | 广西计量检测研究院邕宁基地2号楼620房 |  |  |

2、容量允许误差和测量重复性：

| 标称容量（mL） | 校准点（mL） | 水温/℃ | K（t）值/ （cm3/g） | V20时实际容量平均值（mL） | 容量相对误差±（%） | 测量重复性≤（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10 | 20.3 | 1.002785 | 10.185 | -1.8 | 0.2 |
|  | 50 |  |  | 50.086 | -0.2 | 0.1 |
|  | 100 |  |  | 100.139 | -0.1 | 0.0 |

八、试验结论

《瓶口分液器校准规范》要求的计量性能合理，测量方法科学，具有理论依据和可行性，制定的校准方法及内容均满足对瓶口分液器的量值溯源、确保量值准确可靠的要求。