广西地方校准规范

《LCR测量仪校准规范》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源

根据《广西壮族自治区市场监督管理局关于发布2023年度广西地方计量技术规范制修订计划的通告》（2023年第18期）的要求编制，由桂林市计量测试研究所负责《LCR测量仪校准规范》的起草工作。

二、目的及意义

目前LCR测量仪已基本取代了传统手动调节的交流电桥，是一种带有微处理器的自动测量仪器，能准确并稳定地测定各种各样的元件参数，主要用于测量电感（L）、电容（C）、电阻（R）参数。它具有功能直接、操作简便等特点，能以较低的预算来满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对器件的测试要求。为了满足不同的测量需求，LCR测量仪还可以选择测量时的频率以及参数串联、并联模式，同时也可以选择参数的量程测量模式，操作简单方便，工作效率高，被广泛用于科研、生产和计量测试等多个领域。

LCR测量仪使用广泛，准确度要求高，有着非常大的量传需求，但目前尚无国家检定规程或校准规范，使得量值传递与溯源工作难以进行。根据《计量法》的要求，计量检定或校准必须依据检定规程或校准规范。现阶段我区围绕《计量发展规划（2023-2035年）规划》总体部署和国家市场监管“十四五”规划目标任务和要求，对进一步完善我区计量技术规范，保证全区计量单位统一、量值准确可靠，发挥计量在促进广西经济社会高质量跨越式发展中的基础性作用提出的新的要求。那么如何有效地对LCR测量仪的计量性能、数据进行监控，确保设备的数据准确、量值可靠，建立清晰的LCR测量仪溯源链、为LCR测量仪准确测量提供计量保证，编制相关的校准规范情势紧迫、势在必行。

三、参考的有关资料及标准

JJF 1001-2011  通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

JJF 1071-2010  国家计量校准规范编写规则

JJG 441-2008 交流电桥

JJG 183-2017 标准电容器

JJG 726-2017 标准电感器

JJF 1636-2017 交流电阻箱

在本规范编制过程中，重点参照了以上国家技术规程和规范，对LCR测量仪的计量特性主要依据JJG 183-2017 标准电容器检定规程、JJG 726

-2017 标准电感器检定规程、和JJF 1636-2017 交流电阻箱校准规范的相关规定。本规范按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的相关要求进行编写，名词术语参照JJF1001-2011 《通用计量术语及定义》中相关名词术语及定义，不确定评定参照JJF1059.1-2012《测量不确定评定与表示》编写。

四、制定规范的简要过程

2022年07～10月，向区局申请进行立项；2023年2月，桂林市计量测试研究所接到批准立项任务书后，由桂林市计量测试研究所组成校准规范起草小组，拟定了规范制定工作方案，负责编制《LCR测量仪校准规范》广西地方计量校准规范。查阅了大量有关资料，并到我区市使用该类仪表的企业进行调研及实验，初步拟定了规范的框架并编写了广西地方计量校准规范《LCR测量仪》的初稿；2023年6月至2023年9月起草小组反复讨论修改初稿并形成征求意见稿，同时进行实验数据分析；2023年11月起草小组上报征求意见稿。

- 资料搜集和调研阶段

2023年3月至5月收集LCR测量仪相关的现行国家、行业和地方标准，查找LCR测量仪试验的文献资料，并与LCR测量仪的生产厂家进行调研。

- 校准规范草案稿形成阶段

2023年6月至2023年9月，项目组学习LCR测量仪的相关标准和文献资料，研究LCR测量仪的工作原理及性能参数，经过内部交流讨论，初步拟定《LCR测量仪校准规范》草案的框架结构，明确了计量特性、校准条件和校准方法等核心章节的编写思路，确定了LCR测量仪的校准方法和不确定度评定方法。

2023年10月起草小组对初定标准草案反复讨论修改并形成《LCR测量仪校准规范》征求意见稿。

2023年11月，征求意见稿上报，并广泛征求意见后进行修改，形成《LCR测量仪校准规范》广西地方计量校准规范报审稿。

五、规范的主要内容（要点）及技术指标

1、适用范围

本规范适用于工作频率范围为20Hz～1MHz的LCR测量仪的校准，也适用于具有电感、电容或电阻单一测量功能仪表或组合测量功能仪表的校准。

2、关于计量性能要求

电感、电容和电阻等示值误差参照JJG 726-2017标准电感器检定规程的5.4准确度等级、JJG 183-2017标准电容器检定规程的5.4准确度等级、和JJF 1636-2017 交流电阻箱校准规范的表1交流电阻箱最大允许误差。

3、关于标准设备

校准用计量标准器具的不确定度不应超过被校仪器不确定度或最大允许误差的三分之一。

4、校准条件

环境条件参照参照JJG 726-2017 标准电感器检定规程的7.1.1、JJG 183-2017标准电容器检定规程的7.1、和JJG 441-2008 交流电桥检定规程的7.1，对LCR测量仪的不同等级作出相应的温湿度要求。

5、校准方法

规范中7.2提及的“LCR 测量仪应在校准条件下放置 4h以上”是参照JJG 441-2008 交流电桥检定规程的7.3.4.1.6放置时间和相关产品说明书在校准条件方面的要求而制定。

工作频率示值误差校准在7.2.2中给出了具体的校准方法和频率点的选择。

信号电平示值误差校准在7.2.3中给出了给出了具体的校准方法。

电感、电容、电阻的示值误差校准在7.2.4中给出了给出了具体的校准方法以及校准时相关的连接示意图。

6、校准结果表达

本节给出了校准证书应包括的信息以及原始记录格式、校准证书的格式可以参照附录B和附录C。

7、复校时间间隔

本节给出了LCR测量仪的复校时间间隔。LCR测量仪的复校时间间隔由使用单位根据实际使用情况确定，建议一般不超过1年，修理和调整后，应随时校准。

本校准规范要求的计量性能合理，测量方法科学，具有理论依据和可行性，制定的校准方法及内容均满足对LCR测量仪量值溯源、确保量值准确可靠的要求。

以上是制定此规范的编制说明，在审核中请各位专家进行讨论，提出宝贵意见。谢谢！

《LCR测量仪校准规范》起草小组

2023年10月