LCR测量仪校准规范

试验报告

桂林市计量测试研究所

2023年9月

LCR测量仪校准规范

- 试验报告

1试验目的

在《LCR测量仪校准规范》规定的条件下，按规定的校准项目和方法对LCR测量仪的外观及工作正常性检查、工作频率、信号电平、电感、电容、电阻和损耗因数进行校准，通过对试验数据的分析计算，验证该校准规范的正确性和可行性。

2试验方法

依据《LCR测量仪校准规范》，选取试验项目及试验方法，详见表1。

表1试验项目及试验方法

| 序号 | 试验项目 | 对应的方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | 7.2.1 |
| 2 | 工作频率 | 7.2.2 |
| 3 | 信号电平 | 7.2.3 |
| 4 | 电感、电容、电阻 | 7.2.4 |
| 5 | 损耗因数 | 7.2.5 |

3试验设备

试验用计量标准器相关信息见表2。

表2试验用设备一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号/规格 | 设备编号 | 不确定度/ 准确度/ 最大允许误差 | 证书编号 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密十进位电感箱 | ZK-2716A | KP21177 | 1μH～100mH：MPE： ±（0.02%L+0.05μH） 100mH～1H： MPE：±0.05%L | - 校准字第202211006223号 | - 2023.11.17 |
| 2 | 精密十进位大电容箱 | CH14-2B | KP21176 | MPE：±0.05% | - 校准字第202211006224号 | - 2023.11.17 |
| 3 | 高频标准电容器 | CH-22 | KP2121、KP2122、KP2123、 KP2124 | MPE：±0.05% | - DCjz2023-00353 | - 2024.02.14 |

表2（续）试验用设备一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号/规格 | 设备编号 | 不确定度/ 准确度/ 最大允许误差 | 证书编号 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 精密十进位交流电阻箱 | KP-35B | KP21152 | MPE： ±（0.02%+1mΩ） | - DCjz2023-01844 | - 2024.08.21 |
| 5 | 交流电阻标准器 | KP-16502 | - KP21167～KP21174 | Urel=0.05%,k=2 | - DCjz2023-01843 | - 2024.08.21 |
| 6 | 标准损耗器 | BZS-1 | - 18B0102 | 电容：Urel=0.05%,k=2 损耗： U=2×10-5~2.2×10-4,k=2 | - DCjz2023-01018 | - 2024.05.21 |
| 7 | 数字多用表 | 34461A | - MY53203213 | DCV： Urel=(0.005～0.01)%，k=2； ACV： Urel=(0.02～0.05)%，k=2。 | - 电表字第230402915号 | - 2024.08.01 |
| 8 | 频率计数器 | 53220A | - MY50011711 | 准确度：1×10-6 | - 时频字第230401063号 | - 2024.08.06 |

4试验条件

温度：19℃～21℃

相对湿度：40％～60％

5试验结果

仪器名称：LCR测量仪

生产厂家：Tonghui

型号规格：TB2810B

出厂编号：Q578220296

试验地点：桂林市计量测试研究所实验楼电阻、电桥检定室

5.1 外观及工作正常性检查：

5.2 工作频率

| 标称频率 | 实际频率 | Urel(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 100Hz | 99.986Hz | 0.01% |
| 120Hz | 119.983Hz | 0.01% |
| 1000Hz | 999.987Hz | 0.01% |

5.3 信号电平

| 信号频率 | 标称电压 | 实际电压 | Urel(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100Hz | 1V | 1.035V | 0.2% |
| 1kHz | 1V | 1.032V | 0.2% |

5.4 电感

| f=1kHz |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准值 | 被校仪器示值 | Urel(k=2) |
| 1μH | 1.00627μH | 5.8% |
| 5μH | 5.00610μH | 1.2% |
| 10μH | 10.0141μH | 0.6% |
| 50μH | 50.0092μH | 0.2% |
| 100μH | 100.025μH | 0.06% |
| 500μH | 500.061μH | 0.06% |
| 1mH | 1.00008mH | 0.06% |
| 5mH | 5.00068mH | 0.06% |
| 10mH | 10.0019mH | 0.06% |
| 50mH | 50.0053mH | 0.06% |
| 100mH | 100.012mH | 0.06% |
| 500mH | 499.956mH | 0.06% |
| 1000mH | 999.894mH | 0.06% |
| f=100Hz |  |  |
| 标准值 | 被校仪器示值 | Urel(k=2) |
| 1H | 1.00232H | 0.06% |

5.5 电容

| f=1kHz |  |  | f=100Hz |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 被校仪器示值 | Urel(k=2) | 标准值 | 被校仪器示值 | Urel(k=2) |
| 1pF | 1.00165pF | 0.06% | 1μF | 1.00001μF | 0.06% |
| 10pF | 10.0033pF | 0.06% | 5μF | 4.99911μF | 0.06% |
| 100pF | 99.9819pF | 0.06% | 10μF | 9.99791μF | 0.06% |
| 1000pF | 999.810pF | 0.06% | 50μF | 49.9862μF | 0.06% |
| 5nF | 4.99945nF | 0.06% | 100μF | 99.9690μF | 0.06% |
| 10nF | 9.99857nF | 0.06% | 500μF | 499.251μF | 0.06% |
| 50nF | 50.0021nF | 0.06% | 1000μF | 998.459μF | 0.06% |
| 100nF | 99.9962nF | 0.06% | / | / | / |
| 500nF | 499.909nF | 0.06% | / | / | / |

5.6 电阻

| f=1kHz |  |  | f=100Hz |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 被校仪器示值 | Urel(k=2) | 标准值 | 被校仪器示值 | Urel(k=2) |
| 1 Ω | 1.01864 Ω | 0.1 % | 100 Ω | 100.008 Ω | 0.02 % |
| 10 Ω | 10.0173 Ω | 0.03 % | 1000 Ω | 999.979 Ω | 0.02 % |
| 100 Ω | 100.006 Ω | 0.02 % | 10 kΩ | 9.99952 kΩ | 0.02 % |
| 500 Ω | 499.985 Ω | 0.02 % | 100 kΩ | 99.9524 kΩ | 0.02 % |
| 1 kΩ | 1.00001 kΩ | 0.02 % | 1000 kΩ | 999.585 kΩ | 0.02 % |
| 10 kΩ | 9.99932 kΩ | 0.02 % | / | / | / |
| 50 kΩ | 49.9987 kΩ | 0.02 % | / | / | / |
| 100 kΩ | 99.9603 kΩ | 0.02 % | / | / | / |
| 500 kΩ | 499.821 kΩ | 0.02 % | / | / | / |
| 1000 kΩ | 999.645 kΩ | 0.02 % | / | / | / |

5.7 损耗因数

| 测试频率 | 标准值 | 显示值 | U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100Hz | 0.0001 | 0.000118 | 0.000026 |
|  | 0.0005 | 0.000536 | 0.000026 |
|  | 0.0010 | 0.001067 | 0.000026 |
| 1kHz | 0.0001 | 0.000116 | 0.000026 |
|  | 0.0005 | 0.000531 | 0.000026 |
|  | 0.0010 | 0.001059 | 0.000026 |

6. 试验结论

试验结果表明：依据该规范规定的校准条件和方法对LCR测量仪进行校准，得到的统计数据满足计量特性要求，规范规定的校准条件和方法具备可操作性，设定的技术指标合理有效，完全适用于LCR测量仪的计量校准。

7. 试验时间和人员

试验时间：2023.09.18～2029.09.22

试验人员：刘斯、黄美惠