广西地方校准规范

《中空玻璃露点仪校准规范》编制说明

一、任务来源

根据《广西壮族自治区市场监督管理局关于发布2022年度广西地方计量技术规范制修订计划的通告》（2021年第200期）的要求编制，由广西壮族自治区计量检测研究院负责《中空玻璃露点仪校准规范》的起草工作。

二、目的及意义

1、有迫切的市场需求

中空玻璃露点仪 （以下简称露点仪）是一种用于测定中空玻璃内气体露点温度的仪器。根据制冷方式不同，主要分为半导体制冷式和干冰制冷式。它广泛应用于工程检测、建材等行业，与广大建材生产企业的产品质量息息相关。中空玻璃露点仪作为温度量值的重要试验仪器，其计量的准确性与可靠性一直受到国家有关主管部门的高度重视。

2、国家尚未出台中空玻璃露点仪校准规范

国家标准：GB/T 11944-2012中空玻璃早已在2012年实施。但是对中空玻璃露点仪的检测，直至目前仍未有相应的国家检定/校准依据，给使用者进行量值溯源带来了困难。为确保广大企业的产品质量，保证中空玻璃露点仪计量性能的准确可靠，及时制定《中空玻璃露点仪校准规范》广西地方计量技术规范，以填补国家对该仪器设备量值溯源依据技术文件的空白，具有现实的重要意义。

3、与计量关系密不可分

中空玻璃露点仪主要有温度指标，因此保证温度的准确性对于使用单位具有重要的意义。

三、参考的有关资料及标准

中空玻璃露点仪校准规范的技术关键为计量性能要求，在本规范编制过程中，重点参照了以下技术规范GB/T 11944—2012《中空玻璃》。本规范按JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的相关要求进行编写，名词术语参照JJF1001-2011《通用计量术语及定义》中相关名词术语及定义。

四、制定规范的简要过程

1、编制过程及人员分工情况

自2021年广西壮族自治区市场监督管理局发文由广西壮族自治区计量检测研究院负责编制《中空玻璃露点仪校准规范》后，院内迅速组建起草小组，拟定规范制定工作方案，分配工作任务。

- 2022年5月，编写小组首次集中，商讨中空玻璃露点仪校准规范相关计量指标校准范围；

- 2022年7月初，编写小组成员再次集中讨论初稿进行讨论，并明确了成员分工。

- 2022年8月至2023年1月，根据校准规范初稿，对现有进行中空玻璃露点仪试验验证，确保校准规范里制定的性能指标合理有效。

- 2023年2月至2023年9月，对校准结果进行不确定度分析形成不确定度分析报告、对校准规范格式进行排版并对试验报告和不确定度报告进行再次检查。

- 人员具体分工如下

| 序号 | 工作内容 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制说明 | 蔡燕强、许诚 | 2022年5月 |
| 2 | 校准规范正文 | 蔡燕强 | 2022年9月 |
| 3 | 样品试验及试验报告 | 蔡燕强、许诚 | 2023年1月 |
| 4 | 不确定度分析报告 | 蔡燕强 | 2023年3月 |
| 5 | 校准规范格式排版 | 蔡燕强 | 2023年4月 |
| 6 | 试验报告及不确定度报告检查 | 蔡燕强、许诚 | 2023年9月 |
| 7 | 评审会议纪要 | 蔡燕强 | 2024年1月 |
| 8 | 收集征求意见并汇总 | 蔡燕强 | 2024年1月 |
| 9 | 审定意见书及专家签名 | 蔡燕强 | 2024年1月 |

2、生产情况及使用情况

生产单位及使用现状：目前国内主要有沈阳紫微机电设备有限公司、辽宁合兴纵横机电设备有限责任公司等数十家生产单位生产中空玻璃露点仪，年产量在数百台（件）以上。我区的质检部门以及工程检测建材等大中型企业广泛使用。

3、编制规范的简要过程

规范起草小组成员在2022年之前就有收集各厂家中空玻璃露点仪的性能指标的材料，并时常与生产单位联系了解相关的行业动态。曾调研广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司、广西壮族自治区产品质量检验研究院等机构，对其使用的中空玻璃露点仪现状进行调查研究并做相应校准方法实验和验证，通过大量的实验结果分析，初步拟定了规范的框架并编写了《中空玻璃露点仪校准规范》广西地方计量校准规范的初稿；2022年7月至2023年9月起草人修改初稿并形成征求意见稿，同时进行实验数据分析；2023年11月，征求意见稿上报，形成《中空玻璃露点仪校准规范》广西地方计量校准规范征求意见稿。

- 规范的主要内容（要点）及技术指标

本规范的制定主要参考了GB/T 11944—2012《中空玻璃》主要技术指标和检测方法。

1.适用范围

本规范适用于GB/T 11944—2012《中空玻璃》测试用的中空玻璃露点仪的校准。

2.关于计量性能的要求

中空玻璃露点仪是一种用于测定中空玻璃内气体露点温度的仪器。根据制冷方式不同，主要分为半导体制冷式和干冰制冷式。

半导体制冷式中空玻璃露点仪主要由铜质测量面、制冷模块、温控模块以及冷水系统组成（图 1 为半导体制冷式中空玻璃露点仪示意图），其工作原理是采用半导体制冷方式使露点仪测量面在短时间内降至设定温度， 通过温控模块自动控制温度并显示测量面的温度值。

干冰制冷式中空玻璃露点仪主要由铜座测量管和温度计组成（图 2 为干冰制冷式中 空玻璃露点仪示意图） ，其工作原理是利用干冰与乙醇或丙酮混合而成的制冷液使铜座 （即测量面） 降温， 通过调整干冰用量来控制温度， 利用数字或玻璃液体温度计测量制冷液温度，即为露点仪温度。

中空玻璃露点仪是质检部门以及工程检测建材等行业对中空玻璃露点温度进行检测的一种重要试验设备。通过中空玻璃露点试验，可以考核中空玻璃的露点温度。因此，中空玻璃露点仪的温度示值误差和稳定性是制定校准规范的主要关注点。

3.关于标准装置

对中空玻璃露点仪校准所选用的标准器准确度等级应符合相关技术要求。各测量标准（含配套设备）引入的扩展不确定度U(k=2)应不大于被校试验仪相应参数的允许误差绝对值的1/3。

4.关于校准方法

中空玻璃露点仪的校准方法是采用直接比较法。标准器输出与校准参数量值相比较，从而得到被校中空玻璃露点仪的示值误差和稳定性。

5、关于校准结果的表达和复校时间间隔

校准结果的描述采用了JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》中规定的内容。复校时间的长短可根据中空玻璃露点仪的使用情况、环境条件、仪器本身性能等因素决定，一般建议复校时间间隔不超过1年，送校单位也可根据实际使用情况来决定复校时间间隔。

以上是制定此规范的编制说明，在审核中请各位专家进行讨论，提出宝贵意见。谢谢！

《中空玻璃露点仪校准规范》起草小组

2023年11月