- 半导体制冷式中空玻璃露点仪校准记录

| 送校单位：广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托单位地址：南宁市经开区开源路17号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品 | 名 称 |  |  | 中空玻璃露点仪 |  |  |  |  |  | 型号规格 |  | ZHZB-L |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂 |  |  | 辽宁合兴纵横机电设备有限责任公司 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  | 20170112 |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  | 名称 |  |  | 型号/规格 |  | 测量范围 |  |  | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  |  |  | 有效期至 |
|  |  | 表面热电阻 |  |  | PT |  | (-80~+100)℃ |  |  | U=0.07℃，k=2 |  |  | 23221345 |  |  |  | 2024-10-11 |
| 环境温度： 21.0 ℃ |  |  |  |  |  |  | 相对湿度： 70 % |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  | 现场 |
| 记录编号 |  |  |  |  | 中温字第220319112号 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  | 中温字第220319112号 |  |  |  |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、外观检查：完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、示值误差与稳定性 单位： ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 测量值 次数 |  |  | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 被检器示值 |  |  | 标准器示值 |  | 被检器示值 |  |  | 标准器示值 |  |  | 被检器示值 |  | 标准器示值 |  |
| 1 |  |  | -60.0 |  |  | -60.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | -60.0 |  |  | -60.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | -60.0 |  |  | -60.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | -60.1 |  |  | -60.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | -60.1 |  |  | -60.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | -60.1 |  |  | -60.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | -60.1 |  |  | -60.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | -60.2 |  |  | -60.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | -60.2 |  |  | -60.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | -60.2 |  |  | -60.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | -60.2 |  |  | -60.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  | -60.1 |  |  | -60.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修正值 |  |  | —— |  |  | -0.02 |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |
| 示值误差 |  |  | +0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差扩展不 确定度（k=2） |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性扩展不确 定度（k=2） |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  | 日期：2023年 10 月 30 日 |  |  |  |  |  | 共 1 页第 1 页 |  |  |

- 半导体制冷式中空玻璃露点仪校准记录

| 送校单位：广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托单位地址：南宁市经开区开源路17号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品 | 名 称 |  |  | 中空玻璃露点仪 |  |  |  |  |  | 型号规格 |  | ZHZB-L |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂 |  |  | 辽宁合兴纵横机电设备有限责任公司 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  | 20170112 |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  | 名称 |  |  | 型号/规格 |  | 测量范围 |  |  | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  |  |  | 有效期至 |
|  |  | 表面热电阻 |  |  | PT |  | (-80~+100)℃ |  |  | U=0.07℃，k=2 |  |  | 23221345 |  |  |  | 2024-10-11 |
| 环境温度： 21.0 ℃ |  |  |  |  |  |  | 相对湿度： 70 % |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  | 现场 |
| 记录编号 |  |  |  |  | 中温字第220319112号 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  | 中温字第220319112号 |  |  |  |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、外观检查：完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、示值误差与稳定性 单位： ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 测量值 次数 |  |  | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 被检器示值 |  |  | 标准器示值 |  | 被检器示值 |  |  | 标准器示值 |  |  | 被检器示值 |  | 标准器示值 |  |
| 1 |  |  | -60.0 |  |  | -60.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | -60.0 |  |  | -60.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | -60.0 |  |  | -60.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | -60.1 |  |  | -60.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | -60.1 |  |  | -60.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | -60.1 |  |  | -60.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | -60.1 |  |  | -60.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | -60.2 |  |  | -60.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | -60.2 |  |  | -60.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | -60.2 |  |  | -60.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | -60.2 |  |  | -60.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  | -60.1 |  |  | -60.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修正值 |  |  | —— |  |  | -0.02 |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |
| 示值误差 |  |  | +0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差扩展不 确定度（k=2） |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性扩展不确 定度（k=2） |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  | 日期：2023年 10 月 30 日 |  |  |  |  |  | 共 1 页第 1 页 |  |  |