广西壮族自治区地方计量技术规范

JJF （桂）××20××

二氯甲烷浸渍试验机校准规范

Calibration specification for dichloromethane immersion testing machines

(征求意见稿)

××××××××发布                  ××××××××实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发 布

二氯甲烷浸渍试验机

JJF(桂)XX—XXXX

校准规范

Calibration specification for

dichloromethane immersion testing machines

归 口 单 位：  广西壮族自治区市场监督管理局

主要起草单位： 广西壮族自治区计量检测研究院

本规范委托广西壮族自治区计量检测研究院负责解释

本规范主要起草人：

XXXXX（广西壮族自治区计量检测研究院）

XXXXX（XXXXXXXXXXXXX）

- XXXXX（XXXXXXXXXXXXX）

- XXXXX（XXXXXXXXXXXXX）

参加起草人：

XXXXX（XXXXXXXXXXXXX）

XXXXX（XXXXXXXXXXXXX）

目 录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1示值误差	1

4 概述	1

5 计量特性	2

5.1 温度示值误差	2

5.2 计时系统示值误差	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 （测量）标准及其他设备	3

7 校准项目和校准方法	3

7.1 校准项目	3

7.2 校准方法	3

8 校准结果表达	4

9 复校时间间隔	5

附录A 校准记录格式	6

附录B 校准证书内页格式	7

附录C 温度示值误差不确定度评定示例	8

附录D 计时系统示值误差测量不确定度评定示例	10

引言

本规范依据国家计量技术规范JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》、GB/T13526-2007《硬聚氯乙烯（PVC-U）管材二氯甲烷浸渍试验方法》进行编制。

本规范为首次制定。

二氯甲烷浸渍试验机校准规范

# 范围

本规范适用于对各种用途的硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、管件等在多种不同温度下的液体介质中进行二氯甲烷的浸渍试验的二氯甲烷浸渍试验机(又称：二氯甲烷浸渍试验仪）(12～30℃）的校准。

# 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1001—2011    通用计量术语及定义

JJF 1059.1—2012  测量不确定度评定与表示

JJF 1071—2010    国家计量校准规范编写规则

JJF 1094—2002    测量仪器特性评定

GB/T13526—2007   硬聚氯乙烯（PVC-U） 管材二氯甲烷浸渍试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 术语和计量单位

error of indication

测量仪器示值与对应输入量的参考量值之差。

# 概述

- 二氯甲烷浸渍试验机的组成及工作原理

温控系统及时间控制系统

1.恒温水浴槽2.试样容器 3.二氯甲烷的水的容量 4.水的容量 5. 试样浸渍位置 6.试样“滴水”位置

图1：二氯甲烷浸渍试验机示意图

二氯甲烷浸渍试验机主要由恒温水浴槽、不锈钢试样容器、大管试样吊装架，片状试样保持架，控温及计时系统等组成。

二氯甲烷浸渍试验是将样品在二氯甲烷恒温水浴中浸渍（30±1）min来测试试样在相关产品标准规定温度下的破坏程度。二氯甲烷浸渍试验机（下称：试验仪）适用于对各种用途的硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、管件等在多种不同温度下的液体介质中进行二氯甲烷的浸渍试验。

# 计量特性

±0.5℃或不超过生产厂家的规定。

## 示值

加热时间（30min)： MPE:±1min。

# 校准条件

## 环境条件

6.1.1环境温度与湿度

温度：20℃±2℃

湿度： ≤80%RH

6.1.2 其他

二氯甲烷为剧毒物质，试验操作员必须佩戴防护装置。

无影响正常校准的冷(热)辐射源以及其他振动等。

## （测量）标准及其他设备

测量标准装置引入的扩展不确定度U(k=2)应不大于试验仪相应参数允许误差绝对值的1/3。也可以参照表1选择使用符合相关技术要求的其他测量标准及设备。

表1：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度测量标准装置 | U ≤0.1℃ （k=2） | 温度示值误差的校准 |
| 2 | 电子秒表 | MPE：±0.5s/d | 计时系统示值误差的校准 |
| 注：也可以选择使用符合相关技术要求的其他测量标准及设备。 |  |  |  |

# 校准项目和校准方法

## 校准项目

- 7.1.1温度示值误差

- 7.1.2计时系统示值误差

## 校准方法

- 7.2.1温度示值误差的校准

- 7.2.1.1取出试样容器，放置台架上，在不锈钢容器内倒入二氯甲烷，其装入量足以覆盖试样的斜面，通常30mm即可。在往此容器内缓慢加入蒸馏水，使其在二氯甲烷上形成不小于20mm厚的水封层。将恒温水浴槽内加入230mm深的纯净水，将标准器的感温元件放在试样容器的二氯甲烷溶液的试样浸渍位置上，把试样容器连同感温元件一起放入恒温水浴槽中。

- 7.2.1.2打开试验仪的电源，调整试验仪设定温度为试验温度，开始温度控制。当温度显示稳定后，分别读取并记录试验仪显示值和标准器显示值。重复进行三次测量，取三次测量数据的平均值作为测量结果。

- 7.2.1.3温度示值误差的计算

试验仪显示值的平均值与标准器显示值的平均值（修正后）之差为温度示值误差。

（1）

式中：ΔT——温度示值误差，℃；

Ts ——试验仪温度显示值的平均值，℃；

T0——标准器温度显示值的平均值(修正后），℃。

- 7.2.2计时系统示值误差的校准

7.2.2.1当试样放入二氯甲烷中后，同时启动试验仪计时系统和电子秒表，当试验仪的计时系统到达设定时间点停止电子秒表的计时，并读取计时系统以及电子秒表相应的显示值。

- 7.2.3计时系统示值误差的计算

7.2.3.1试验仪时间显示值与电子秒表显示值之差为计时系统示值误差。

（2）

式中：ΔS ——计时系统示值误差，s；

S0 ——试验仪时间显示值，s；

Si ——电子秒表显示值，s。

# 校准结果表达

经校准的二氯甲烷浸渍试验机出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少应包括以下信息：

a) 标题“校准证书 ”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书（或报告）的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明；

l）对校准规范的偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n) 校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被测对象有效性的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书或校准报告的声明

# 复校时间间隔

复校时间间隔的长短是由二氯甲烷浸渍试验机的使用频繁情况、本身质量等因素所决定，因此，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

建议复校时间间隔最长不超过1年。

- 附录A 校准记录格式

二氯甲烷浸渍试验机校准记录格式

记录编号：           证书编号：        委托单位：                      委托单位地址：

设备名称：           型号规格：        出厂编号：           制造厂：

标准器名称：                出厂编号：              测量范围：              准确度等级：

证书编号：                   证书有效期至：                 环境温度：        ℃  环境湿度：        %RH

校准依据：                                       校准地点：

校准结果：

- 温度示值误差的校准                                                                          单位：℃

| - 校准点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | - 平均值 |
| - 试验仪示值 |  |  |  |  |
| - 标准器示值 |  |  |  | - / |
| - 修正值 |  |  |  | - / |
| - 标准器修正后示值 |  |  |  |  |
| - 示值误差 |  |  |  |  |
| - 测量不确定度(k=2) | - U= |  |  |  |
| - 注：本次校准结果的测量不确定度引用 报告中的数据。 |  |  |  |  |

- 计时系统示值误差的校准

| - 校准点 |  |
| --- | --- |
| - 试验仪示值 |  |
| - 标准器示值 |  |
| - 示值误差 |  |
| - 测量不确定度(k=2) | - U= |
| - 注：本次校准结果的测量不确定度引用 报告中的数据。 |  |

其他情况:

校准员               核验员                    日期：    年   月   日               共    页第    页

- 附录B 校准证书内页格式

二氯甲烷浸渍试验机校准证书内页格式

校准结果如下：

- (1)温度示值误差的校准                                                                          单位：℃

| - 校准点 |  |
| --- | --- |
| - 试验仪显示平均值 |  |
| - 示值误差 |  |
| - 测量不确定度(k=2) | - U= |
| - 注：本次校准结果的测量不确定度引用 报告中的数据。 |  |

- (2)计时系统示值误差的校准                                                                      单位：min

| - 校准点 |  |
| --- | --- |
| - 试验仪显示值 |  |
| - 示值误差 |  |
| - 测量不确定度(k=2) | - U= |
| - 注：本次校准结果的测量不确定度引用 报告中的数据。 |  |

- 附录C

- 温度示值误差不确定度评定示例

C.1  概述

采用直接比较法。用温度巡回检测仪对二氯甲烷浸渍试验机的测温系统进行校准。将温度巡回检测仪的显示值与二氯甲烷浸渍试验机的温度显示值进行比较，其结果即为二氯甲烷浸渍试验机的温度示值误差。

温度巡回检测仪技术参数如下：

量程：（0～300）℃

分度：0.01℃

测量不确定度：U=0.07℃ （k=2）

校准点:15℃

校准环境条件：温度：21℃ 、湿度：65%RH

C.2  测量模型以及灵敏系数

温度示值误差测量模型为：

（C.1）

式中：ΔT——二氯甲烷浸渍试验机温度示值误差，℃；

Ts——二氯甲烷浸渍试验机温度示值，℃；

T0——温度巡回检测仪温度示值平均值，℃。

利用偏导数求出各灵敏系数：

C1 =  = 1；C2=  = -1

C.3 测量不确定度来源

C.3.1 温度巡回检测仪带来的标准不确定度u1：

温度巡回检测仪的不确定度：U=0.07℃ （k=2）

则有：u1=0.13/2=0.035（℃）

C.3.2重复性带来的标准不确定度u2：

u2的主要来源是重复性。在输入相同的条件下，重复进行10次测量，测量结果如下：

| 序号 | 显示值(℃) | 残差ｖ(℃) | Ｖ2(×10—2℃2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.0 | -0.1 | 1 |
| 2 | 15.2 | 0.1 | 1 |
| 3 | 15.1 | 0 | 0 |
| 4 | 15.0 | -0.1 | 1 |
| 5 | 15.2 | 0.1 | 1 |
| 6 | 15.0 | -0.1 | 1 |
| 7 | 15.2 | 0.1 | 1 |
| 8 | 15.1 | 0 | 0 |
| 9 | 15.3 | 0.2 | 4 |
| 10 | 15.1 | 0 | 0 |
| 平均值 | 15.1 | ∑Ｖ2 | 10 |

根据算术平均值标准偏差计算公式:

Sp = ≈0.03(℃)

则有：u2=0.03(℃)

C.3.3二氯甲烷浸渍试验机温度显示分辨率带来的标准不确定度u3：

二氯甲烷浸渍试验机在进行设定温度值时候，其分辨率带来不确定度。

二氯甲烷浸渍试验机温度显示分辨率为0.1℃，则其半宽区间为0.05℃，取均匀分布，则有：u3=0.05/ ≈0.03(℃)

C.4  标准不确定度一览表

| 序号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度值 ui(℃) | 灵敏系数︱ci︱ | 标准不确定度分量 U（i）=︱ci︱×ui (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度巡回检测仪 | u1=0.035 | 1 | 0.035 |
| 2 | 重复性 | u2=0.03 | 1 | 0.03 |
| 3 | 热收缩试验仪温度显示分辨率 | u3=0.03 | 1 | 0.03 |

C.5  合成标准不确定度

由于上述三个标准不确定度分量互相独立，因此，采用方和根公式进行合成计算：

uc=u12+u22+u32=0.0352+0.032+0.032≈0.055(℃)

C.6 扩展不确定度

取包含因子k=2  得：U=k×uc=2×0.055≈0.2(℃)

C.7 测量不确定度报告

U=0.2℃ ，k=2

# 附录D

- 计时系统示值误差测量不确定度评定示例

D.1  概述

采用直接比较法进行。选定校准的时间点为30min。将试验仪的试验时间设定在相应的时间点。同时启动试验仪的计时系统和电子秒表，当试验仪的计时系统到达设定时间点时，停止电子秒表的计时，并读取电子秒表相应的显示值。计时系统设定值与电子秒表显示值之差为计时系统示值误差。

电子秒表技术参数：

MPE：±0.5s/d

校准环境条件：温度：21℃ 、湿度：61%RH

D.2  测量模型以及灵敏系数

计时系统示值误差测量模型为：

Δt=t−t0

Δt ----计时系统示值误差（s）

t -----试验仪时间设定值（s）

t0-----电子秒表显示值（s）

利用偏导数求出各灵敏系数：

C1 =  = 1    ；      C2=  = -1

D.3 测量不确定度来源

D.3.1 标准器带来的标准不确定度u1：

在校准点30min , 电子秒表最大允许误差为：±0.1s。

半宽区间为：0.1s；按均匀分布估计

则有：u1=0.1/3≈0.06（s）

D.3.2重复性带来的标准不确定度u2：

u2的主要来源是重复性。在输入相同的条件下，重复进行10次测量，测量结果如下：

| 序号 | 显示值 | 残差ｖ(s) | Ｖ 2(s2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30min2s | -3 | 9 |
| 2 | 30min5s | 0 | 0 |
| 3 | 30min7s | 2 | 4 |
| 4 | 30min5s | 0 | 0 |
| 5 | 30min4s | -1 | 1 |
| 6 | 30min2s | -3 | 9 |
| 7 | 30min6s | 1 | 1 |
| 8 | 30min9s | 4 | 16 |
| 9 | 30min4s | -1 | 1 |
| 10 | 30min10s | 5 | 25 |
| 平均值：=30min5s |  |  |  |

根据算术平均值标准偏差计算公式:

Sp =i=1nPi−P2n(n−1)≈0.57(s)  则有：u2=0.86(s)

D.4  标准不确定度一览表

| D.5 合成标准不确定度 序号 | 标准不确定度来源 | 标准不确定度值 ui | 灵敏系数︱ci︱ | 标准不确定度分量 U（i）=︱ci︱×ui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子秒表带来的不确定度 | u1=0.06(s) | 1 | 0.06(s) |
| 2 | 重复性 | u2=0.86(s) | 1 | 0.86(s) |

由于上述两标由于上述两标准不确定度分量互相独立，因此，采用方和根公式进行合成计算：

uc==0.062+0.862≈0.87(s)

D.6 扩展不确定度

取包含因子k=2  得：U=k×uc=2×0.87≈1.8(s)

D.7 测量不确定度报告

U=1.8(s) , k = 2