二氯甲烷浸渍试验机校准记录格式

记录编号：中温字第230505684号      证书编号：中温字第230505684号

| 送检单位 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 校准依据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 | 二氯甲烷浸渍试验机 | 型号规格 | XRL-1 |
| 制 造 厂 | 河北承德精密实验机有限公司 | 环境温度（℃） | 20 |
| 出厂编号 | 104-04-10 | 相对湿度（%） | 60 |
| 委托单位地址：南宁市科兴路5号 |  |  |  |
| 校准地点 | 南宁市科兴路5号B212房 |  |  |

| 标准器信息 | 标准器名称 | 型号 | 编号 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 证书号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 精密温湿度巡检仪 | PTH-A16 | 312347 | U=0.07℃，k=2 | 中温字第230315708号 | 2024-09-01 |
|  | 电子秒表 | DM1-002 | RB568 | MPE：±0.5s/d | 时频字第230301106号 | 2024-08-30 |

校准结果：

(1)温度示值误差的校准                                                              单位：℃

| 校准点 | 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 试验仪示值 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 标准器示值 | 15.21 | 15.12 | 15.02 | / |
| 修正值 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | / |
| 标准器修正后示值 | 15.13 | 15.04 | 14.94 | 15.04 |
| 示值误差 | -0.04 |  |  |  |
| 测量不确定度(k=2) | U= 0.2℃ |  |  |  |

(2)计时系统示值误差的校准

| - 校准点 | - 30min |
| --- | --- |
| - 试验仪示值 | - 30min0s |
| - 标准器示值 | - 30min7s |
| - 示值误差 | - -7s |
| - 测量不确定度(k=2) | - U= 1.8s |

校准员                核验员                  日期：  2023  年11 月 08 日   共  1  页 第 1 页

二氯甲烷浸渍试验机校准记录格式

记录编号：中温字第230505684号      证书编号：中温字第230505684号

| 送检单位 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 校准依据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 | 二氯甲烷浸渍试验机 | 型号规格 | XRL-1 |
| 制 造 厂 | 河北承德精密实验机有限公司 | 环境温度（℃） | 20 |
| 出厂编号 | 104-04-10 | 相对湿度（%） | 60 |
| 委托单位地址：南宁市科兴路5号 |  |  |  |
| 校准地点 | 南宁市科兴路5号B212房 |  |  |

| 标准器信息 | 标准器名称 | 型号 | 编号 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 证书号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 精密温湿度巡检仪 | PTH-A16 | 312347 | U=0.07℃，k=2 | 中温字第230315708号 | 2024-09-01 |
|  | 电子秒表 | DM1-002 | RB568 | MPE：±0.5s/d | 时频字第230301106号 | 2024-08-30 |

校准结果：

(1)温度示值误差的校准                                                              单位：℃

| 校准点 | 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 试验仪示值 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.1 |
| 标准器示值 | 15.21 | 15.12 | 15.02 | / |
| 修正值 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | / |
| 标准器修正后示值 | 15.13 | 15.04 | 14.94 | 15.04 |
| 示值误差 | +0.06 |  |  |  |
| 测量不确定度(k=2) | U= 0.2℃ |  |  |  |

(2)计时系统示值误差的校准

| - 校准点 | - 30min |
| --- | --- |
| - 试验仪示值 | - 30min0s |
| - 标准器示值 | - 30min7s |
| - 示值误差 | - -7s |
| - 测量不确定度(k=2) | - U= 1.8s |

校准员                核验员                  日期：  2023  年11 月 08 日   共  1  页 第 1 页