体积修正型气体涡轮流量计校准规范

试验报告

广西壮族自治区计量检测研究院

2023年9月

- 体积修正型气体涡轮流量计校准规范试验报告

一、试验目的

分别选取了2台体积修正型气体涡轮流量计作为试验对象，按照《体积修正型气体涡轮流量计校准规范》中的规定进行试验，验证该校准规范的正确性和可行性。

二、试验方法

依据《体积修正型气体涡轮流量计校准规范》，选取试验项目及试验方法，详见表1。

表1 试验项目及试验方法

| 序号 | 校准项目 | 对应的要求条款号 | 对应的方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 6.1 | 8.2.1 |
| 2 | 密封性 | 5.3 | 8.2.2 |
| 3 | 流量元件示值误差 | 5.1 | 8.2.3 |
| 4 | 流量元件重复性误差 | 5.2 | 8.2.3 |
| 5 | 压力元件示值误差 | 5.2 | 8.2.4 |
| 6 | 温度元件示值误差 | 5.2 | 8.2.5 |
| 7 | 体积修正仪示值误差 | 5.2 | 8.2.6 |

三、试验用仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 出厂编号 | 不确定度/ 准确度/ 最大允许误差 | 证书有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临界流文丘里喷嘴气体流量标准装置 | (1～7000)m³/h | 120609 | 0.3%,k=2 | - 2027-7-3 |
| 2 | 活塞式压力计 | （0.04～0.6）MPa | 15-033 | 0.02级 | - 2024-4-1 |
| 3 | 标准铂电阻温度计 | （-200～+420）℃ | 0122 | 二等 | - 2024-9-22 |
| 4 | 制冷恒温槽 | （-80～+95）℃ | RTS-80A | ±0.01℃/30min | - 2024-7-12 |
| 5 | 便携式流量积算仪校准器 | 输出频率： (0～50000)Hz | 70416091 | 0.01% | - 2024-3-1 |
|  |  | 输出直流电流： (0～22)mA |  | 0.01% |  |

四、试验1

1、试验对象

选取一台精度1.5级的体积修正型气体涡轮流量计作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体积修正型气体涡轮流量计 | LWQ-80Z-G100+EVC300 | 181201022765 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 |
| 精度等级 | 流量范围 | 压力范围 | 温度范围 |
| 1.5级 | (8～160)m³/h | (0～0.5)MPa | （-25～55）℃ |

- 试验用仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 出厂编号 | 不确定度/ 准确度/ 最大允许误差 | 证书有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临界流文丘里喷嘴气体流量标准装置 | (1～7000)m³/h | 120609 | 0.3%,k=2 | - 2027-7-3 |
| 2 | 活塞式压力计 | （0.04～0.6）MPa | 15-033 | 0.02级 | - 2024-4-1 |
| 3 | 标准铂电阻温度计 | （-200～+420）℃ | 0122 | 二等 | - 2024-9-22 |
| 4 | 制冷恒温槽 | （-80～+95）℃ | RTS-80A | ±0.01℃/30min | - 2024-7-12 |
| 5 | 便携式流量积算仪校准器 | 输出频率： (0～50000)Hz | 70416091 | 0.01% | - 2024-3-1 |
|  |  | 输出直流电流： (0～22)mA |  | 0.01% |  |

3、试验条件

温    度：20.1 ℃；大气压力：100.4 kPa；相对湿度：62 ％

试验时间：2023年09月03日

试验地点：广西南宁市高新区科园西九路23号3号楼106房

4、试验结果

（1）随机文件和外观：

符合6.1要求。

（2）密封性

符合5.3要求。

（3）流量元件示值误差、重复性

| 流量点（m3/h） | 标准体积（m3） | 被测表体积（m3） | 示值误差（%） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 159.3399 | 1.5682 | 1.5620 | -0.40 | 0.01 |
| 63.5772 | 0.6287 | 0.6275 | -0.19 | 0.01 |
| 31.8924 | 0.3167 | 0.3150 | -0.54 | 0.01 |
| 7.8596 | 0.0776 | 0.0770 | -0.77 | 0.02 |

- 压力元件示值误差

| 标准压力值（MPa） | 被测压力值（MPa） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- |
| 0.499913 | 0.4997 | -0.04% |
| 0.399920 | 0.3998 | -0.03% |
| 0.299936 | 0.2998 | -0.05% |
| 0.199940 | 0.1998 | -0.07% |
| 0.099946 | 0.0999 | -0.05% |
| 0.000000 | 0.0000 | +0.00% |

- 温度元件示值误差

| 标准压力值（℃） | 被测压力值（℃） | 示值误差（℃） |
| --- | --- | --- |
| 54.9958 | 55.0 | +0.0042 |
| 14.9881 | 15.0 | +0.0119 |
| -0.0361 | 0.0 | +0.0361 |
| -24.9730 | -24.9 | +0.0730 |

- 体积修正仪示值误差

| 校准点 | 标准体积（Nm3） | 被测表体积（Nm3） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| qmax pmax tmax | 141.3770 | 141.2689 | -0.08 |
| 0.5qmax 0.5pmax 0.5tmax | 45.0775 | 45.0539 | -0.05 |

五、试验2

1、试验对象

选取一台精度1.5级的体积修正型气体涡轮流量计作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体积修正型气体涡轮流量计 | TBQC-50B-G-V | 08223080285084 | 天信仪表集团有限公司 |
| 精度等级 | 流量范围 | 压力范围 | 温度范围 |
| 1.5级 | (10～100)m³/h | (0～0.5)MPa | （-25～55）℃ |

- 试验用仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 出厂编号 | 不确定度/ 准确度/ 最大允许误差 | 证书有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临界流文丘里喷嘴气体流量标准装置 | (1～7000)m³/h | 120609 | 0.3%,k=2 | - 2027-7-3 |
| 2 | 活塞式压力计 | （0.04～0.6）MPa | 15-033 | 0.02级 | - 2024-4-1 |
| 3 | 标准铂电阻温度计 | （-200～+420）℃ | 0122 | 二等 | - 2024-9-22 |
| 4 | 制冷恒温槽 | （-80～+95）℃ | RTS-80A | ±0.01℃/30min | - 2024-7-12 |
| 5 | 便携式流量积算仪校准器 | 输出频率： (0～50000)Hz | 70416091 | 0.01% | - 2024-3-1 |
|  |  | 输出直流电流： (0～22)mA |  | 0.01% |  |

3、试验条件

温    度：18.7 ℃；大气压力：99.7 kPa；相对湿度：52 ％

试验时间：2023年09月02日

试验地点：广西南宁市高新区科园西九路23号3号楼106房

4、试验结果

（1）随机文件和外观：

符合6.1要求。

（2）密封性

符合5.3要求。

（3）流量元件示值误差、重复性

| 流量点（m3/h） | 标准体积（m3） | 被测表体积（m3） | 示值误差（%） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99.4671 | 1.0032 | 1.0012 | -0.20 | 0.01 |
| 39.7413 | 0.4004 | 0.3993 | -0.27 | 0.01 |
| 19.8522 | 0.1996 | 0.1988 | -0.40 | 0.02 |
| 9.8716 | 0.0995 | 0.0991 | -0.40 | 0.03 |

- 压力元件示值误差

| 标准压力值（MPa） | 被测压力值（MPa） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- |
| 0.499859 | 0.5001 | +0.05% |
| 0.399870 | 0.4001 | +0.06% |
| 0.299974 | 0.3001 | +0.04% |
| 0.199962 | 0.2000 | +0.02% |
| 0.099955 | 0.1000 | +0.05% |
| 0.000000 | 0.0000 | +0.00% |

- 温度元件示值误差

| 标准压力值（℃） | 被测压力值（℃） | 示值误差（℃） |
| --- | --- | --- |
| 54.9966 | 55.0 | +0.0034 |
| 14.9892 | 15.0 | +0.0108 |
| -0.0367 | 0.0 | +0.0367 |
| -25.0472 | -25.0 | +0.0472 |

- 体积修正仪示值误差

| 校准点 | 标准体积（Nm3） | 被测表体积（Nm3） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| qmax pmax tmax | 88.3606 | 88.3687 | +0.01 |
| 0.5qmax 0.5pmax 0.5tmax | 28.1734 | 28.1663 | -0.03 |

六、试验结论

《体积修正型气体涡轮流量计校准规范》要求的计量性能合理，测量方法科学，具有理论依据和可行性，制定的校准方法及内容均满足对体积修正型气体涡轮流量计的量值溯源、确保量值准确可靠的要求。