- 广西壮族自治区地方计量技术规范

JJF （桂）××20××

- 小型压力蒸汽灭菌器温度、压力

- 参数校准规范

Calibration Specification for Temperature and Pressure Parameters of Small Stream Sterilizer

(征求意见稿)

××××××××发布                  ××××××××实施

广西壮族自治区市场监督管理局

小型压力蒸汽灭菌器温度、压力参数校准规范

JJF(桂)XX—XXXX

Calibration Specification for Temperature and Pressure Parameters of Small Stream Sterilizer

归 口 单 位：  广西壮族自治区市场监督管理局

主要起草单位： 广西壮族自治区计量检测研究院

本规范委托广西壮族自治区计量检测研究院负责解释

本规范主要起草人：

XXXXX（广西壮族自治区计量检测研究院）

XXXXX（XXXXXXXXXXXXX）

- XXXXX（XXXXXXXXXXXXX）

- XXXXX（XXXXXXXXXXXXX）

参加起草人：

XXXXX（XXXXXXXXXXXXX）

XXXXX（XXXXXXXXXXXXX）

目录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

3.1灭菌温度	1

3.2灭菌保持时间	1

3.3灭菌温度带	1

3.4温度偏差	2

3.5温度均匀度	2

3.6灭菌压力	2

4 概述	2

5 计量特性	3

6 校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 负载条件	3

6.3 测量标准及其他设备	3

7 校准项目和校准方法	4

7.1 校准项目	4

7.2校准方法	4

7.3 数据处理	6

8 校准结果表达	7

9 复校时间间隔	7

附录A  校准记录格式示例	9

附录B  校准证书内页格式示例	10

附录C  小型压力蒸汽灭菌器温度上偏差校准结果的不确定度评定示例	11

附录D  小型压力蒸汽灭菌器灭菌压力校准结果的不确定度评定示例	14

引言

本规范是依据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》中规定的相关术语、定义和编写规则进行制定。

本规范的制定主要参考引用了 JJF 1308-2011《医用热力灭菌设备温度计》校准规范、JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度校准规范》 、GB/T 20367-2006《医疗保健产品灭菌 医疗保健机构湿热灭菌的确认和常规控制要求》、GB/T 30690-2014《小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测方法和评价要求》、WS/T 367-2012医疗机构消毒技术规范和YY/T0646-2015 小型蒸汽灭菌器 自动控制型的部分内容。

本规范为首次制定。

小型压力蒸汽灭菌器温度、 压力参数校准规范

# 范围

本规范适用于基于饱和蒸汽热力灭菌原理且容积不超过 60L 的小型蒸汽灭菌器温度、

压力参数的校准。

# 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1001-2011  通用计量术语及定义

JJF 1094-2002  测量仪器特性评定

JJF 1308-2011  医用热力灭菌设备温度计校准规范

JJF 1101-2019  环境试验设备温度、湿度校准规范

GB/T 20367-2006  医疗保健产品灭菌 医疗保健机构湿热灭菌的确认和常规控要求

GB/T 30690-2014  小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测方法和评价要求

WS/T 367-2012     医疗机构消毒技术规范

YY/T0646-2015    小型蒸汽灭菌器 自动控制型

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 术语

3.1  灭菌温度 sterilization temperature

《消毒技术规范》规定的杀灭耐热杆菌、孢子的饱和蒸汽温度。

3.2  灭菌保持时间 sterilization holding time

灭菌装载内所有点的温度都保持在灭菌温度带内的时间长度。

- 3.3  灭菌温度带 sterilization band

在灭菌保持时间内，介于灭菌温度至灭菌最高允许温度的范围。

- 3.4  温度偏差 temperature deviation

- 在灭菌保持时间内，灭菌室内各测量点实测最高温度和实测最低温度与设定的灭菌温度的偏差。两个偏差分别称为温度上偏差和温度下偏差。

- 3.5  温度均匀度 temperature uniformity

在灭菌保持时间内，工作空间在某一瞬间任意两测量点温度之间的最大差值。

- 3.6 灭菌压力 sterilization pressure

对应于灭菌温度的饱和蒸汽的相对压力。

# 概述

小型压力蒸汽灭菌器是基于饱和蒸汽灭菌原理，在密封空间内，通过高温高压产生的饱和蒸汽对微生物进行杀菌的一种设备，一般容积小于 60L。由灭菌室、温度（压力）控制系统、温度（压力）显示仪、安全阀等部分组成，广泛应用于医疗卫生、食品安全、生物制药等行业。小型压力蒸汽灭菌器可分为下排气式压力蒸汽灭菌器、预排气式压力蒸汽灭菌器与正压脉动排气式压力蒸汽灭菌器三类。灭菌器结构示意图如图1所示。

1 灭菌室    2 控制装置    3 安全阀    4 手动放汽阀    5 放汽管

图 1 灭菌器结构示意图

# 计量特性

灭菌器的计量特性见表1。

表 1 灭菌器的计量特性

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度偏差 | 温度上偏差≤3℃ , 温度下偏差≥0℃ |
| 2 | 温度均匀度 | ≤3.0℃ |
| 3 | 灭菌保持时间 | 不少于灭菌程序设定的灭菌时间 |
| 4 | 灭菌压力 | 不超过灭菌温度范围对应的饱和蒸汽的相对压力 |
| 注： 以上计量特性要求仅供参考，不作为判定依据。 |  |  |

# 校准条件

- 6.1 环境条件

温度： 15℃～35℃；

相对湿度：不大于 85%；

气压： 70kPa～106kPa。

设备周围应无强烈振动、无腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源影响。

- 6.2 负载条件

一般灭菌器在空载条件下进行校准，如果是在负载条件下校准，应说明负载的情况。

- 6.3 测量标准及其他设备

校准用设备主要技术指标见表 2。

表 2  校准用设备技术指标

| 序号 | 标准器 | 测量范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线温度记录器 | （0～150） ℃ | 最大允许误差：±0. 1℃ 分辨力：不低于 0.01℃ 采样速率： ≤1s |
| 2 | 无线压力记录器 | 10kPa～400 kPa | 最大允许误差：±1 kPa 分辨力：不低于 0. 1 kPa 采样速率： ≤1s |
| 3 | 时间测量标准 | / | 采用无线温度记录器的记录时间作为灭菌器时间测量标准 分辨力：不低于 1s 最大允许误差：±1s / h |
| 注： 1.测量标准应具备耐腐蚀、耐湿，且整体具有全封闭防水性能。 2.测量标准应不破坏小型压力蒸汽灭菌器整体密封性及其正常运行条件。 3.测量标准应具有数据记录功能。 4.也可选用其他满足要求的测量标准。 |  |  |  |

# 校准项目和校准方法

- 7.1 校准项目

校准项目见表3。

表 3  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 温度 | 压力 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度偏差 | + | — | — |
| 2 | 温度均匀度 | + | — | — |
| 3 | 灭菌保持时间 |  |  | + |
| 4 | 灭菌压力 | — | + | — |
| 注：“+ ”表示应校准，“— ”表示不校准。 |  |  |  |  |

- 7.2校准方法

- 7.2.1 校准前准备

- 1）外观检查被校灭菌器的外形应完好，标牌应标明仪器的型号规格、出厂编号、出厂日期和生产厂商等信息。

- 2）功能检查被校灭菌器温度、压力显示值清晰；工作状态下不得有蒸汽泄漏；有超限保护能。

- 3）灭菌器的密封胶圈应在密封槽内，无断裂和损坏现象。

7.2.2 校准温度点的选择

校准前根据对不同用途的灭菌器，进行灭菌程序的温度与时间设定，通常校准温度选择 121℃、126℃或 134℃，也可根据用户校准需求确定灭菌温度，并在原始记录和校准证书中进行说明。

7.2.3 测量点布置和数量

温度测量点布点数量按照灭菌器容积大小确定，且应分布在灭菌室的上、中、下三层，测量点与工作室内壁的距离应和样品架内壁到工作室内壁距离一致，上层测量点可布放在样品架顶部，中层测量点应在上层与下层的几何中点，下层测量点可布放在样品架底部。当灭菌器的灭菌舱室容积小于 30L 时，温度传感器测量点布置 3 个，用数字 1、2、3 表示，压力传感器测量点布置 1 个，压力传感器测量点用字母 O 表示，温度测量点 2、压力测量点 O 位于灭菌器工作空间中层几何中心处，如图 2 所示。当灭菌器的灭菌舱室容积在 30L～60L 时，温度传感器测量点布置 5 个，用数字 1、2、3、4、5 表示，压力传感器测量点布置 1 个，压力传感器测量点用字母 O表示，温度测量点 3、压力测量点 O 位于灭菌器工作空间中层几何中心处，如图 3、 图 4 所示。

图 2 1、2、3 为温度测量点，O 为压力测量点

（容积小于 30L）

图 3 1、2、3、4、5 为温度测量点，O 为压力测量点

（容积 30L～60L，灭菌舱室水平截面为圆形）

图 4 1、2、3、4、5 为温度测量点，O 为压力测量点

（容积 30L～60L，灭菌舱室水平截面为矩形）

7.2.4 温度、压力参数的校准

灭菌器应在空载条件下进行校准，若在负载条件下进行校准应说明负载情况。按7.2.3的要求放置温度、压力记录器测量点，设置温度、压力记录器的采样时间间隔。压力记录器设置完成后应在环境条件至少保持（2～3）min，以测量环境大气压力值。开启灭菌器电源，按照灭菌器的使用要求进行操作，运行灭菌程序并记录完整的灭菌过程。灭菌结束后，读取温度、压力记录器的记录值。灭菌阶段每30s记录一次灭菌器的温度、压力显示或指示值。

- 7.3 数据处理

7.3.1温度偏差

温度偏差按式（1）、（2）计算。

tmax tmax t                            （1）

tmin tmin t                             （2）

式中：

tmax ─灭菌温度上偏差，℃；

tmin ─灭菌温度下偏差，℃；

tmax ─在灭菌温度保持时间内，任意测量点中实测的最高温度，℃；

tmin ─在灭菌温度保持时间内，任意测量点中实测的最低温度，℃；

t ─灭菌器的设定温度，℃。

7.3.3 温度均匀度

在灭菌保持时间内，各测量点每次测量中实测最高温度与最低温度之差的算术平均值。

温度均匀度按式（3）计算。

tu= i=1n(t imax t imin )/ n                                          （3）

式中：

tu —温度均匀度，℃；

t imax —在灭菌温度保持时间内，各测量点第i 次测得的最高温度，℃；

t imin —在灭菌温度保持时间内，各测量点第i 次测得的最低温度，℃。

7.3.4 灭菌保持时间

灭菌保持时间按公式（4）计算。

S = S2    S1                                                          （4）

式中：

S ——灭菌保持时间，s；

S1 ——灭菌器内所有温度测量标准达到灭菌温度的时刻；

S2 ——灭菌器内任一温度测量标准低于灭菌温度的时刻。

7.3.4 灭菌压力

p =i=1npi/ n -p0                            （5）

式中：

p——灭菌压力，kPa；

pi——灭菌时间内测得的压力，kPa；

p0——大气压力，kPa。

# 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少应包括以下信息：

a) 标题“校准证书 ”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书（或报告）的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明；

l）对校准规范的偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n) 校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被测对象有效性的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书或校准报告的声明。

# 复校时间间隔

由于复校间隔时间的长短是由灭菌器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素所决定，因此，用户可根据实际使用情况确定复校时间间隔。凡在使用过程中经过修理、更换重要器件等一般需重新校准。

建议复校间隔时间为一年，使用特别频繁时应适当缩短。

附录A  校准记录格式示例

小型压力蒸汽灭菌器温度、压力参数校准记录参考格式

| 送校单位： | 记录/证书编号： |
| --- | --- |
| 仪器名称： | 型号规格： |
| 出厂编号： | 制造单位： |
| 委托单位地址： | 校准依据： |
| 校准地点： | 环境温度： ℃ 环境湿度： % |

校准所使用的主要计量器具：

| 名称 | 型号规格 | 测量范围 | 最大允许误差/准确度等级/不确定度 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 功能性检查： |  |  |  |  | 负载情况： |  |  |  | 采样频率： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭菌温度设定值： ℃ |  |  |  |  | 灭菌时间： min |  |  |  |  |
| 采样时间 | 实测温度值t si /℃ |  |  |  |  | 第i次 timax-timin/℃ |  |  | 实测压力值/kPa |
|  | 1 | 2 |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 温度均匀度： tu = ℃ |  |  | 实测压力平均值: kPa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌压力： p= kPa |
| 温度上偏差： ℃ |  |  |  |  | 温度下偏差： ℃ |  |  |  |  |
| 灭菌开始时间： |  |  | 灭菌结束时间： |  |  |  | 灭菌保持时间： s |  |  |
| 温度上偏差测量结果扩展不确定度： U = ℃（k=2） 温度下偏差测量结果扩展不确定度： U = ℃（k=2） 压力示值误差测量结果扩展不确定度： U = kPa（k = 2 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员                  核验员                     日期：    年    月    日            共    页第    页

# 附录B 校准证书内页格式示例

小型压力蒸汽灭菌器温度、压力参数校准证书内页格式

校准结果示例

灭菌温度设定值：         ℃

灭菌时间：          min

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度上偏差 |  |
| 2 | 温度下偏差 |  |
| 3 | 温度均匀度 |  |
| 4 | 灭菌保持时间 |  |
| 5 | 灭菌压力 |  |

温度上偏差测量结果扩展不确定度： U =    ℃（k=2）；

温度下偏差测量结果扩展不确定度： U =    ℃（k=2）；

灭菌压力测量结果扩展不确定度：  U =    kPa（k = 2）。

以下空白

# 附录C

# 小型压力蒸汽灭菌器温度上偏差校准结果的不确定度评定示例

C.1被测对象

小型压力蒸汽灭菌器，温度分辨力为0.1℃，以测试温度点121.0℃为例进行评定。

C.2测量标准

测量标准：无线温度记录器，测量范围为（0～150） ℃ ,分辨力为0.01℃，测量时带修正值使用，不确定度为U=0.07℃ k=2；无线压力记录器，测量范围为(0～400) kPa ，分辨力为0.01 kPa，最大允许误差 MPE:±0.5 kPa；

C.3校准方法

用无线温度/压力记录器按照校准规范要求放置于灭菌器内，设定灭菌温度为121.0℃ ,开启灭菌程序，记录灭菌保持时间内的实测温度值。

C.4  测量模型

C.4.1  温度上偏差公式

Δtmax  = thi –td         （1）

式中：

Δtmax ——温度上偏差，℃;

thi  ——灭菌保持时间内各测量点测得的最高温度，℃;

td   ——灭菌器的设定温度，℃。

C.4.2    计算灵敏系数

求式（1）对各误差来源量求偏导得出各项的灵敏系数：

c1  =  = 1 ；    c2  =  =-1；

C.5  标准不确定度的评定

不确定度来源：被测灭菌器测量重复性引入的标准不确定度分量、标准器分辨力引入的标准不确定度分量、标准器修正值引入的不确定度分量、标准器的稳定性引入的不确定度分量。由于上偏差和下偏差的不确定度来源和数值相同，因此本规范仅以灭菌温度上偏差为例进行不确定度评定。

C.5.1  测量重复性引入的标准不确定度u1 的评定

用无线温度记录器对小型压力灭菌器进行 10次独立重复测量，得到一组测量值如下：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| td/℃ | 121.29 | 121.46 | 121.61 | 121.51 | 121.45 | 121.31 | 121.68 | 121.48 | 121.57 | 121.37 |

由贝塞尔公式计算标准偏差，则由重复性测量引入的标准不确定度为：

u1 = s(td ) =i=110（tdi−t）2(10−1)=0. 126 ℃

C.5.2  标准器分辨力引入的标准不确定度u2 的评定

无线温度记录器的分辨力为 0.01℃ ,区间半宽为0.005，服从均匀分布，则分辨力引入的标准不确定度分量：

u12 = =0.0029℃

C.5.3 标准器修正值引入的标准不确定度u3  的评定

标准器温度修正值的不确定度U=0.07℃ k=2℃,则标准器温度修正值引入的标准不确定度分量：

u3 =Uk=0.072=0.035 ℃

C.5.4 标准器温度稳定性引入的标准不确定度u4  的评定

标准器年稳定性为 0.10℃,按均匀分布计算，则由其引入的标准不确定度为：

u4 =0.103=0.06℃

C.6  标准不确定度分量汇总见表1：

表 1  温度偏差标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 温度重复性 | 0. 126℃ |
| u2 | 标准器温度分辨力 | 0.0029℃ |
| u3 | 标准器温度修正值 | 0.035℃ |
| u4 | 标准器温度稳定性 | 0.06℃ |

C.7 合成标准不确定度

温度上偏差的合成标准不确定度uc (∆tmax)

u1 、u2 、u3、u4相互独立，则合成标准不确定度uc (∆tmax)为：

uc (∆tmax)=u12+u22+u32+u42=0.14℃

C.8  扩展不确定度

取包含因子k 2，则扩展不确定度为：

U kuc 20.14 0.28℃  ，  k 2

# 附录D

# 小型压力蒸汽灭菌器灭菌压力校准结果的不确定度评定示例

D.1被测对象

小型压力蒸汽灭菌器，温度分辨力为0.1℃，以测试温度点121.0℃为例进行评定。

D.2测量标准

测量标准：无线温度记录器，测量范围为（0～150）℃ ,分辨力为0.01℃，测量时带修正值使用，不确定度为U=0.07℃ k=2；无线压力记录器，测量范围为(0～400) kPa ，分辨力为0.01 kPa，最大允许误差 MPE:±0.5 kPa；

D.3校准方法

用无线温度/压力记录器按照校准规范要求放置于灭菌器内，设定灭菌温度为121.0℃ ,开启灭菌程序，记录灭菌保持时间内的实测压力值。

D.4测量模型

p =i=1npi/ n -p0                          （）

式中：

p——灭菌压力，kPa；

pi——灭菌时间内测得的压力，kPa；

p0——大气压力，kPa。

D.5 测量不确定度来源

实测压力引入的标准不确定度来源于测量重复性（或压力记录器分辨力）引入的标准不确定度u1 (p)和压力记录器最大允许误差引入的标准不确定度u2 (p) 。

D.6 标准不确定度评定

D.6.1 压力测量重复性和标准器分辨力引入的标准不确定度u1 (p)的评定

（1）压力测量重复性：压力记录器在灭菌时间内所有读数的平均值作为实测压力测得值，测量次数为 120，根据贝塞尔公式：

s(x) =                      （2）

得到单次测量实验标准偏差s(x)=3.44 kPa。

s(p)=s(x)n=3.44120=0.31kPa                    （3）

- 标准器分辨力为 0.01 kPa，区间半宽为 0.005 kPa，服从均匀分布，则分辨力引入的不确定度为                       upf = 0.0053=0.003 kPa                        （4）

- 由重复性引入的标准不确定度和分辨力引入的标准不确定度两者取较大者，则

- u1 (p) = 0.31kPa

D.6.2压力记录器最大允许误差引入的标准不确定度u2 (p) 的评定

标准器最大允许误差为±0.5kPa，区间半宽为 0.5 kPa，服从均匀分布，则：

u2 (p)=0.53 = 0.29 kPa                         （5）

D.7  合成标准不确定度

灭菌压力校准的合成标准不确定度uc (p)

u1(p) 和u2 (p) 互不相关，合成标准不确定度uc (p)按下式计算：

uc (p)  = u12(p)+u22(p)=0.42 kPa                 （6）

D.8  扩展不确定度

取包含因子k = 2 ，则扩展不确定度为：

U = kuc (p)  = 2  0.42 = 0.84 kPa  ， k = 2