小型压力蒸汽灭菌器温度、压力参数校准记录

| 送校单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院 |  | 记录/证书编号：中温字第230305768号 |
| --- | --- | --- |
| 仪器名称：立式高压蒸汽灭菌器 |  | 型号规格：LDZF-25L-II |
| 出厂编号：116-07-1005 |  | 制造单位：上海申安医疗器械厂 |
| 委托单位地址：广西南宁市科兴路5号 | 校准依据：/ |  |
| 校准地点：委托单位现场 | 环境温度： 23 ℃ 环境湿度： 65 % |  |

校准所使用的主要计量器具：

| 名称 | 型号规格 | 测量范围 | 最大允许误差/准确度等级/不确定度 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热力灭菌器设备温度计校准装置 | PH300 | (0～150) ℃ | U=0.10℃，k=2 | 中温字第220321269号 | 2023-11-13 |
| 热力灭菌器设备温度计校准装置 | PH300 | (0～400) kPa | MPE:±0.5 kPa | 热压字第220350695号 | 2023-12-7 |

| 功能性检查：完好 |  |  |  |  | 负载情况：空载 |  |  |  | 采样频率：15s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭菌温度设定值： 121 ℃ |  |  |  |  | 灭菌时间： 20 min |  |  |  |  |
| 记录时间 | 温度实测值/℃ |  |  |  |  | 第i次 timax-timin/℃ |  |  | 实测压值 p /kPa |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 10:00:15 | 121.01 | 121.13 |  | 121.22 |  | 0.21 |  |  | 110.6 |
| 10:01:45 | 121.08 | 121.18 |  | 121.28 |  | 0.20 |  |  | 110.6 |
| 10:03:15 | 121.12 | 121.22 |  | 121.33 |  | 0.21 |  |  | 110.6 |
| 10:05:15 | 121.16 | 121.27 |  | 121.39 |  | 0.23 |  |  | 110.7 |
| 10:07:15 | 121.22 | 121.31 |  | 121.43 |  | 0.21 |  |  | 110.7 |
| 10:10:15 | 121.30 | 121.37 |  | 121.48 |  | 0.18 |  |  | 110.7 |
| 10:12:15 | 121.42 | 121.49 |  | 121.57 |  | 0.15 |  |  | 110.8 |
| 10:15:15 | 121.31 | 121.38 |  | 121.46 |  | 0.15 |  |  | 110.7 |
| 10:18:15 | 121.13 | 121.21 |  | 121.32 |  | 0.19 |  |  | 110.6 |
| 10:20:15 | 121.06 | 121.17 |  | 121.28 |  | 0.22 |  |  | 110.6 |
|  |  |  |  |  |  | 温度均匀度： tu = 0.20℃ |  |  | P2 =110.7 kPa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌压力： Δp= 110.7 kPa |
| 温度上偏差： +0.57 ℃ |  |  |  |  | 温度下偏差： +0.01 ℃ |  |  |  |  |
| 灭菌开始时间：10:00:15 |  |  | 灭菌结束时间：10:20:45 |  |  |  | 灭菌保持时间： 20min30s |  |  |
| 温度偏差测量结果扩展不确定度： U = 0.28 ℃（k=2） 压力示值误差测量结果扩展不确定度： U =0.84 kPa（k = 2 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员                  核验员              日期：    年    月    日        共    页第    页

小型压力蒸汽灭菌器温度、压力参数校准记录

| 送校单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院 |  | 记录/证书编号：中温字第230305768号 |
| --- | --- | --- |
| 仪器名称：立式高压蒸汽灭菌器 |  | 型号规格：LDZF-25L-II |
| 出厂编号：116-07-1005 |  | 制造单位：上海申安医疗器械厂 |
| 委托单位地址：广西南宁市科兴路5号 | 校准依据：/ |  |
| 校准地点：委托单位现场 | 环境温度： 23 ℃ 环境湿度： 65 % |  |

校准所使用的主要计量器具：

| 名称 | 型号规格 | 测量范围 | 最大允许误差/准确度等级/不确定度 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热力灭菌器设备温度计校准装置 | PH300 | (0～150) ℃ | U=0.10℃，k=2 | 中温字第220321269号 | 2023-11-13 |
| 热力灭菌器设备温度计校准装置 | PH300 | (0～400) kPa | MPE:±0.5 kPa | 热压字第220350695号 | 2023-12-7 |

| 功能性检查：完好 |  |  |  |  | 负载情况：空载 |  |  |  | 采样频率：15s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭菌温度设定值： 121 ℃ |  |  |  |  | 灭菌时间： 20 min |  |  |  |  |
| 记录时间 | 温度实测值/℃ |  |  |  |  | 第i次 timax-timin/℃ |  |  | 实测压值 p /kPa |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 10:00:15 | 121.01 | 121.13 |  | 121.22 |  | 0.21 |  |  | 110.6 |
| 10:01:45 | 121.08 | 121.18 |  | 121.28 |  | 0.20 |  |  | 110.6 |
| 10:03:15 | 121.12 | 121.22 |  | 121.33 |  | 0.21 |  |  | 110.6 |
| 10:05:15 | 121.16 | 121.27 |  | 121.39 |  | 0.23 |  |  | 110.7 |
| 10:07:15 | 121.22 | 121.31 |  | 121.43 |  | 0.21 |  |  | 110.7 |
| 10:10:15 | 121.30 | 121.37 |  | 121.48 |  | 0.18 |  |  | 110.7 |
| 10:12:15 | 121.42 | 121.49 |  | 121.57 |  | 0.15 |  |  | 110.8 |
| 10:15:15 | 121.31 | 121.38 |  | 121.46 |  | 0.15 |  |  | 110.7 |
| 10:18:15 | 121.13 | 121.21 |  | 121.32 |  | 0.19 |  |  | 110.6 |
| 10:20:15 | 121.06 | 121.17 |  | 121.28 |  | 0.22 |  |  | 110.6 |
|  |  |  |  |  |  | 温度均匀度： tu = 0.20℃ |  |  | P2 =110.7 kPa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌压力： Δp= 110.7 kPa |
| 温度上偏差： +0.57 ℃ |  |  |  |  | 温度下偏差： +0.01 ℃ |  |  |  |  |
| 灭菌开始时间：10:00:15 |  |  | 灭菌结束时间：10:20:45 |  |  |  | 灭菌保持时间： 20min30s |  |  |
| 温度偏差测量结果扩展不确定度： U = 0.28 ℃（k=2） 压力示值误差测量结果扩展不确定度： U =0.84 kPa（k = 2 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员                  核验员              日期：    年    月    日        共    页第    页