广西壮族自治区地方计量检定规程

JJG（桂）xxx-2023

医用C形臂X射线辐射源

X-ray Radiation Source for Medical C-arm Equipment

（征求意见稿）

2023-xx-xx 发布                       2023-xx-xx 实施

广西壮族自治区市场监督管理局 发 布

JJG（桂）xxx-2023

医用C形臂X射线辐射源检定规程

Verification Regulation of X-ray Radiation Source for Medical C-arm Equipment

归 口  单 位：广西壮族自治区市场监督监督局

主要起草单位：柳州市计量技术测试研究所

本规程由柳州市计量技术测试研究所负责解释

本规程主要起草人：

杜瀚霖（柳州市计量技术测试研究所）

阮展逸（柳州市计量技术测试研究所）

邓春玲（柳州市计量技术测试研究所）

参加起草人：

阮梦娜（柳州市计量技术测试研究所）

刘  琪（柳州市计量技术测试研究所）

梁裕婧（柳州市计量技术测试研究所）

目    录

引  言	II

1 范围	3

2 引用文件	3

3 术语及计量单位	3

3.1 术语	3

3.2 计量单位	4

4 概述	4

5 计量性能要求	4

5.1 空气比释动能率	4

5.2 空气比释动能率示值误差	5

5.3 辐射输出的质	5

5.4 辐射输出的重复性	5

5.5 空间分辨力	5

5.6 低对比度分辨力	5

5.7 影像均匀性	5

5.8 X射线管电压误差	5

6 通用技术要求	5

6.1 仪器标识	5

6.2 仪器外观	5

7  计量器具控制	5

7.1 检定条件	6

7.1.1 计量标准器和主要配套设备	6

7.2 检定项目	7

7.3 检定方法	7

7.4 检定结果的处理	11

7.5 检定周期	12

附录A 医用式C形臂X射线辐射源检定原始记录（推荐性）	13

附录B 检定证书/检定结果通知书内页信息及格式（推荐性）	14

# 引  言

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1002—2010《国家计量检定规程编写规则》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本检定规程的基础性系列规范。

本规程为首次发布。

医用C形臂X射线辐射源检定规程

- 范围

本规程适用于医用C形臂X射线辐射源的首次检定、后续检定和使用中检查。

- 引用文件

本规程引用下列文件：

JJG 744—2004 医用诊断X射线辐射源检定规程

JJG 1067—2011 医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源检定规程

JJG 1078—2012 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定规程

GB 9706.23—2005 医用电气设备 第2-43部分：介入操作X射线设备安全专用要求

GB9706.3-2000 医用电气设备 第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求备安全专用要求

GB 9706.243-2021医用电气设备 第2-43部分：介入操作X射线设备的基本安全和基本性能专用要求

IEC 60601-2-43:2017医用电气设备 第2-43部分:介入操作用X射线设备的基本安全和基本性能专用要求(Medical electrical equipment Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures.)

WS 76—2020医用X射线诊断设备质量控制检测规范

YY/T 0744—2018 移动式C形臂X射线机专用技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- 术语及计量单位

- 3.1术语

3.1.1透视点片 fluoroscopy spot image

将采集到的多帧透视图像经叠加处理后获得的一幅图像（相对普通透视图像有更高的信噪比）。

3.1.2空气比释动能 air kerma

是指不带电的电离粒子，在质量为dm的某种物质中释放出来的全部带电粒子的初始动能总和dEtr除以dm，符号为K。

K=dEtrdt

3.1.3空气比释动能率 air kerma rate

在dt时间内空气比释动能的增加量dK除以dt,符号为K。

K=dKdt

3.1.4空间分辨力 spatial resolution

在规定的测量条件下，用目视可分辨的规定线组图形或最小空间频率线对组。

3.1.5低对比度分辨力low contrast resolution

可从一均匀背景中分辨出来的规定形状和面积的最低对比度，用百分比表示。

3.1.6影像均匀性  flat uniformity

系统影像接收面上不同区域对入射空气比释动能响应的差异。

3.1.7 源片距SID  source image distance

X射线管焦点到影像探测器输入面的垂直距离。

- 3.2 计量单位

3.2.1 空气比释动能的单位及符号

计量单位:：戈[瑞]，符号：Gy。

3.2.2 空气比释动能率的单位及符号

计量单位：戈[瑞]每分，符号：Gy/min。

3.2.3空间分辨力的单位及符号

计量单位：线对每厘米，符号：Lp/cm。

- 概述

医用C形臂X射线辐射源是一种常见的X射线成像设备，主要由X射线管组件、操作控制部件、图像处理系统、显示系统、C形臂及可移动机架、手持控制器等组成。一般可进行移动、旋转、翻转等操作，便于不同角度和方位对患者组织进行透视和摄影。该设备利用人体不同组织对X射线的吸收系数不同对人体组织进行透射、摄影及成像，并将所得图像进行数字化处理后获得信息，以达到医疗诊断或介入操作等目的。

- 计量性能要求

- 5.1空气比释动能率

在C形臂X射线辐射源常规工作条件下，X射线管电压、电流任意组合时，透视入射空气比释动能率应不大于88mGy/min。

如C形臂X射线辐射源提供高剂量的选择装置，当设备工作在高剂量状态时，系统应有指示该状态的连续示警声，空气比释动能率应不大于176mGy/min。

- 5.2空气比释动能率示值误差

对于具备实时指示（显示）连续透视过程中患者所受的空气比释动能率的C形臂X射线辐射源，空气比释动能率超过6mGy/min示值误差应不超过±35%。

- 5.3 辐射输出的质

辐射输出的质用半值层表示，应满足表1的要求。

表 1 C形臂X射线辐射源半值层要求

| X射线管电压/kV |  | 允许的最小半值层/ mmAl |
| --- | --- | --- |
| 正常使用范围 | 选择值 |  |
| 50～120 | 50 | 1.5 |
|  | 60 | 1.8 |
|  | 70 | 2.1 |
|  | 80 | 2.3 |
|  | 90 | 2.5 |
|  | 100 | 2.7 |
|  | 110 | 3.0 |
|  | 120 | 3.2 |

- 5.4 辐射输出的重复性

在常规工作条件下，辐射输出的重复性应不大于10%。

- 5.5 空间分辨力

采用自动连续透视、透视点片或摄影模式工作，空间分辨力应不低于12Lp/cm。

- 5.6 低对比度分辨力

采用透视点片或摄影模式工作，低对比度分辨力应不大于4.0%。

- 5.7 影像均匀性

影像均匀性不大于2.2%。

- 5.8 X射线管电压误差

在正常工作范围内，X射线管电压误差不超过±10%。

- 通用技术要求

- 6.1 仪器标识

C形臂X射线辐射源上应有铭牌，标明产品名称、规格型号、出厂编号、制造厂名等信息。

- 6.2 仪器外观

C形臂X射线辐射源应功能正常，移动、滑动、旋转等各部件机械装置均可正常调整和使用。

- 7  计量器具控制

- 7.1 检定条件

- 7.1.1 计量标准器和主要配套设备

7.1.1.1 诊断水平剂量计

应采用积分型电离室或半导体型剂量计，剂量率有效量程下限应不大于0.1μGy/s，其校准因子扩展不确定度不大于5.0％，其它技术指标应符合下列要求：

a) X射线管电压（50～120）kV变化范围内，能量响应变化不大于5.0％。

b) 诊断水平剂量计积分档年稳定性不超过±2.0％。

7.1.1.2 半值层测量仪

a) 自动半值层测量仪：测量范围涵盖（1.2～6.0）mmAl，分辨力不大于0.1mmAl，最大允许误差不超过±5%或±0.2mmAl。

b) 非自动半值层测量仪：其铝片的纯度应大于99％，铝片尺寸应至少全部覆盖剂量仪探头灵敏区域面积（推荐铝片尺寸至少80mm×80mm），厚度误差不超过±0.1mm。

7.1.1.3空间分辨力测试卡

其栅条铅当量为0.1mm的铅，最大有效线对应不小于50Lp/cm。

7.1.1.4低对比度分辨力模体

低对比度分辨力模体，选择厚度为（20～30）mm的均匀铝板（纯度≥99%）制成，模体上有8个以上不同深度的直径为10mm的圆孔，孔径深度误差不超过±0.05mm，对比度范围至少覆盖0.4%～4.0%范围内。

也可采用等效厚度的铜材料制成，纯度≥99%，对比度范围至少覆盖0.8%~6.0%。

7.1.1.5 影像均匀性测试模体

采用纯度≥99%的铝材料制成，厚度误差不超过±0.05mm，推荐厚度为20mm或25mm。

也可采用纯度≥99%的铜材料制成，推荐厚度为（1.5±0.05）mm。

7.1.1.6 透射式黑白密度计

测量范围(0.1～4.0)D，相对误差不超过±0.05D。

7.1.1.7 非介入电压表

测量范围（50～150）kV，MPE：±2.0%。

7.1.1.8 配套设备

钢卷尺：最大量程不小于2m，最小分度值不大于1mm。

温度计：测量范围（0～50）℃，最小分度值不大于0.5℃。

湿度计：测量范围（10～100）%RH，最小分度值不大于2％RH。

气压表：最小分度值不大于100Pa。

7.1.2 环境条件

温度：（18～35）℃

相对湿度：（30～75）％

大气压：（70～110）kPa

- 7.2 检定项目

C形臂X射线辐射源的首次检定、后续检定和使用中检查项目见表2。

表2 C形臂X射线辐射源检定项目一览表

| 项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用技术要求 | + | + | + |
| 空气比释动能率 | + | + | + |
| 空气比释动能率示值误差 | + | - | - |
| 辐射输出的质 | + | + | + |
| 辐射输出的重复性 | + | + | + |
| 空间分辨力 | + | + | + |
| 低对比度分辨力 | + | + | + |
| 影像均匀性 | + | - | - |
| X射线管电压误差 | + | + | + |
| 注：“+”表示需检定的项目，“-”表示不需检定的项目。 |  |  |  |

- 7.3 检定方法

7.3.1 通用技术要求

通过目视和手动检查，应符合本规程6.1和6.2要求。

7.3.2 空气比释动能率

将诊断水平剂量计置于照射野的中心，射线接受面与射线束垂直，剂量计有效探测面中心位置至X射线管焦点距离L1在（30～60）cm范围内（一般将剂量计灵敏区域中心位置置于患者介入基准点位置），将SID设置至最小，在标准过滤条件下选择最大照射野，如图1所示。对于可手动设置曝光条件的C形臂X射线辐射源，将X射线管的电压设置为70kV、电流设置在（1～10）mA范围内的典型值；对于自动条件透视或摄影的C形臂X射线辐射源，在影像接收器上放置适当厚度衰减铝板或铅板，使X射线管的电压达到70kV上下，电流达到最大值且保持稳定。

对于X射线管焦点距离到影像接收器距离小于60cm的C形臂X射线辐射源，可直接将诊断水平剂量计放置于影像接收器台面上进行测量。

图1  空气比释动能率测量示意图

1—X射线管，2—限束器；3—剂量计；4—影像接收器；5—C形臂支架；L1—剂量计至焦点距离

在上述曝光条件下，选择连续透视或最高脉冲帧率透视的模式，持续透视（3～5）s，使剂量计读数达到最大值且保持稳定，记录该最大值为测得值。每次测量开始前应将上一次测量结果清零后再进行，重复测量3次以上，取其平均值，按公式（1）计算空气比释动能率。

K=M⋅NK⋅Ktp                          （1）

式中：

K——空气比释动能率，mGy/min；

M——诊断水平剂量计3次测量的平均值，mGy/min；

NK——剂量计空气比释动能率的校准因子；

Ktp——电离室型剂量计温度、气压修正（半导体型剂量计其值为1），其计算方法为公式（2）。

Ktp=(273.15+t293.15)⋅(101.3p)                  （2）

式中：

t——检定时现场温度，℃

p——检定时现场大气压，kPa

7.3.3 空气比释动能率示值误差

按照7.3.2的方法进行测量，也可选择说明书规定的剂量指示值测量参考点或典型测量点，并放置剂量计进行测量，读取显示装置指示（或厂家给出）的空气比释动能率，按公式（3）计算空气比释动能率示值误差。

EK=K0−KK×100%                         （3）

式中：

EK——空气比释动能率示值误差，%；

K0——显示装置指示（或厂家给出）的空气比释动能率，mGy/min；

K——空气比释动能率测量值，mGy/min。

7.3.4 辐射输出的质

7.3.4.1 直接测量法

参考7.3.2的方法放置自动半值层测量仪，在规定的曝光条件进行连续透视，直接读出半值层，取3次测量的平均值作为测量结果（保留至0.01mmAl）。

7.3.4.2 间接测量法

按照7.3.2的方法，将剂量计灵敏区域中心置于X射线照射野的中心，在标准过滤条件下选最大的照射野，剂量计有效探测面与射线束垂直，如图2所示。将X射线管电压调至70kV，电流设置在（1～10）mA范围内的典型值。X射线管焦点至剂量计灵敏区域中心距离L2为（30～70）cm，吸收片到X射线管焦点的距离L3在（20～40）cm之间，如图2所示。

图2：间接法测量半值层示意图

1——X射线管；2——限束器；3——吸收片（标准铝片）；4——剂量计；5——影像接收器；

6——C形臂支架；L2——剂量计至焦点距离；L3——吸收片至焦点距离

测量未加吸收片和通过放置不同厚度(如1.0mm，1.5mm，2.0mm，2.5mm)吸收片时的空气比释动能率。

用作图法或其他数学方法计算出空气比释动能率降到初始值（无吸收片）一半时的吸收片厚度（半值层），为辐射输出的质。

X射线管焦点到影像接收器距离小于60cm的C形臂X射线辐射源，不适用间接法进行半值层测量，应采用直接法。

7.3.5 辐射输出的重复性

按照7.3.2的方法，在相同曝光条件下，重复测量n次（n≥6），按公式（4）计算重复性。

S＝1Ki=1nKi−K2n−1×100%                     （4）

式中：

S——辐射输出的重复性，%；

Ki——空气比释动能率第i次测量值，mGy/min；

K——空气比释动能率n次测量的平均值，mGy/min；

n——测量次数。

7.3.6 空间分辨力

将含空间分辨力测试卡的模体放置于影像接收面上方30cm处，并处在照射野的中心位置，调节视野至最大，如图3所示。在适当X射线管电压、管电流工作条件下选择自动透视、透视点片或者摄影模式曝光，使图像达到最清晰时保存采集图像，调节窗宽、窗位值至图像最清晰状态，在影像显示器或者胶片上直接读取可分辨的线对值。

图3  图像质量（空间分辨力、低对比度分辨力）测量示意图

1——X射线球管，2——限束器；3——分辨力测试卡；4——影像接收器；5——C形臂支架；

L4——模体至影像接收器距离

7.3.7低对比度分辨力

将低对比度分辨力测试模体按照7.3.6的方法放置，在适当X射线管电压、管电流工作条件下选择透视点片或者自动摄影模式曝光，调节图像窗宽、窗位值，使图像最清晰时，在影像显示器上或胶片上用目测方法读出可分辨的最小深度圆孔所对应的对比度，即为低对比度分辨力。

7.3.8影像均匀性

按照7.3.6的方法，将影像均匀性测试模体放置在影像接收面上方30cm处，进行透视点片或者摄影模式曝光。在影像中心、X轴、Y轴及对角线上距中心点约2/3的位置上选取9个信号采集区域，如图4所示。在每个信号采集区域中分别读取50mm2左右感兴趣区域信号强度平均值，或利用黑白密度计读取光密度值，按照公式（5）、（6）、（7）计算各个感兴趣区域的信号强度（光密度值）值的标准偏差，即为均匀性。

Vm=199i=1Vi                              （5）

R=199i=1Vi−Vm2                           （6）

（7）

式中:

Vi——第i个感兴趣区域的信号强度（光密度值）值；

Vm——9个感兴趣区域的信号强度（光密度值）平均值；

R——9个感兴趣区域的信号强度（光密度值）平均值的实验标准差；

U——影像均匀性。

图4：影像均匀性测量示意图

1——照射野边缘；2——均匀性模体边缘；3——测量感兴趣区域；①～⑨——感兴趣区域编号

7.3.9 X射线管电压误差

将非介入电压表探测器置于X射线照射野中心，射线束轴与探测器截面垂直。按照7.3.2的方法和规定的曝光条件进行连续透视，在X射线管电压正常工作范围内，选择三个测量点，每点至少重复测量3次，取其平均值，按公式（8）计算X射线管的电压误差。

×100%                            （8）

式中：

EV——X射线管电压误差，%；

Vi——X射线管电压的标称值，kV；

——X射线管电压的实际测量平均值，kV。

- 7.4 检定结果的处理

经检定合格的C形臂X射线辐射源出具检定证书；检定不合格的，出具检定结果通知书，并注明不合格项目。

- 7.5 检定周期

C形臂X射线辐射源的检定周期为1年。主要部件更换或修理调试后应进行重新检定。

医用移动式C形臂X射线辐射源检定原始记录（推荐性）

| 被检单位： |  |  | 证书编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂： |  |  | 记录编号： |  |
| 型号规格： |  |  | 检定日期： |  |
| 出厂编号： |  |  | 环境温度： |  |
| 检定地点： |  |  | 相对湿度： |  |
| 检定依据： |  |  | 大气压： |  |
| 检定结论： |  |  | 检定人员： |  |
| 备 注： |  |  | 核验人员： |  |
| 检定使用的计量标准器具 |  |  |  |  |
| 标准器名称 | 型号/规格 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 证书编号及有效期 |

| 检定项目 | 检定条件 | 检定结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用技术要求 | / | £合格 £不合格（不合格原因： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气比释动能率 | kV mA |  |  |  |  |  |  |  | NK= |
|  |  | 平均值： |  |  |  |  |  |  | K= mGy/min |
| 空气比释动能率 示值误差 | kV mA | 指示（显示）值： mGy/min |  |  |  |  |  |  | EK= % |
|  |  | 实测值： mGy/min |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射输出的质 | kV mA |  |  |  |  |  |  |  | HVL= mmAL |
| 辐射输出的 重复性 | kV mA |  |  |  |  |  |  |  | S= % |
| 空间分辨力 | kV mA | £连续透视 £透视点片 £摄影 |  |  |  |  |  |  | 分辨力: Lp/cm |
| 低对比度分辨力 | kV mA | £透视点片 £摄影 |  |  |  |  |  |  | 分辨力: % |
| 影像均匀性 | kV mA |  |  |  |  |  |  |  | U= % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| X射线管电压 误差 | 标称值(kV) | 测得值（kV） |  |  |  | 平均值 (kV) |  |  | 相对误差（%） |

检定证书/检定结果通知书内页信息及格式（推荐性）

B.1  检定证书内页格式（推荐性）

检 定 结 果

第  页   共  页

| 检定地点： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度： |  |  |  |  |  |
| 相对湿度： |  |  |  |  |  |
| 大气压： |  |  |  |  |  |
| 备 注： |  |  |  |  |  |
| 检定使用的计量标准 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 计量标准证书编号 | 有效期至 |
| 检定使用的计量标准器具 |  |  |  |  |  |
| 检定使用的标准器 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |

证书编号：

| 检定项目 | 检定条件 | 检定结果 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用技术要求 |  |  | 标识清晰、功能完备 |
| 空气比释动能率 |  |  | 常规工作条件下： ≤88mGy/min 高剂量工作条件下： ≤176mGy/min |
| 空气比释动能率示值误差 |  |  | MPE：±35% |
| 辐射输出的质 |  |  | ≥2.1mmAl（70kV） |
| 辐射输出的重复性 |  |  | ≤10% |
| 空间分辨力 |  |  | ≥12Lp/cm |
| 低对比度分辨力 |  |  | ≤4.0% |
| 影像均匀性 |  |  | ≤2.2% |
| X射线管电压误差 |  |  | MPE：±10% |

B.2  检定结果通知书内页格式（推荐性）

内容同附录B.1，并注明不合格项目或原因。