广西壮族自治区地方计量校准规范

JJF（桂）XX-202X

应变控制式三轴仪校准规范

# Calibration Specification for Strain Controlled Triaxial Apparatus

# (征求意见稿)

202X-XX-XX发布                       202X-XX-XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局 发 布

应变控制式三轴仪校准规范

JJF（桂）XX－202X

Calibration Specification for

Strain Controlled Triaxial

Apparatus

| 归 口 单 位： | 广西壮族自治区市场监督管理局 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 广西壮族自治区计量检测研究院 |

本规范委托广西壮族自治区市场监督管理局负责解释。

| 本规范主要起草人： |  |
| --- | --- |
|  | （广西壮族自治区计量检测研究院） |
| 参加起草人： |  |

目     录

| 引言 | …………………………………………………………………………… |  | （Ⅱ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范围……………………………………………………………………… |  | （1） |
| 2 | 引用文献………………………………………………………………… |  | （1） |
| 3 | 术语……………………………………………………………………… |  | （1） |
| 4 | 概述……………………………………………………………………… |  | （2） |
| 5 | 计量特性………………………………………………………………… |  | （2） |
| 6 | 校准条件………………………………………………………………… |  | （2） |
| 6.1 | 环境条件………………………………………………………………… |  | （2） |
| 6.2 | 校准用标准器…………………………………………………………… |  | （2） |
| 7 | 校准项目和校准方法…………………………………………………… |  | （3） |
| 7.1 | 外观 …………………………………………………………………… |  | （2） |
| 7.2 | 压力室 ………………………………………………………………… |  | （3） |
| 7.3 | 力值示值误差…………………………………………………………… |  | （3） |
| 7.4 | 压力示值误差…………………………………………………………… |  | （3） |
| 7.5 | 轴向位移示值误差……………………………………………………… |  | （4） |
| 8 | 校准结果表达…………………………………………………………… |  | （5） |
| 9 | 复校时间间隔…………………………………………………………… |  | （5） |
| 附录A |  | 三轴仪校准结果不确定度评定方法及示例………………………… | （6） |
| 附录B |  | 三轴仪准记录（推荐）格式………………………………………… | （13） |
| 附录C |  | 三轴仪校准证书内页（推荐）格式…………………………………… | （14） |

- 引   言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》JJF 1001-2011

《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》规定

的规则进行编写。

本规范主要参考JJG 875-2019《 数字压力计》、JJG 455-2000《工作测力仪》、JJG 379-2009 《大量程百分表检定规程》、GB/T  24107.1-2009《土工试验仪器三轴仪》等技术规范和标准编制而成。

- 本规范为首次制定。

应变控制式三轴仪校准规范

1 范围

本规范适用于测定土样在不同排水条件下的变形及强度相关参数的应变控制式三轴仪（简称三轴仪）的校准。

2 引用文献

JJG 875-2019  数字压力计

JJG 455-2000  工作测力仪检定规程

JJG 379-2009  大量程百分表检定规程

GB/T  50279-2014岩土工程基本术语标准

GB/T  24107.1-2009  土工试验仪器三轴仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语

GB/T 50279-2014 和GB/T 24107.1-2009中界定的以下术语和定义适用于本规范。

3.1应变控制式三轴仪strain controlled triaxial apparatus

以控制恒应变速率作为加荷方式进行三轴压缩试验的仪器。

3.2周围压力 ambient pressure

施加在试样周围的流体压力

3.3轴向负荷 axial load

施加在试样轴线方向上的负荷

3.4反压力 back pressure

施加在试样内部以提高试样饱和度的水压力。

4 概述

三轴仪的工作原理是试样置于应变控制式三轴仪的压力室内，施加周围压力，在某一恒定围压下，通过机械传动施加轴向压力使试样破坏，根据摩尔-库化理论求得抗剪强度参数。

5 计量特性

## 5.1测量范围

压力测量范围：（0～6000）kPa，允许误差：±1.0%FS。

测力仪测量范围：（0～300）kN, 允许误差：±1.0%FS。

轴向位移：（0～50）mm，允许误差：±0.05 mm。

6 校准条件

6.1 环境条件

温度：（20±5）℃；湿度：≤75%RH。

其他条件：校准时无影响校准结果的干扰源。

6.2 校准标准及其设备

6.2.1测力仪标准器

力标准器的最大允许误差绝对值不大于被校三轴仪测力示值最大允许误差绝对值的1/3。

6.2.2压力标准器

压力标准器最大允许误差绝对值不大于三轴仪压力示值最大允许误差绝对值的1/3。

可供选择的标准器有：

1）0.05级及以上数字压力计（年稳定性合格）；

2）其他符合要求的标准器。

6.2.3 量块：测量范围0.5mm～10 mm，4等级以上。

6.2.4其他设备和辅助设备

1）三通及连接管。

校准所用标准器应经过计量技术机构检定或者校准，且在有效期内。

7 校准项目和校准方法

7.1 外观

三轴仪铭牌标识清楚，其内容应包括仪器名称、型号规格、生产厂家、出厂编号和出厂日期。数显部分笔画清楚，无缺笔画现象，设定功能正常。

7.2压力室

将压力室充满水直到水溢出排气孔。观察压力室无气泡时，拧紧排气孔和各压力阀，打开周围压力阀，对其施加标称压力并保持压力稳定，检查压力室的工作情况，不漏水，不减压即可。

7.3力值示值误差

1）测力仪的安装应保证其受力轴线与力标准器的加力轴线相重合。

2）将示值指示装置调至零点，预加额定负荷至测力计满量程，卸载至0负荷，循环3次，每次卸荷与加荷之间等待30s。

3）在各测量范围内，测力仪至少校准5个点，各点大致均匀分布，一般校准测量上限的20%、40%、60%、80%，100%等5个点。该校准过程连续进行3次，每次校准前均应将示值装置调至零点，取其平均值作为校准结果。

进程示值：                                     （1）

示值误差：                                    （2）

式中：

——测力仪示值误差，单位为%；

FN——测力仪上限值；

Xij——在标准力Fi作用下测力仪第i点，第j次测量的进程示值；

X0j——第j次测量时，进程与回程零负荷下的零点示值；

Xi——在标准力Fi作用下，测力仪第i点校准点的进程示值；

Fi——为校准第i点的标准力；

7.4压力示值误差

7.4.1 采用压力标准器示值与三轴仪的测量系统示值直接比较的方法。

1）按照图1示连接标准器与三轴仪。所选取的校准点均匀的分布在全量程范围内，校准时，按顺序逐点进行加压校准。

2）当达到设定压力值时，停止加压，待压力稳定后，分别读取标准器示值和三轴仪围压及反压的压力示值。按照此要求重复进行两次升压测量，取两次测量结果的平均值作为压力示值的测量结果。

压力标准器

压力室

围压传感器

孔压传感器

反压传感器

控制器

三通

图1 三轴仪压力校准的标准装置与测量系统连接示意图（直接比较法）

压力示值误差按式（3）计算：

（3）

——压力示值误差，kPa；

——相应传感器的压力示值，kPa；

——标准器示值，kPa。

7.5轴向位移示值误差

1）将三轴仪的百分表固定在支架上并使得百分表位移计与检定仪测杆处于同一垂直线上。

2）分别对检定仪及百分表进行清零。

3）量程为50mm的百分表或位移传感器，分别选取10mm、20mm、30mm、40mm和50mm为检测点。在检测过程中，中途不可以改变测杆的移动方向或对百分表和标准器做任何调整。

（4）

式中：

——轴向位移测量的第i个示值误差，mm；

——轴向位移测量的第i个示值，mm；

——百分表的第i个示值；mm。

8 校准结果表达

8.1 校准数据处理

三轴仪校准记录（式样）见附录B。

8.2校准证书

三轴仪校准结果出具校准证书，校准证书应包括的信息及校准证书校准结果内页（式样）见附录C。

8.3测量不确定度评定

测量不确定度评定参照JJF-1059.1-2012进行，不确定度评定示例见附录A。

9 复校时间间隔

建议最长复校时间间隔不超过12个月。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

三轴仪校准结果不确定度评定方法及示例

A.1 概述

A.1.1 校准对象：应变控制式三轴仪（以下简称三轴仪）。

A.1.2  校准标准：0.05级数字压力计，测量范围：(0～7000)kPa；0.1级标准测力仪；

A.1.3  校准依据：JJF XXXX 《应变控制式三轴仪校准规范》

A.1.4  校准方法：按照JJF XXXX 《应变控制式三轴仪校准规范》规定的校准项目和校准方法，对三轴仪进行校准。

A.2 力值示值误差的测量不确定度评定

A.2.1 测量模型

力值示值误差的计算公式：

（A.1）

式中：

——测力仪的示值误差，kN；

——测力仪三次示值的算术平均值，kN；

——标准测力仪的示值，kN；

- A.2.2灵敏度系数

的灵敏系数                                      （A.2）

的灵敏系数                                     （A.3）

A.2.3标准不确定度评定

A.2.3.1重复性引入的相对标准不确定度为：

（A.4）

式中：

C——极差系数1.69。

A.2.3.2 标准测力仪误差引入的相对标准不确定度：

（A.5）

式中：

——标准测力仪的最大允许误差，%

A.2.3.3 指示器分辨力引入的相对标准不确定度：

指示器分辨力为r，假设其服从均匀分布，则相对标准不确定度为：

（A.6）

A.2.4 合成标准不确定度计算

表1 试验力相对标准不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 重复性测量 |  | 1 |
|  | 标准测力仪误差 |  | -1 |
|  | 指示器分辨力 |  | 1 |

考虑到重复性测量引起的不确定度分量和分辨力引起的不确定度分量的相关性，两者取较大的数值计算合成不确定度。假定重复性测量引起的不确定度分量大于分辨力引起的不确定度分量，则合成不确定按式（A.7）计算：

（A.7）

假定分辨力引起的不确定度分量大于重复性测量引起的不确定分量，则合成不确定按式（A.8）计算：

（A.8）

A.2.5扩展不确定度计算

取包含因子k=2,则试验力示值误差测量结果的相对扩展不确定度按式（A.9）计算：

（A.9）

A.2.6  测量不确定度评定实例

A.2.6.1  测量数据：

采用0.1级标准测力仪对测力仪进行校准，得到的实验数据见表2

表2  测力仪校准数据

| 校准点（kN） | 示值（kN） |  |  | 平均值（kN） | 标准器等级 | 分辨力(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.001 | 1.002 | 1.001 | 1.001 | 0.1 | 0.001 |
| 2 | 2.002 | 2.003 | 2.002 | 2.002 | 0.1 | 0.001 |
| 4 | 4.002 | 4.002 | 4.003 | 4.002 | 0.1 | 0.001 |
| 6 | 6.004 | 6.006 | 6.004 | 6.005 | 0.1 | 0.001 |
| 8 | 8.007 | 8.009 | 8.010 | 8.009 | 0.1 | 0.001 |
| 10 | 10.015 | 10.017 | 10.013 | 10.015 | 0.1 | 0.001 |

A.2.6.2  试验力各标准不确定度分量和合成不确定度汇总

采用三次测量得到的试验数据，极差系数c = 1.69，标准测力仪准确度等级为0.1级，最大允许误差为±0.1%，测力仪的示值分辨力为0.001 kN，根据公式（4）、公式（5）、公式（6）计算出不确定度分量、、，并根据公式（7）计算出相对合成不确定度。相对不确定度分量、相对合成不确定度汇总见表3。

表3  相对不确定度分量、相对合成不确定度汇总表

| 校准点/kN | /% | /% | /% | /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.034 | 0.058 | 0.029 | 0.07 |
| 2 | 0.017 | 0.058 | 0.014 | 0.06 |
| 4 | 0.009 | 0.058 | 0.007 | 0.06 |
| 6 | 0.011 | 0.058 | 0.005 | 0.06 |
| 8 | 0.013 | 0.058 | 0.004 | 0.06 |
| 10 | 0.014 | 0.058 | 0.003 | 0.06 |

A.2.6.3  相对扩展不确定度

根据表4，取k=2时测力仪示值误差测量结果的相对扩展不确定度汇总如表4

表4  测力仪示值误差测量结果的相对扩展不确定度汇总表

| 试验力 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 校准点/kN | /% | k |
| 1 | 0.13 | 2 |
| 2 | 0.12 | 2 |
| 4 | 0.12 | 2 |
| 6 | 0.12 | 2 |
| 8 | 0.12 | 2 |
| 10 | 0.12 | 2 |

A.3 压力示值误差的测量不确定度评定

A.3.1 测量模型

三轴仪压力示值误差的测量模型：

（A.10）

——压力示值误差，kPa；

——三轴仪中压力示值平均值（围压、反压、孔压），kPa；

——压力标准器示值，kPa。

- A.3.2灵敏度系数

对测量模型求偏导数，分别求出输入压力对三轴仪输出误差C1及输出压力对数字压力计输出误差C2的灵敏系数：

- （A.11）

- （A.12）

- A.3.3标准不确定度评定

A.3.3.1三轴仪测量压力示值重复性引入的不确定度分量u（pi）；

由三轴仪测量压力示值重复性引入的不确定度分量，使用A类方法评定，对三轴仪的围压进行测量，测量点分别为200kPa、400kPa、600kPa、800kPa、1000kPa进行10次重复性测量，测量数据如表5。

表5 各测量点重复性数据

| 测量点/kPa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 199.0 | 199.2 | 199.2 | 199.0 | 199.3 | 199.2 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | 199.2 |
| 400 | 399.0 | 399.1 | 399.2 | 399.2 | 399.1 | 399.4 | 399.4 | 399.1 | 399.0 | 399.2 |
| 600 | 599.2 | 599.2 | 599.3 | 599.0 | 599.4 | 599.1 | 599.0 | 599.2 | 599.1 | 599.1 |
| 800 | 799.0 | 799.2 | 799.3 | 799.0 | 799.0 | 799.1 | 799.2 | 799.2 | 799.0 | 799.0 |
| 1000 | 999.0 | 999.0 | 999.0 | 999.1 | 999.2 | 999.0 | 999.1 | 999.0 | 999.0 | 999.1 |

各测量点的算术平均值按以下公式计算：

（A.13）

式中：——三轴仪某个围压测量点的第i次测量值，kPa；

——三轴仪中某个围压测量点的算术平均值，kPa。

用贝塞尔公式计算单次实验标准偏差

（A.14）

实际测量过程中对每个测量点进行2次测量，取两次测量值的平均值作为测量结果，则该结果的标准不确定度为：

（A.15）

计算各测量点算数平均值的实验标准偏差。重复性实验数据的标准偏差见表6。

表6重复性实验数据的标准偏差

| 序号 | 测量点/kPa | 测量重复性s(x)/kPa | 算数平均值的实验标准偏差s(x)/kPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 0.11 | 0.08 |
| 2 | 400 | 0.13 | 0.10 |
| 3 | 600 | 0.12 | 0.08 |
| 4 | 800 | 0.11 | 0.08 |
| 5 | 1000 | 0.07 | 0.05 |

A.3.3.2数字压力计的最大允许误差引入的不确定度分量u（p0）

输入量p0引入的标准不确定度由测量标准的最大允许误差引入，采用B类不确定度评定方法。假设数字压力计的示值误差最大允许误差为±△，按均匀分布，则区间半宽为a=△，其不确定度u（p0）为：

（A.16）

由于各不确定度分量不相关，按照以下公式计算检测点合成标准不确定度，表7为各测量点合成标准不确定度。

（A.17）

表7 各测量点合成标准不确定度

| 标准不确定度u(xi)/hPa |  | 测量点/kPa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 不确定度来源 | 被校三轴仪围压压力示值的测量重复性u(pi) | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
|  | 数字压力计u(p0) | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| 合成标准不确定度uc(△p) |  | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |

A.3.4扩展不确定度计算

取置信概率为95%，置信因子k=2,按公式计算各测量点扩展不确定度U，见表8。

表8 各测量点扩展不确定度

| 测量点/kPa | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(k=2) /kPa | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |

A.3.5 测量不确定度报告与表示

由以上计算可得，被校三轴仪围压各测量点（200kPa、400kPa、600kPa、800kPa、1000kPa）的测量不确定度见表9。

表9 各测量点不确定度

| 序号 | 测量点/kPa | 压力示值平均值/kPa | U(k=2) /kPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 199.11 | 4.04 |
| 2 | 400 | 399.17 | 4.04 |
| 3 | 600 | 599.16 | 4.04 |
| 4 | 800 | 799.10 | 4.04 |
| 5 | 1000 | 999.05 | 4.04 |

附录B  三轴仪校准记录（推荐）格式

| 送检单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 型号规格 |  |  |
| 仪器编号 |  | 制造厂 |  |  |
| 环境温度（℃） |  | 相对湿度（%） |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |
| 使用标准器名称 |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |
| 1.功能性检查 | □符合要求 | 不符合要求 |  | 不符合说明： |
| 2.系统密封性检查 | □符合要求 | 不符合要求 |  | 不符合说明： |

3.测力仪示值误差：

| 标准力值 （） | 进程示值（） |  |  |  | 示值误差 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 均值 |  |  |

4.压力示值误差：

| 压力标准值 （） | 围压压力示值 |  |  | 反压压力示值 |  |  | 孔压压力示值 |  |  | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 均值 |  |

5、轴向位移示值误差

| 标准值 （） | 进程示值（） |  |  |  | 示值 误差（） | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 均值 |  |  |

校准员：	核验员：            校准日期：

# 附录C 三轴仪校准证书内页（推荐）格式

证书编号：XXXX-XXXX

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及其地点 |  |  |  |  |
| 温度：℃相对湿度： % |  |  |  |  |
| 地点： |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |
| 测量标准及其他设备 |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |

第X页共X页

注：

1．×××××仅对加盖“×××××校准专用章”的完整证书负责。

2. 本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。

3. 未经实验室书面批准，不得部分复印证书。

证书编号：XXXX-XXXX

校准结果

- 功能性检查

- 系统密封性检查

- 绝缘电阻

- 测力仪示值：

| 标准力值() | 指示器示值() | 测量不确定度（k=2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 压力示值：

| 标准压力值 （） | 围压压力平均示值（） | 反压压力平均示值（） | 孔压压力平均示值（） | 测量不确定度（k=2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.轴向位移示值

| 标准值（） | 示值平均值 | 测量不确定度（k=2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

第X页共X页

以下空白