广西地方校准规范

《应变控制式三轴仪校准规范》编制说明

一、任务来源

根据《广西壮族自治区市场监督管理局关于发布广西地方计量技术规范制修订计划的通告》（2020年第182期）的要求编制，由广西壮族自治区计量检测研究院负责《应变控制式三轴仪校准规范》的起草工作。

二、目的及意义

近年来，我国在地质探勘、桥梁施工、建筑行业等行业，对建筑基地和岩的力学性能要求越来越高。岩土行业在进行基础建设规划和施工之前，需要对建筑地基土及岩的性能进行试验。应变控制式三轴仪(以下简称三轴仪)用于土样在轴向静负载条件下的强度和变形特性，仪器可以进行不固结不排水剪(UU)、固结不排水剪(CU)和固结排水剪(CD)的三轴试验。根据土的力学特性试验结果，勘察设计单位就会根据地基和岩土环境的特点设计出合理的建筑方案，能够最大程度的保证施工和建筑物的安全。所以土工试验对于经济建设而言是十分重要的。三轴仪几乎遍布每个地质探勘测量公司及施工单位实验室。因此对三轴仪的溯源需求也日益增加。国家尚未出台相关的检测的规程或校准规范，大多实验室因三轴仪涉及的参数较多，自校起来比较费时费力，根本不做长期的校准，这对于施工用土质量无疑带来诸多隐患。随着社会生产力的发展和科学技术的进步，保障工程质量的步伐应当与是俱进，那么首先就是相应规范的建立健全，来保证三轴仪的量值溯源需求。三轴仪的准确性直接由压力参数、测力环力值、位移量参数等计量性能决定，各个计量参数的准确性决定了最终三轴仪的准确性。

就目前掌握的信息，广西区内各地质探勘单位、交通行业检测公司、建筑检测实验室，都将应变控制式/全自动三轴仪作为基础设备。

因此我院特申请制订应变控制式三轴仪的地方校准规范以开展相应的校准工作，满足行政监管需求和客户需求。

三、参考的有关资料及标准

JJG 875-2019   数字压力计

JJG 455-2000  工作测力仪检定规程

JJG 379-2009  大量程百分表检定规程

GB/T  50279-2014岩土工程基本术语标准

GB/T  24107.1-2009  土工试验仪器三轴仪

在本规范编制过程中，重点参照了以下技术规范，对应变控制式三轴仪（简称三轴仪）计量特性主要依据JJG 875-2019《数字压力计》、JJG 455-2000《工作测力仪检定规程》、JJG 379-2009《大量程百分表检定规程》相关规定。本规范按JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的相关要求进行编写，名词术语参照GB/T 50279-2014《岩土工程基本术语标准》中相关名词术语及定义。

四、制定规范的简要过程

1、编制过程及人员分工情况

自2020年自治区市场监督局发文由广西计量检测研究院负责编制《应变控制式三轴仪校准规范》后，院内迅速组建起草小组，拟定规范制定工作方案，分配工作任务。

- 2020年8月，编写小组首次集中，进行项目调研，商讨应变控制式三轴仪校准规范相关计量指标校准范围。

- 2021年1月初，编写小组成员再次集中，根据调研的资料，讨论分析研究仪器设备的检测方法及装置。

- 2021年4月，研制标准装置、制定相应的地方校准规范初稿。

- 2021年10月，根据校准规范初稿，对现有的应变控制式三轴仪进行试验验证，确保应变控制式三轴仪校准规范里制定的性能指标合理有效。

- 人员分工情况

| 序号 | 工作内容 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制说明 | 覃雨婷 | 2021年11月初 |
| 2 | 校准规范正文 | 覃雨婷、冯少波 | 2022年3月底 |
| 3 | 样品试验及试验报告 | 覃雨婷、欧超 | 2022年6月底 |
| 4 | 不确定度分析报告 | 覃雨婷、冯少波 | 2022年7月底 |
| 5 | 校准规范格式排版 | 覃雨婷、冯少波 | 2022年8月底 |
| 6 | 试验报告及不确定度报告检查 | 吴剑生、黄伟 | 2022年10月底 |
| 7 | 评审会议纪要 | 黄成芬 | 2023年1月底 |
| 8 | 收集征求意见并汇总 | 吴剑生、黄成芬 | 2023年5月底 |
| 9 | 审定意见书及专家签名 | 覃雨婷、冯少波 | 2023年6月底 |

2、生产情况及使用情况

生产单位及使用现状：国内有诸多生产应变控制式三轴仪的厂家，大部分分布在南京、绍兴等地，如：南京土壤仪器厂有限公司、南京智龙科技开发有限公司、绍兴市容纳测控技术有限公司等。国内的三轴仪生产水平和性能水平已完全满足国内生产、检测等用途的使用，故目前国内勘察设计院、建筑材料实验室等使用的大多为国产三轴仪。

性能参数：压力测量范围：（0～6000）kPa，允许误差：±1.0%FS；测力仪测量范围：（0～300）kN, 允许误差：±1.0%FS；轴向位移：（0～50）mm，允许误差：±0.05 mm。

3、编制规范的简要过程

规范起草小组成员在2020年之前就有收集各厂家三轴仪的性能指标的材料，并时常与生产单位联系了解相关的行业动态。曾调研地质勘察设计院、交通检测集团等机构，对其使用的三轴仪现状进行调查研究并做相应校准方法实验和验证，通过大量的实验结果分析，初步拟定了规范的框架并编写了《应变控制式三轴仪》广西地方计量校准规范的初稿；2020年02月至2021年3月起草人修改初稿并形成征求意见稿，同时进行实验数据分析；2023年5月，征求意见稿上报，形成《应变控制式三轴仪》广西地方计量校准规范征求意见稿。

五、规范的主要内容（要点）及技术指标

1.适用范围

本规范适用于测定土样在不同排水条件下的变形及强度相关参数的应变控制式三轴仪的校准。

2.关于计量性能的要求

力值，参照JJG 455-2000《工作测力仪检定规程》中的要求，压力值，参照JJG 875-2019《数字压力计》中的要求，位移量，参照JJG 379-2009《大量程百分表检定规程》中的要求。

3.关于标准装置

在这里我们规定数字压力计、力标准器作为标准器，同时也规定了可以使用准确度等级不低于上述要求的其他标准器，校准装置的不确定度不超过被校测试仪最大允许误差的1/3。

4.关于校准方法

压力值采用直接比较法，分别设置三轴仪的输出参数（围压、反压、孔压），待压力稳定后，直接比较标准器示值与三轴仪各压力通道示值。

5、关于校准结果的表达和复校时间间隔

校准结果的描述采用了JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》中规定的内容。复校时间的长短可根据三轴仪的使用情况、环境条件、仪器本身性能等因素决定，一般建议复校时间间隔不超过1年，送校单位也可根据三轴仪实际使用情况来决定复校时间间隔。

以上是制定此规范的编制说明，在审核中请各位专家进行讨论，提出宝贵意见。谢谢！

《应变控制式三轴仪校准规范》起草小组

2023年3月