应变控制式三轴仪校准规范

试验报告

广西计量检测研究院

2022年6月

- 应变控制式三轴仪校准规范试验报告

一、试验目的

分别选取了3台应变控制式三轴仪作为试验对象，按照《应变控制式三轴仪校准规范》中的规定进行试验，验证该校准规范的正确性和可行性。

二、试验方法

依据《应变控制式三轴仪校准规范》，选取试验项目及试验方法，详见表1。

表1 试验项目及试验方法

| 序号 | 试验项目 | 对应的要求条款号 | 对应的方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力值 | 5.1 | 7.3 |
| 2 | 压力值 | 5.1 | 7.4 |
| 3 | 轴向位移 | 5.1 | 7.5 |

三、试验用仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 出厂编号 | 不确定度/ 准确度/ 最大允许误差 | 证书有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准测力仪(测力传感器) | (0～300)kN | 315 | 0.3级 | - 2023-9-12 |
| 2 | 多功能压力校验仪 | (0～7000)kPa | 2710202 | MPE:±3.5kPa | - 2023-06-21 |
| 3 | 量块 | (1～50)mm | / | 4等 | - 2023-06-08 |

四、试验1

1、试验对象

选取一台力值范围（010）kN 、压力范围（0~1000）kPa，百分表范围（050）mm的应变控制式三轴仪作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应变控制式三轴仪 | TSZ30-2.0 | 0809 | 南京土壤仪器厂有限公司 |

2、试验条件

温    度： 22.6℃；相对湿度： 62％；

试验时间：2022年6月01日

试验地点：广西中化明达勘察设计有限公司测试中心

3、试验结果

（1）力值：

| 标称值（kN） | 实测值（kN） | 扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.001 | 0.12 |
| 2 | 2.002 |  |
| 4 | 4.002 |  |
| 6 | 6.005 |  |
| 8 | 8.009 |  |
| 10 | 10.015 |  |

（2）压力值（围压部分）：

| 标称值（MPa） | 实测值（MPa） | 扩展不确定度U（k=2）/MPa |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.100 | 0.004 |
| 0.2 | 0.199 |  |
| 0.3 | 0.298 |  |
| 0.4 | 0.399 |  |
| 0.5 | 0.499 |  |
| 0.6 | 0.598 |  |

（3）轴向位移：

| 标称值（mm） | 实测值（mm） | 扩展不确定度 U（k=2）/(μm) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 10.002 | 7.7 |
| 20 | 19.998 |  |
| 30 | 30.000 |  |
| 40 | 39.999 |  |
| 50 | 49.999 |  |

五、试验2

1、试验对象

选取一台力值范围（010）kN 、压力范围（0~1000）kPa，百分表范围（050）mm的全自动应变控制式三轴仪作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动应变控制式三轴仪 | TSZ-1A | SZ01 | 南京智龙科技股份有限公司 |

2、试验条件

温    度： 22.6℃；相对湿度： 62％；

试验时间：2022年6月01日

试验地点：广西中化明达勘察设计有限公司测试中心

3、试验结果

（1）力值：

| 标称值（kN） | 实测值（kN） | 扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.001 | 0.12 |
| 2 | 2.002 |  |
| 4 | 4.002 |  |
| 6 | 6.004 |  |
| 8 | 8.007 |  |
| 10 | 10.015 |  |

（2）压力值（围压部分）：

| 标称值（kPa） | 实测值（kPa） | 扩展不确定度U（k=2）/kPa |
| --- | --- | --- |
| 100 | 99.0 | 4.01 |
| 200 | 199.1 |  |
| 300 | 299.2 |  |
| 400 | 399.1 |  |
| 500 | 499.0 |  |
| 600 | 599.1 |  |

（3）轴向位移：

| 标称值（mm） | 实测值（mm） | 扩展不确定度 U（k=2）/(μm) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 10.001 | 7.6 |
| 20 | 19.999 |  |
| 30 | 29.999 |  |
| 40 | 39.999 |  |
| 50 | 50.000 |  |

六、试验3

1、试验对象

选取一台力值范围（010）kN 、压力范围（0~1000）kPa，百分表范围（050）mm的应变控制式三轴仪作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应变控制式三轴仪 | TSZ-3 | 181108-1 | 绍兴市容纳测控技术有限公司 |

2、试验条件

温    度： 22.6℃；相对湿度： 62％；

试验时间：2022年6月01日

试验地点：广西中化明达勘察设计有限公司测试中心

3、试验结果

（1）力值：

| 标称值（kN） | 实测值（kN） | 扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.002 | 0.12 |
| 2 | 2.003 |  |
| 4 | 4.002 |  |
| 6 | 6.006 |  |
| 8 | 8.009 |  |
| 10 | 10.017 |  |

（2）压力值（围压部分）：

| 标称值（kPa） | 实测值（kPa） | 扩展不确定度U（k=2）/kPa |
| --- | --- | --- |
| 100 | 100.3 | 4.01 |
| 200 | 200.2 |  |
| 300 | 300.6 |  |
| 400 | 400.5 |  |
| 500 | 500.8 |  |
| 600 | 600.7 |  |

（3）轴向位移：

| 标称值（mm） | 实测值（mm） | 扩展不确定度 U（k=2）/(μm) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 9.999 | 7.6 |
| 20 | 19.999 |  |
| 30 | 30.000 |  |
| 40 | 40.000 |  |
| 50 | 49.999 |  |

七、试验结论

《应变控制式三轴仪校准规范》要求的计量性能合理，测量方法科学，具有理论依据和可行性，制定的校准方法及内容均满足对应变控制式三轴仪的量值溯源、确保量值准确可靠的要求。