广西壮族自治区地方计量校准规范

JJF（桂）XX-202X

水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范

# Calibration Specification for Tester for

# Determing Expansion of Cement Le Chatelier Needles

# (征求意见稿)

202X-XX-XX发布                       202X-XX-XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局 发 布

水泥雷氏夹膨胀测定仪

JJF（桂）XX－202X

校准规范

Calibration Specification for

Tester for Determing Expansion of

Cement Le Chatelier Needles

| 归 口 单 位： | 广西壮族自治区市场监督管理局 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 广西壮族自治区计量检测研究院 |

本规范委托广西壮族自治区市场监督管理局负责解释。

| 本规范主要起草人： |  |
| --- | --- |
|  | （广西壮族自治区计量检测研究院） |
| 参加起草人： |  |

目     录

| 引言 | …………………………………………………………………………… |  | （Ⅱ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范围……………………………………………………………………… |  | （1） |
| 2 | 引用文献………………………………………………………………… |  | （1） |
| 4 | 概述……………………………………………………………………… |  | （1） |
| 4 | 计量特性………………………………………………………………… |  | （2） |
| 4.1 | 标尺测量范围和分度值………………………………………………… |  | （2） |
| 4.2 | 砝码质量………………………………………………………………… |  | （2） |
| 5 | 校准条件………………………………………………………………… |  | （2） |
| 5.1 | 环境条件………………………………………………………………… |  | （2） |
| 5.2 | 校准用标准器…………………………………………………………… |  | （2） |
| 6 | 校准项目和校准方法…………………………………………………… |  | （2） |
| 6.1 | 校准项目………………………………………………………………… |  | （2） |
| 6.2 | 标尺刻度相对误差……………………………………………………… |  | （2） |
| 6.3 | 砝码质量………………………………………………………………… |  | （3） |
| 7 | 校准结果表达…………………………………………………………… |  | （3） |
| 8 | 复校时间间隔…………………………………………………………… |  | （3） |
| 附录A |  | 水泥雷氏夹膨胀测定仪校准结果不确定度评定方法及示例……………………………………………………………………… | （4） |
| 附录B |  | 水泥雷氏夹膨胀测定仪校准记录（推荐）格式……………………………………………………………………… | （6） |
| 附录C |  | 水泥雷氏夹膨胀测定仪校准证书内页格式……………………………………………………………………… | （7） |

- 引   言

- 本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》要求编写。

- 本规范主要参考JC/T 962-2005 《雷氏夹膨胀测定仪》、GB/T 1346-2011 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》等技术规范和标准编制而成。

- 本规范为首次制定。

水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范

1 范围

本规范适用于水泥安定性试验用雷氏夹膨胀测定仪（以下简称雷氏夹测定仪）的校准。

2 引用文献

JC/T 962-2005  雷氏夹膨胀测定仪

GB/T 1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

雷氏夹测定仪是对水泥安定性试验用雷氏夹进行校准的专用仪器，通过雷氏夹测定仪测量雷氏夹指针膨胀值，正确反映水泥、混凝土等材料的物理性能。雷氏夹测定仪主要有测弹性和测膨胀值的两个标尺和机架组成，配有一个300g的专用砝码，结构见图1。

1—底座；2—模座；3—弹性标尺；4—立柱；5—膨胀值标尺；6—悬臂；

7—悬丝；8—砝码。

图1 雷氏夹测定仪结构示意图

4 计量特性

4.1 标尺测量范围和分度值

弹性标尺和膨胀值标尺的测量范围不小于±25mm，分度值为0.5mm，标尺刻度相对误差不超过±2%。

4.2 砝码质量

砝码质量（300±0.1）g

雷氏夹测定仪各项计量特性指标不适用于合格性判定, 仅供参考。

5 校准条件

5.1 环境条件

常温无腐蚀气体的室内，保证室内光线充足，雷氏夹测定仪保持清洁。

5.2 校准用标准器

校准所用标准器应经过计量技术机构检定或者校准，且在有效期内。校准用标准器见表1。

表1 校准项目和校准用标准器

| 序号 | 校准项目 | 校准用标准器 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 仪器名称 | 计量性能要求 |
| 1 | 标尺刻度相对误差 | 读数显微镜 | 测量范围：0mm～6mm，分度值0.01mm |
| 2 | 砝码质量 | 电子天平 | 测量范围不小于400g，级 |

注：允许使用相同或者更优计量性能的标准器替代。

6 校准项目和校准方法

校准前首先检查外观和各部分相互作用。确定没有影响计量特性因素后再进行校准。

6.1 校准项目

校准项目见表1。

6.2 标尺刻度相对误差

6.2.1 膨胀值标尺的标尺刻度相对误差

用读数显微镜测量，将雷氏夹测定仪平放在桌面或平台上，在标尺上选取左、中、右三个读数范围不小于5 mm的区域，首先将读数显微镜放置在膨胀值标尺上，沿标尺内缘选定一个读数范围（Li），再读出该数值范围在读数显微镜上的读数（ ），然后根据公式（1）计算出该位置的标尺刻度相对误差：

（1）

式中：Bi——读数范围的刻度相对误差，%；

Li——雷氏夹测定仪标尺读数绝对值，mm；

——读数显微镜的读数，mm。

取三个膨胀标尺区域的相对误差最大值作为校准结果。

6.2.2 弹性标尺的标尺刻度相对误差

测量方法同6.2.1。

6.3 砝码质量

6.3.1 天平测量准备

按JJF 1847-2020 《电子天平校准规范》第7.2.3项目做好天平测量前准备工作。

6.3.2 砝码质量称量

在每次测量之前，应将天平示值置零，在天平称量盘中间加载被校砝码，稳定后记录天平的示值。照此方法重复测量3次，以平均值为校准结果。

7 校准结果表达

经校准的雷氏夹测定仪，出具校准证书，校准结果应在校准证书或校准报告上反映。校准证书的内容及内页格式见附录C。

8 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过12个月。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

水泥雷氏夹膨胀测定仪校准结果不确定度评定方法及示例

A.1 概述

A.1.1校准对象：雷氏夹测定仪

A.1.2 校准用标准器：读数显微镜

A.1.2 校准依据：依据JJF（桂）XX-202X《水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范》

A.1.3 校准方法：按照JJF（桂）XX-202X《水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范》规定的校准项目和校准方法，对雷氏夹测定仪进行校准。

A.2 标尺刻度相对误差的测量不确定度评定

A.2.1 测量模型

标尺刻度相对误差的计算公式：

（A.1）

式中：Bi——读数范围的刻度相对误差，%；

Li——雷氏夹测定仪标尺读数绝对值，mm；

- ——读数显微镜的读数，mm。

- A.2.2 灵敏系数

- （A.2）

A.2.3标准不确定度评定

A.2.3.1由示值重复性引入的标准不确定度分量

采用A类方法评定。用读数显微镜对雷氏夹测定仪标尺读数范围5 mm的区域进行重复测量，共测量10次，结果如下表所示：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数/mm | 4.94 | 4.95 | 4.94 | 4.93 | 4.95 | 4.94 | 4.95 | 4.96 | 4.95 | 4.94 | 4.945 |

由贝塞尔公式得实验标准偏差为：=0.008 mm （A.3）

按照本规范要求，在实际校准过程中以单次测得值的作为校准结果，则

（A.4）

A.2.3.2 读数显微镜示值误差引入的标准不确定度分量

采用B类方法评定。本规范规定校准用的读数显微镜分度值0.01mm，最大允许误差为0.01mm，按均匀分布，，则：

（A.6）

A.2.4 标准不确定度一览表

表A.2 标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量 | 来源 | 不确定度数值（mm） | 灵敏系数 | 灵敏系数值（1/mm） | （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 0.009 | （） | 0.2022 | 0.17 |
|  | 标准器示值误差 | 0.006 | （） | 0.2045 | 0.12 |

A.2.5 合成标准不确定度计算

由于各分量彼此独立不相关，则雷氏夹测定仪标尺刻度误差的合成标准不确定度为：

=0.21%           (A.7)

A.2.6扩展不确定度计算

取包含因子=2，则标尺刻度的扩展不确定度：

（A.8）

附录B

水泥雷氏夹膨胀测定仪校准记录（推荐）格式

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  | 温 度 |  | ℃ |  | 湿 度 |  | %RH |
| 型号规格 |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 校准依据 |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 标准器 |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  | 标准器型号编号 |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 | 年 月 日 |  |  | 标准器证书号 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标尺测量范围和分度值（mm） | 膨胀值标尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弹性标尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 标尺刻度相对误差 （mm） | 膨胀值标尺 |  |  | Li（mm） |  | （mm） |  | Bi（%） |  |
|  |  | 弹性标尺 |  |  | Li（mm） |  | （mm） |  | Bi（%） |  |
| 3 | 砝码质量（g） | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 平均值 |  |
| 测量结果不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员： 核验员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C

水泥雷氏夹膨胀测定仪校准证书内页格式

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标尺刻度相对误差 |  |
| 2 | 砝码质量 |  |
| 测量结果不确定度： |  |  |