广西地方校准规范

《水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范》编制说明

一、任务来源

根据广西壮族自治区市场监督管理局《关于发布2022年度广西地方计量技术规范制修订计划的通告》（2021年第200期）的要求编制，由广西壮族自治区计量检测研究院负责《水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范》的起草工作。

二、目的及意义

水泥雷氏夹膨胀测定仪（以下简称雷氏夹测定仪）由测弹性值和测膨胀值两个标尺和机架组成，用于测定雷氏夹弹性值和水泥净浆在雷氏夹中沸煮后膨胀值的专用仪器，并配有一只300g的专用砝码。雷氏夹测定仪主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求，也用于测量沸煮前后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性，其准确性至关重要。制定专业的雷氏夹测定仪校准规范对雷氏夹测定仪进行有效的量值传递具有极其重大的社会意义。国家发改委于2005年发布了《JC/T 962-2005雷氏夹膨胀测定仪》行业标准，里面规定了雷氏夹测定仪的结构和技术要求。针对目前并没有相关的国家检定规程或校准规范发布的现状，为保证雷氏夹测定仪量值的准确可靠，以填补广西地区对该仪器设备量值溯源依据技术文件的空白，因此我院特申请制订雷氏夹测定仪的地方校准规范以开展相应的校准工作，满足行政监管需求和客户需求。

三、参考的有关资料及标准

JC/T 962-2005雷氏夹膨胀测定仪

GB/T 1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性

在本规范编制过程中，重点参照了以下技术规范，对雷氏夹测定仪计量特性主要依据JC/T 962-2005《雷氏夹膨胀测定仪》、GB/T 1346-2011 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性》的相关规定。本规范按JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的相关要求进行编写，名词术语参照JJF1001-2011 《通用计量术语及定义》中相关名词术语及定义。

四、制定规范的简要过程

1、编制过程及人员分工情况

自2021年自治区市场监督局发文由广西计量检测研究院负责编制《水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范》后，院内迅速组建起草小组，拟定规范制定工作方案，分配工作任务。

- 2021年12月，编写小组首次集中，商讨雷氏夹测定仪校准规范相关计量指标校准范围；

- 2022年1月初，编写小组成员再次集中讨论初稿进行讨论，并明确了成员分工。

- 2022年2月至3月，根据校准规范初稿，对现有的雷氏夹测定仪进行试验验证，确保雷氏夹测定仪校准规范里制定的性能指标合理有效。

- 人员具体分工如下

| 序号 | 工作内容 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制说明 | 冯少波、梁东杰 | 2022年2月初 |
| 2 | 校准规范正文 | 冯少波、梁正 | 2022年5月底 |
| 3 | 样品试验及试验报告 | 冯少波、梁东杰 | 2022年8月底 |
| 4 | 不确定度分析报告 | 冯少波、梁正 | 2022年10月底 |
| 5 | 校准规范格式排版 | 陈洁、梁艳雯 | 2022年12月底 |
| 6 | 试验报告及不确定度报告检查 | 梁艳雯、陈洁 | 2023年2月底 |
| 7 | 评审会议纪要 | 梁艳雯 | 2023年4月底 |
| 8 | 收集征求意见并汇总 | 梁艳雯、陈洁 | 2023年5月底 |
| 9 | 审定意见书及专家签名 | 陈洁 | 2023年6月底 |

2、生产情况及使用情况

生产单位及使用现状：国内有诸多生产雷氏夹测定仪的厂家，大部分分布在无锡、上海、浙江、河北等地，如：无锡市锡仪建材仪器厂、无锡建仪仪器机械有限公司、河北科析仪器设备有限公司、上海康路仪器设备有限公司、浙江中科仪器有限公司等。国内的雷氏夹测定仪生产水平和性能水平已完全满足国内生产、检测等用途的使用，故目前国内水泥工程检测企事业单位使用的大多为国产雷氏夹测定仪。

性能参数：目前雷氏夹测定仪的弹性标尺和膨胀值标尺的测量范围：（-25~+25）mm，分度值为0.5mm，标尺刻度相对误差：±2%；砝码质量：（300±0.1）g。

3、编制规范的简要过程

规范起草小组成员在2022年之前就有收集各厂家雷氏夹测定仪的性能指标的材料，并时常与生产单位联系了解相关的行业动态。曾调研交通、建筑、路桥、工程检测等机构，对其使用的雷氏夹测定仪现状进行调查研究并做相应校准方法实验和验证，通过大量的实验结果分析，初步拟定了规范的框架并编写了《水泥雷氏夹膨胀测定仪》广西地方计量校准规范的初稿；2022年12月至2023年2月起草人修改初稿并形成征求意见稿，同时进行实验数据分析；2023年5月，征求意见稿上报，形成《水泥雷氏夹膨胀测定仪》广西地方计量校准规范征求意见稿。

五、规范的主要内容（要点）及技术指标

1.适用范围

本规范适用于水泥安定性试验用雷氏夹测定仪的校准。

2.关于计量性能的要求

标尺测量范围和分度值

弹性标尺和膨胀值标尺的测量范围，分度值，标尺刻度相对误差，参照JC/T 962-2005《雷氏夹膨胀测定仪》条款4.5中对标尺的要求。砝码质量，参照JC/T 962-2005《雷氏夹膨胀测定仪》中条款4.6中对砝码质量的要求。

3.关于标准装置

在这里我们规定使用读数显微镜、电子天平作为标准器，同时也规定了可以使用准确度等级不低于上述要求的其他标准器，校准装置的不确定度不超过被校测试仪最大允许误差的1/3。

4.关于校准方法

采用绝对测量法，使用读数显微镜测量雷氏夹测定仪标尺读数范围不小于5 mm的区域，以读数显微镜的读数为标准值，计算出该位置的标尺刻度相对误差；砝码质量可通过电子天平直接测量砝码取平均值的方法得到校准结果。

5、关于校准结果的表达和复校时间间隔

校准结果的描述采用了JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》中规定的内容。复校时间的长短可根据雷氏夹测定仪的使用情况、环境条件、仪器本身性能等因素决定，一般建议复校时间间隔不超过1年，送校单位也可根据变送器实际使用情况来决定复校时间间隔。

以上是制定此规范的编制说明，在审核中请各位专家进行讨论，提出宝贵意见。谢谢！

《水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范》起草小组

2023年5月