水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范

试验报告

广西计量检测研究院

2022年8月

- 水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范试验报告

一、试验目的

选取水泥雷氏夹膨胀测定仪（以下简称雷氏夹测定仪）作为试验对象，按照《水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范》中的规定进行试验，验证该校准规范的正确性和可行性。

二、试验方法

依据《水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范》，选取试验项目及试验方法，详见表1。

表1 试验项目及试验方法

| 序号 | 试验项目 | 对应的要求条款号 | 对应的方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标尺刻度相对误差 | 4.1 | 6.2.1 |
| 2 | 砝码质量 | 4.2 | 6.3.2 |

三、试验用仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 出厂编号 | 不确定度/ 准确度/ 最大允许误差 | 证书有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读数显微镜 | 0.01mm～6mm | 885654 | MPE:±0.01mm | - 2023-06-02 |
| 2 | 电子天平 | 0.01g～3200g | B501446202 | 级 | - 2024-03-15 |

四、试验1

1、试验对象

选取一台标尺范围（-25mm~+25mm），分辨率0.5mm，砝码质量300g的雷氏夹测定仪作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 110 | 无锡建仪仪器机械有限公司 |

2、试验条件

温    度： 22℃；相对湿度： 64％；

试验时间：2022年8月12日

试验地点：广西计量检测研究院邕宁基地2号楼307房

3、试验结果

（1）膨胀标尺刻度相对误差：

| 标尺刻度值（mm） | 显微镜读数值（mm） | 扩展不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 5 | 4.945 | 0.40% |

（2）弹性标尺刻度相对误差：

| 读取刻度值（mm） | 显微镜读数值（mm） | 扩展不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 5 | 4.955 | 0.40% |

（3）砝码质量：

| 标称值（g） | 实测值（g） | 扩展不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 300 | 300.02 | 0.03g |
|  | 300.02 |  |
|  | 300.02 |  |

五、试验2

1、试验对象

选取一台标尺范围（-25mm~+25mm），分辨率0.5mm，砝码质量300g的雷氏夹测定仪作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 2094 | 河北科析仪器设备有限公司 |

2、试验条件

温    度： 22℃；相对湿度： 63％；

试验时间：2022年8月15日

试验地点：广西计量检测研究院邕宁基地2号楼307房

3、试验结果

（1）膨胀标尺刻度相对误差：

| 标尺刻度值（mm） | 显微镜读数值（mm） | 扩展不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 5 | 4.968 | 0.40% |

（2）弹性标尺刻度相对误差：

| 读取刻度值（mm） | 显微镜读数值（mm） | 扩展不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 5 | 4.952 | 0.40% |

（3）砝码质量：

| 标称值（g） | 实测值（g） | 扩展不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 300 | 300.04 | 0.03g |
|  | 300.04 |  |
|  | 300.04 |  |

六、试验3

1、试验对象

选取一台标尺范围（-25mm~+25mm），分辨率0.5mm，砝码质量300g的雷氏夹测定仪作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 525 | 中国科析仪器设备有限公司 |

2、试验条件

温    度： 24℃；相对湿度： 62％；

试验时间：2022年8月26日

试验地点：广西计量检测研究院邕宁基地2号楼307房

3、试验结果

（1）膨胀标尺刻度相对误差：

| 标尺刻度值（mm） | 显微镜读数值（mm） | 扩展不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 5 | 4.942 | 0.40% |

（2）弹性标尺刻度相对误差：

| 读取刻度值（mm） | 显微镜读数值（mm） | 扩展不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 5 | 4.958 | 0.40% |

（3）砝码质量：

| 标称值（g） | 实测值（g） | 扩展不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 300 | 300.06 | 0.03g |
|  | 300.06 |  |
|  | 300.06 |  |

七、试验结论

《水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范》要求的计量性能合理，测量方法科学，具有理论依据和可行性，制定的校准方法及内容均满足对雷氏夹测定仪的量值溯源、确保量值准确可靠的要求。