- 广西壮族自治区地方计量校准规范

- JJF（桂）xx-202x

- 漆膜冲击试验器校准规范

# Calibration Specification for Film Impact Testers

(征求意见稿)

2021-xx-xx发布                       202x-xx-xx实施

- 广西壮族自治区市场监督管理局 发 布

漆膜冲击试验器校准规范

JJF(桂)xx—202x

Calibration Specification for

Strain Controlled Triaxial Apparatus

| 归 口 单 位： | 广西壮族自治区市场监督管理局 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 广西壮族自治区计量检测研究院 |

本规范委托广西壮族自治区计量检测研究院负责解释

本规范主要起草人：

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

参加起草人：

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

目录

引言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 术语	（1）

3.1 冲击深度	（1）

4 概述	（1）

5 计量特性	（2）

6 校准条件	（3）

6.1 环境条件	（3）

6.2 测量标准及其他设备	（3）

7 校准项目和校准方法	（3）

7.1 校准项目	（3）

7.2 校准方法	（3）

8 校准结果	（4）

8.1 校准记录	（4）

8.2 校准证书	（4）

8.3 不确定度	（4）

9 复校时间间隔	（4）

附录A滑筒刻度测量不确定度评定示例	（5）

附录B漆膜冲击试验器校准原始记录格式	（7）

附录C漆膜冲击器校准证书内页格式	（9）

- 引    言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

本规范主要参考GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》第4.1：冲击试验器的主要技术指标和检测方法编制而成。

本规范为首次发布。

- 漆膜冲击试验器校准规范

# 1  范围

本规范适用于满足GB/T1732-2020测试用的漆膜冲击试验器(以下简称冲击器)

的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T  1732-2020 漆膜耐冲击测定法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

# 3  术语

### 3.1  冲击深度 attack depth

冲击器重锤自由下落后对漆膜产生的凹槽深度。

# 4  概述

冲击器是以固定质量的重锤落于试板上而不引起漆膜破坏的最大高度 (cm) 表示

的漆膜耐冲击性试验器。主要由底座、铁砧、冲头、滑筒、重锤及重锤控制器组成(见图1)。

图 1 冲击器示意图

1—底座；2—嵌于座中之铁砧；3—冲头；4—滑筒；5—重锤；6一制动器器身；7一控制销；

8—控制销螺钉；9—顶盖；10一制动器固定螺钉；11一定位标；12—压紧螺帽；13—圆锥；

14一螺钉；15—横梁；16一立柱

# 5  计量特性

具体计量特性见表1。

表 1 冲击器计量特性一览表

| 序号 | 项 目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重锤质量/g | 1000±1 |
| 2 | 滑筒刻度/mm | 100±1 |
|  |  | 200±1 |
|  |  | 300±1 |
|  |  | 400±1 |
|  |  | 500±1 |

# 6  校准条件

### 6.1 环境条件

- 6.1.1 温度条件

环境温度：(20±5)℃。

- 6.1.2湿度条件

相对湿度：（50±20）%RH。

- 6.1.3其他条件

仪器应平稳而牢固地安置在平整和水平的地面上。

### 6.2  测量标准及其他设备

测量标准及其他设备见表2。

表2 冲击器校准项目和校准设备

| 序号 | 校准项目 | 设备名称及计量特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重锤质量 | 电子天平：称量范围0.01g～3200g,分辨力0.01g |
| 2 | 滑筒刻度 | 游标卡尺：测量范围(0～600)mm ,分辨力0.02 mm |

# 7  校准项目和校准方法

### 7.1 校准项目

冲击器的校准项目见表2。

### 7.2 校准方法

- 7.2.1 校准前检查

7.2.1.1 外观检查

校准前检查仪器的调节及固定部件是否正常，重锤下落有无阻碍。

7.2.1.2 冲击器的水平性

将冲击器放置于平整的地面上，将框式水平仪放在冲击器底座，通过调整位

置，确保与地面水平放置。

7.2.1.3  冲击深度

符合GB/T 1732-2020要求的冲击器，由于调节冲击深度方法的不同，应采用相

应调整方法进行调整，之后使用游标卡尺进行测量，确保冲击深度在(2±0.1)mm的范围之间。

- 7.2.2  重锤质量

将仪器的滑筒从锥体中取出，旋开控制销螺钉，取出重锤，用电子天平称量重锤

质量3次，取平均值作为测量结果，测量结果保留到0.1g。

- 7.2.3  滑筒刻度

观察滑筒上刻度划线(其分度值应为10mm)及标示高度值，用游标卡尺对滑筒上刻度位置100mm，200mm，300mm，400mm，500mm的刻度点分别进行测量，每次测量3次，取平均值作为测量结果，测量结果保留到0.1mm。

# 8  校准结果

### 8.1 校准记录

校准记录应详尽记录测量数据和计算结果。推荐的校准记录格式见附录A。

### 8.2  校准证书

经校准的冲击器应出具校准证书。校准证书包括的信息应符合JJF 1071-2010 中5.12的要求，推荐的校准证书内页格式见附录C。

### 8.3  不确定度

校准证书应给出各校准项目示值误差测量结果的扩展不确定度，计算示例见附录A。

# 9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔为1年。

# 附录A

# 滑筒刻度测量不确定度评定示例

A.1 校准方法

依据本规范对于(500±1) mm  规格的漆膜冲击试验器，在游标卡尺上直接测量滑筒刻度。

A.2 建立测量模型

滑筒刻度的测量模型如下：

(A.1)

式中：

L —— 被测滑筒刻度的测量结果，mm;

l —— 游标卡尺的读数值，mm;

—— 游标卡尺的示值误差，mm。

A.3 滑筒刻度测量结果不确定度的评定

A.3. 1 标准不确定度的来源

（1）滑筒刻度测量重复性引入的标准不确定度分量;

（2）游标卡尺示值误差引入的标准不确定度分量 。

A.3.2 滑筒刻度测量重复性引入的标准不确定度分量

通过游标卡尺对(500±1) mm 规格的滑筒测量10次，测得结果见表A.1。

- 表A. 1    重复测量10次滑筒的结果

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑简刻度/mm | 500.7 | 500.5 | 500.5 | 500.8 | 500.6 | 500.8 | 500.7 | 500.6 | 500.6 | 500.4 |

用贝塞尔公式计算单次测量的实验标准偏差 s(x):

=0.13mm                        （A.2）

式中：

—— 第 i 次测量结果，mm;

—— 10次测量结果的平均值，mm;

n —— 测量次数。

实际测量是在重复条件下连续测量3次，取其算术平均值为测量结果，故：

（A.3）

A.3.3游标卡尺示值误差引入的标准不确定度分量

根据检定证书，500 mm游标卡尺最大允许示值误差为±0.05 mm，其引入的标准不确定度分量为：

（A.4）

A.3.4 标准不确定度分量

标准不确定度分量见表C.2。

- 表C.2    标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值/mm |
| --- | --- | --- |
| u(l₁) | 测量重复性引入的标准不确定度 | 0.075 |
| u(l₂) | 电子数显卡尺示值误差引入的标准不确定度 | 0.029 |

A.3.5 合成标准不确定度uc

灵敏系数， 各影响量相互独立，合成标准不确定度为：

(C.5)

(A.5)

A.3.6 扩展不确定度U

扩展不确定度U=kuc取包含因子k=2，滑筒刻度测量结果的扩展不确定度为：

U=kuc=2×0.080 mm=0.16mm                         (A.6)

# 附录B

# 漆膜冲击试验器校准原始记录格式

证书编号：

| 送检单位 |  | 校准依据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  | 型号规格 |  |
| 制造厂 |  | 环境温度 |  |
| 出厂编号 |  | 相对湿度 |  |
| 校准日期 |  | 校准地点 |  |
| 校准员 |  | 核验员 |  |

| 标准器 信息 | 标准器名称 | 编号 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 证书号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

校准项目

1、 校准前检查

| 1 | 外观检查 | 调节及固定部件 | 重锤下落有无阻碍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 冲击器的水平性 | 电子角度仪数值 | 判定 |
| 3 | 冲击深度 | 深度千分尺数值 | 判定 |

- 计量特性

| 1 | 重锤质量/g |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 滑筒刻度/mm |  | 100 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  | 200 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  | 300 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  | 400 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  | 500 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C

# 漆膜冲击器校准证书内页格式

- 证书编号XXXXXXXX-XXXXXXX

校准证书内页格式

证书编号：××××××—××××

| 校准机构授权说明： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |
| 温度 |  | 地点 |  |  |
| 相对湿度 |  | 其他 |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准 |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 | 检定/校准 证书编号 | 证书有效期至 |

注：

1．×××××仅对加盖“×××××校准专用章”的完整证书负责。

2. 本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。

3. 未经实验室书面批准，不得部分复印证书。

第×页   共×页

校准结果

证书编号：××××××—××××

| 1、重锤质量： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重锤质量/g | 实测值/ g | 扩展不确定度U/g（k=2） |
| 2、滑筒刻度 |  |  |
| 标称值/mm | 实测值/mm | 扩展不确定度U/mm（k=2） |
| 100 |  |  |
| 200 |  |  |
| 300 |  |  |
| 400 |  |  |
| 500 |  |  |
| 校准结果不确定度的评定和表述均符合JJF1059.1-2012的要求。 |  |  |
| 敬告： - 被校准仪器修理后，应立即进行校准。 - 在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。 - 根据客户要求和校准文件规定，通常情况下 个月校准一次。 |  |  |

校准员：                       核验员：