漆膜冲击试验仪校准规范

试验报告

广西计量检测研究院

2022年3月

- 漆膜冲击试验仪校准规范试验报告

一、试验目的

分别选取了3台漆膜冲击试验仪作为试验对象，按照《漆膜冲击试验仪校准规范》中的规定进行试验，验证该校准规范的正确性和可行性。

二、试验方法

依据《漆膜冲击试验仪校准规范》，选取试验项目及试验方法，详见表1。

表1 试验项目及试验方法

| 序号 | 试验项目 | 对应的要求条款号 | 对应的方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重锤质量 | 5 | 7.2.2 |
| 2 | 滑筒刻度 | 5 | 7.2.3 |

三、试验用仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 出厂编号 | 不确定度/ 准确度/ 最大允许误差 | 证书有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 0.01g～3200g | B501446201 | 1级 | 2023-03-22 |
| 2 | 游标卡尺 | (0～500)mm | C171737 | MPE:±(0.02～0.05)mm | 2024-01-02 |

四、试验1

1、试验对象

选取一台漆膜冲击试验仪作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漆膜冲击试验器 | QCJ-II | 1909105 | 天津市精科联材料试验机有限公司 |

2、试验条件

温    度： 23℃；相对湿度： 65％；

试验时间：2023年2月15日

试验地点：南宁市大学东路105号该单位实验室

3、试验结果

| 1 | 重锤质量/g |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1000.5 | 1000.5 | 1000.5 | 1000.5 | 0.1 |
| 2 | 滑简刻度/mm |  | 100 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.1 |
|  |  |  | 200 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  |  | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 0.1 |
|  |  |  | 300 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  |  | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 0.1 |
|  |  |  | 400 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  |  | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 0.1 |
|  |  |  | 500 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  |  | 500.1 | 500.1 | 500.1 | 500.1 | 0.1 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、试验2

1、试验对象

选取一台漆膜冲击试验仪作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漆膜冲击试验器 | QCJ-120 | 080126 | 北京中交工程仪器研究所 |

2、试验条件

温    度： 22℃；相对湿度： 63％；

试验时间：2023年2月17日

试验地点：南宁市青秀区桃源路82-1号该单位实验室

3、试验结果

| 1 | 重锤质量/g |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1000.5 | 1000.5 | 1000.5 | 1000.5 | 0.1 |
| 2 | 滑简刻度/mm |  | 100 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.1 |
|  |  |  | 200 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  |  | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 0.1 |
|  |  |  | 300 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  |  | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 0.1 |
|  |  |  | 400 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  |  | 400.1 | 400.0 | 400.1 | 400.1 | 0.1 |
|  |  |  | 500 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  |  | 500.1 | 500.1 | 500.1 | 500.1 | 0.1 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、试验3

1、试验对象

选取漆膜冲击试验仪作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漆膜冲击试验器 | QCJ-120 | 1804 | 天津永利达实验室设备有限公司 |

2、试验条件

温    度： 24℃；相对湿度： 68％；

试验时间：2023年2月26日

试验地点：南宁市青秀区桃源路82-1号该单位实验室

3、试验结果

| 1 | 重锤质量/g |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1000.5 | 1000.5 | 1000.5 | 1000.5 | 0.1 |
| 2 | 滑简刻度/mm |  | 100 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.1 |
|  |  |  | 200 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  |  | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 0.1 |
|  |  |  | 300 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  |  | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 0.1 |
|  |  |  | 400 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  |  | 400.1 | 400.0 | 400.1 | 400.1 | 0.1 |
|  |  |  | 500 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 扩展不确定度/mm |
|  |  |  |  | 500.1 | 500.1 | 500.1 | 500.1 | 0.1 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、试验结论

《漆膜冲击试验仪校准规范》要求的计量性能合理，测量方法科学，具有理论依据和可行性，制定的校准方法及内容均满足对漆膜冲击试验仪的量值溯源、确保量值准确可靠的要求。