- 广西壮族自治区地方计量校准规范

- JJF（桂）xx-202x

- 漆膜耐洗刷试验仪校准规范

Calibration Specification for Paint Film Scrub Resistance Testers

(征求意见稿)

2021-xx-xx发布                       202x-xx-xx实施

- 广西壮族自治区市场监督管理局 发 布

漆膜耐洗刷试验仪校准规范

JJF(桂)xx—202x

Calibration Specification for

Paint Film Scrub Resistance Testers

| 归 口 单 位： | 广西壮族自治区市场监督管理局 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 广西壮族自治区计量检测研究院 |

本规范委托广西壮族自治区计量检测研究院负责解释

本规范主要起草人：

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

参加起草人：

XXXXX（                  ）

XXXXX（                  ）

目录

引言	（II）

1范围	（1）

2引用文件	（1）

3术语	（1）

3.1 计数准确度	（1）

3.2 刷子运动频率	（1）

3.3 刷子行程	（1）

4概述	（1）

5计量特性	（2）

6校准条件	（2）

6.1环境条件	（2）

6.2测量标准及其他设备	（3）

7校准项目和校准方法	（3）

7.1校准项目	（3）

7.2校准方法	（3）

8校准结果	（5）

8.1 校准记录	（5）

8.2校准证书	（5）

8.3不确定度	（5）

9复校时间间隔	（5）

附录A刷毛长度测量结果不确定度评定（示例）	（6）

附录B漆膜耐洗刷试验仪校准原始记录格式	（9）

附录C漆膜耐洗刷试验仪校准证书内页格式	（11）

# 引    言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

本规范主要参考GB/T1732-2020《漆膜耐冲击测定法》第4.1：冲击试验器的主要技术指标和检测方法编制而成。

本规范为首次发布。

- 漆膜耐洗刷试验仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于各类建筑涂料漆膜耐洗刷试验仪（以下简称洗刷仪）的校准。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1071-2010国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语

### 3.1 计数准确度 counting accuracy

洗刷仪正常工作时，实际运动次数与计数器上显示读数的一致性。

### 3.2 刷子运动频率 brush movement frequency

洗刷仪正常工作时，刷子平均每分钟的运动次数，其中刷子往返1个来回计作 1次。

### 3.3 刷子行程 brush stroke

洗刷仪正常工作时，刷子在实验台板上从一端到另一端往复直线运动的单程距离。

# 4概述

洗刷仪是一种能使刷子在实验台板的涂层表面作往复直线运动，对其进行洗刷的仪器。刷子是由硬木板（或塑料板）和黑猪鬃毛组成。该仪器由电源开关、滴加洗刷介质的容器、滑动架、刷子及夹具、实验台板、计数器、电动机等部件组成（见图1）。

图1洗刷仪示意图

1一计数器；2—刷子；3一夹具；4一水槽；5一滑动架；6一试片压脚；7一水嘴；

8—刷子联接体；9—横梁；10—导向立柱；11 —电动机；12一出水嘴；13—实验台板

# 5计量特性

具体计量特性见表1。

表1洗刷仪计量特性一览表

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刷子尺寸/（mm×mm） | (90±2)×(38±1) |
| 2 | 刷毛长度/mm | 17. 5±1.5 |
| 3 | 刷子及夹具总质量/g | 450 + 10 |
| 4 | 刷子孔数/个 | 60±1 |
| 5 | 刷子运行频率/（次/min） | 37±2 |
| 6 | 刷子行程/mm | 300±20 |

# 6校准条件

### 6.1环境条件

6. 1. 1温度条件

环境温度：（23±2）°C。

6.1.2湿度条件 相对湿度：不大于85%RH。

6. 1.3其他条件

仪器应平稳而牢固地安置在平整和水平的工作台上，电缆线的接插件应固定无松动。

### 6.2测量标准及其他设备

测量标准及其他设备见表2。

表2洗刷仪校准项目和校准设备

| 序号 | 校准项目 | 设备名称及计量特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刷子尺寸 | 钢直尺：测量范围（0〜150） mm,分度值0. 5 mm |
| 2 | 刷毛长度 | 钢直尺：测量范围（0〜150） mm,分度值0. 5 mm |
| 3 | 刷子及夹具总质量 | 电子天平：称量范围0.01g～3200g,分辨力0.01g |
| 4 | 刷子孔数 | 目测 |
| 5 | 刷子运行频率 | 电子秒表：分辨力0.01 s |
| 6 | 刷子行程 | II级钢卷尺：测量范围（0〜2 000） mm,分度值1mm |

# 7校准项目和校准方法

### 7.1校准项目

洗刷仪的校准项目见表2。

### 7.2校准方法

7. 2. 1校准前检査

7. 2. 1.1外观检查 校准前检查仪器的调节旋钮、按键、开关、指示灯是否正常。

7. 2. 1.2实验台板的水平性

将气泡水平仪放置在实验台板上5个不同的位置（见图2）,测试每个点的水平性，5个测试点须全部水平。

实验台板

图2实验台板的水平性校准示意图

7. 2. 1.3实验台板的平整度

将直角尺长端分别放置在实验台板的两条对角线上（见图3）,目视观察直角尺和 实验台板是否紧贴，如紧贴则认为平整。

7.2.1.4计数准确度

打开仪器总电源开关，按“设定”按钮，设定刷洗次数为50次，启动电机，同时由校准人员目测洗刷次数，待洗刷仪停止时记录目测次数，与计数器显示读数是否一

致，重复测定3次。

7.2.2刷子尺寸

用钢直尺测量刷子的长宽，精确到1 mm。

7.2.3刷毛长度

在刷子面板上取3个间隔（7～8）mm的不同位置，用钢直尺测量刷毛的长度，计算出3次测量结果的平均值，精确到0. 1 mm。

7.2.4刷子及夹具总质量

用电子天平称量刷子及夹具的总质量，重复3次，计算出3次测量结果的平均值,精确到1 g。

7. 2.5刷子孔数

目测刷子的孔数，精确到1个。

7.2.6刷子运行频率

打开仪器总电源开关，开动电机，同时用电子秒表计时，5 min后关闭电机，记录

此时计数器上显示的数据，计算运行频率，重复测定3次，取平均值，精确到1次。

7. 2.7刷子行程

在刷子运行过程中，记录两端停止的位置（见图4）。刷子运行中，会在实验台板

上留下刷痕，以此刷痕判断刷子行程。用钢卷尺测量刷子在两端之间的行程距离，重复以上过程3次，计算3次测量结果的平均值，精确到1mm。

实验台板

图4刷子行程校准示意图

# 8校准结果

### 8.1 校准记录

校准记录应详尽记录测量数据和计算结果。推荐的校准记录格式见附录B。

### 8.2校准证书

经校准的洗刷仪应出具校准证书。校准证书包括的信息应符合JJF 1071-2010中 5.12的要求，推荐的校准证书内页格式见附录C。

### 8.3不确定度

校准证书应给出各校准项目示值误差测量结果的扩展不确定度，计算示例见附录A

# 9 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所

决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间

隔为1年。

# 附录A

# 刷毛长度测量结果不确定度评定（示例）

A. 1校准方法

在刷子面板上取3个间隔（7~8）mm的不同位置，用钢直尺测量刷毛的长度，计算出3次测量结果的平均值，精确到0. 1 mm。

A. 2建立测量模型

（A. 1）

式中：

L——刷毛长度，mm；

L1——150 mm钢直尺测得数值，mm。

A.3刷毛长度测量结果不确定度的评定

A. 3. 1标准不确定度来源

（1）由150 mm钢直尺的测量重复性引入的标准不确定度分量

（2）由150 mm钢直尺最大允许误差引入的标准不确定度分量

（3）由150 mm钢直尺分度值引入的标准不确定度分量

A. 3. 2刷毛长度的测量重复性引入的标准不确定度分量

在测定器操作台上，对仪器进行10次测量，测得结果见表A.1。

表A.1重复10次测量结果

| 第/次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刷毛长度/mm | 18. 0 | 18. 5 | 18. 0 | 18. 0 | 18. 0 | 17. 5 | 17. 5 | 18. 0 | 18. 0 | 18.0 |

刷毛长度的平均值l = 17.95 mm。

采用贝塞尔公式计算单次测量的实验标准偏差：

=0.28 mm             （A.2）

式中：

——第i次测量结果，mm;

l——10次测量结果的平均值，mm；

n——测量次数。

实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，故标准不确定度

（A.3）

A. 3.3钢直尺最大允许误差引入的标准不确定度分量

以长150 mm，分度值0. 5 mm，最大允许误差±0. 1 mm的钢直尺测量刷毛长度。钢直尺的最大允许误差为±0.lmm，区间半宽为0.1mm，则：

（A.4）

A.3.4钢直尺分度值引入的标准不确定度分量

150 mm钢直尺分度值为0.5 mm，区间半宽为0.25 mm，则：

(A. 5)

A.3. 5标准不确定度分量

标准不确定度分量见表A. 2。

表A.2标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 u(x) /mm |
| --- | --- | --- |
|  | 测量重复性引入的不确定度 | 0.16 |
|  | 钢直尺最大允许误差引入的不确定度 | 0.06 |
|  | 钢直尺分度值引入的标准不确定度 | 0.14 |

A.3.6合成标准不确定度“c 各输入量之间相互独立，互不相关，因此

(A. 6)

A.3.7扩展不确定度U

刷毛长度测量结果的扩展不确定度：

(A. 7)

# 附录B

- 漆膜耐洗刷试验仪校准原始记录格式

证书编号：

| 送检单位 |  | 校准依据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  | 型号规格 |  |
| 制造厂 |  | 环境温度 |  |
| 出厂编号 |  | 相对湿度 |  |
| 校准日期 |  | 校准地点 |  |
| 校准员 |  | 核验员 |  |

| 标准器 信息 | 标准器名称 | 编号 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 证书号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

校准项目

1 校准前检查

| 1 | 外观检查 | 调节旋钮 |  | 按 键 |  | 开 关 |  | 指示灯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 实验台板的水平性 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 判定 |
| 3 | 实验台板的平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 计数准确度 （设定为50次） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 |  |

2 计 量 特 性

| 1 | 刷子尺寸/（mm× mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 刷毛长度/mm | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均 |  | 扩展不确定度/mm |
| 3 | 刷子及夹具总质量/g | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均 |  | 扩展不确定度/mm |
| 4 | 刷子孔数/个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 刷子运行频率/（次/min） | 次数 |  | 1 |  | 2 | 3 | 平均 |  |
|  |  | 时间/min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频率/（次/min） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 刷子行程/mm | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均 |  | 扩展不确定度/mm |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C

# 漆膜耐洗刷试验仪校准证书内页格式

证书编号XXXXXXXX-XXXXXXX

校准证书内页格式

证书编号：××××××—××××

| 校准机构授权说明： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |
| 温度 |  | 地点 |  |  |
| 相对湿度 |  | 其他 |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准 |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 | 检定/校准 证书编号 | 证书有效期至 |

注：

1．×××××仅对加盖“×××××校准专用章”的完整证书负责。

2. 本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。

3. 未经实验室书面批准，不得部分复印证书。

第×页   共×页

校准结果

证书编号：××××××—××××

| 校准项目 |  | 标称值 | 实测值 | 不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷子尺寸/(mm× mm) |  |  |  |
| 2 | 刷毛长度/mm |  |  |  |
| 3 | 刷子及夹具总质量/g |  |  |  |
| 4 | 刷子孔数/个 |  |  |  |
| 5 | 刷子运行频率/ (次/min) |  |  |  |
| 6 | 刷子行程/mm |  |  |  |
| 校准结果不确定度的评定和表述均符合JJF1059.1-2012的要求。 |  |  |  |  |
| 敬告： - 被校准仪器修理后，应立即进行校准。 - 在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。 - 根据客户要求和校准文件规定，通常情况下 个月校准一次。 |  |  |  |  |

校准员：                 核验员：