广西地方校准规范

《漆膜耐洗刷试验仪校准规范》编制说明

一、任务来源

根据《广西壮族自治区市场监督管理局关于发布广西地方计量技术规范制修订计划的通告》（2021年第200期）的要求编制，由广西壮族自治区计量检测研究院负责《漆膜耐洗刷试验仪校准规范》的起草工作。

二、目的及意义

1、有迫切的市场需求

建筑涂料在我们生活应用广泛，它不仅能防止建材发生腐蚀反应，还能增加美观。建筑行业中都会应用到涂料，建筑涂料作为这些产品的表面处理工业，耐用性要求很高。漆膜耐洗刷试验适用评价各类建筑涂料的干膜涂层在标准实验条件下反复洗刷涂层时其涂层抵抗从底材上剥落或开裂的能力，表现了被实验涂层的强性和对底材的附着力。由于漆膜耐洗刷试验仪是漆膜涂层耐用性的重要参考指标，漆膜耐洗刷试验仪几乎遍布每个建筑涂料生产企业公司及使用单位实验室。因此也产生了越来越多的漆膜耐洗刷试验仪的溯源需求。

目前我区有化工、建筑工程检测企业、单位200多个，全区的业务量在200台以上，有多范围检测能力的实验室设备更多。

2、国家尚未出台漆膜耐洗刷试验仪校准规范

漆膜耐洗刷试验仪主要由电源开关、滴加洗刷介质的容器、滑动架、刷子及夹具、实验台板、计数器、电动机等部件组成。测量的参数包括刷子尺寸、刷毛长度、刷子及夹具总质量、刷子孔数、刷子运行频率、刷子行程等。目前对这样的多参数的检测设备，生产厂家只是在还没有把各部件安装之前检测数据。这样的做法一方面只是检测个体参数而整个系统是否准确无法评价，另一方面使用单位长期使用磨损导致数据出现偏差。而国家尚未出台相关的适合现场整体检测的规范或校准规范。众所周知，我国现在正处在高速发展时期，建筑涂料参数的测量需求量日益增长。然而，对于如此重要的检测设备，众多实验室只能自己对试模几何尺寸等部分进行简单的自校或者根本就长期不做任何校准，这无疑对于建筑质量与施工安全带来诸多隐患。随着社会生产力的发展和科学技术的进步，保障工程质量安全的步伐应当与时俱进，那么首先就是相应规范的建立健全，来保证漆膜耐洗刷试验仪的量值溯源需求。

3、与计量关系密不可分

漆膜耐洗刷试验仪的准确性直接由刷子尺寸、刷毛长度、刷子及夹具总质量、刷子孔数、刷子运行频率、刷子行程等计量性能决定，各个计量参数的准确性决定了最终漆膜耐洗刷试验仪的准确性。

三、参考的有关资料及标准

GB/T 9266-2009《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》

在本规范编制过程中，重点参照了以下技术规范GB/T 9266-2009《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》的相关规定。本规范按JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的相关要求进行编写，名词术语参照JJF1001-2011 《通用计量术语及定义》中相关名词术语及定义。

四、制定规范的简要过程

1、编制过程及人员分工情况

自2021年自治区市场监督局发文由广西计量检测研究院负责编制《漆膜耐洗刷试验仪校准规范》后，院内迅速组建起草小组，拟定规范制定工作方案，分配工作任务。

- 2022年3月，编写小组首次集中，商讨漆膜耐洗刷试验仪校准规范相关计量指标校准范围；

- 2022年4月初，编写小组成员再次集中讨论初稿进行讨论，并明确了成员分工。

- 2022年5月至10月，根据校准规范初稿，对现有的漆膜冲击试验仪进行试验验证，确保漆膜冲击试验仪校准规范里制定的性能指标合理有效。

- 人员具体分工如下

| 序号 | 工作内容 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制说明 | 梁正、冯少波 | 2022年3月 |
| 2 | 校准规范正文 | 梁正 | 2022年6月底 |
| 3 | 样品试验及试验报告 | 梁正、冯少波 | 2022年10月底 |
| 4 | 不确定度分析报告 | 梁正、冯少波 | 2022年12月底 |
| 5 | 校准规范格式排版 | 梁正、冯少波 | 2023年1月底 |
| 6 | 试验报告及不确定度报告检查 | 梁正、冯少波 | 2023年2月底 |
| 7 | 评审会议纪要 |  | 2023年5月底 |
| 8 | 收集征求意见并汇总 |  | 2023年5月底 |
| 9 | 审定意见书及专家签名 |  | 2023年6月底 |

2、生产情况及使用情况

生产单位及使用现状：国内有诸多生产漆膜耐洗刷试验仪的厂家，大部分分布在南京、浙江、上海等地，国内的漆膜耐洗刷试验仪生产水平和性能水平已完全满足国内生产、检测等用途的使用，故目前国内化工涂料生产企业公司及使用单位实验室等使用的大多为国产生产漆膜耐洗刷试验仪。

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刷子尺寸/（mm×mm） | (9O±2)×(38±1) |
| 2 | 刷毛长度/mm | 17. 5±1. 5 |
| 3 | 刷子及夹具总质量/g | 450 + 10 |
| 4 | 刷子孔数/个 | 60±1 |
| 5 | 刷子运行频率/（次/min） | 37±2 |
| 6 | 刷子行程/mm | 300±20 |

性能参数如下表：

3、编制规范的简要过程

规范起草小组成员在2022年之前就有收集各厂家漆膜耐洗刷试验仪的性能指标的材料，并时常与生产单位联系了解相关的行业动态。曾调研广西壮族治自区建筑工程质量检测中心有限公司、广西壮族治自区产品质量检验研究院等机构，对其使用的漆膜耐洗刷试验仪现状进行调查研究并做相应校准方法实验和验证，通过大量的实验结果分析，初步拟定了规范的框架并编写了《漆膜耐洗刷试验仪》广西地方计量校准规范的初稿；2022年4月至2023年2月起草人修改初稿并形成征求意见稿，同时进行实验数据分析；2023年4月，征求意见稿上报，形成《漆膜耐洗刷试验仪校准规范》广西地方计量校准规范征求意见稿。

五、规范的主要内容（要点）及技术指标

1.适用范围

本规范适用于GB/T 9266-2009《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》测试用的漆膜耐洗刷试验仪的校准。

2.关于计量性能的要求

参照GB/T 9266-2009《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》中的要求。

3.关于标准装置

在这里我们规定使用电子天平、钢直尺、钢卷尺作为标准器，同时也规定了可以使用准确度等级不低于上述要求的其他标准器，校准装置的不确定度不超过被校测试仪最大允许误差的1/3。

4.关于校准方法

采用直接测量法，用电子天平称量刷子及夹具的总质量；用钢直尺测量刷子的长宽、刷毛的长度；用钢卷尺测量刷子在两端之间的行程距离。

5、关于校准结果的表达和复校时间间隔

校准结果的描述采用了JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》中规定的内容。复校时间的长短可根据漆膜冲击试验仪的使用情况、环境条件、仪器本身性能等因素决定，一般建议复校时间间隔不超过1年，送校单位也可根据仪器实际使用情况来决定复校时间间隔。

以上是制定此规范的编制说明，在审核中请各位专家进行讨论，提出宝贵意见。谢谢！

《漆膜耐洗刷试验仪校准规范》起草小组

2022年3月