漆膜耐洗刷试验仪校准规范

试验报告

广西计量检测研究院

2022年3月

- 漆膜耐洗刷试验仪校准规范试验报告

一、试验目的

分别选取了3台漆膜耐洗刷试验仪作为试验对象，按照《漆膜耐洗刷试验仪校准规范》中的规定进行试验，验证该校准规范的正确性和可行性。

二、试验方法

依据《漆膜耐洗刷试验仪校准规范》，选取试验项目及试验方法，详见表1。

表1 试验项目及试验方法

| 序号 | 试验项目 | 对应的要求条款号 | 对应的方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷子尺寸/（mm×mm） | 5 | 7.2.2 |
| 2 | 刷毛长度/mm | 5 | 7.2.3 |
| 3 | 刷子及夹具总质量/g | 5 | 7.2.4 |
| 4 | 刷子孔数/个 | 5 | 7. 2.5 |
| 5 | 刷子运行频率/（次/min） | 5 | 7.2. 6 |
| 6 | 刷子行程/mm | 5 | 7. 2.7 |

三、试验用仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 出厂编号 | 不确定度/ 准确度/ 最大允许误差 | 证书有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 0.01g～3200g | B501446201 | 1级 | 2023-03-22 |
| 2 | 钢直尺 | （0～150）mm | 无 | 1mm | 2023-04-23 |
| 3 | 机械式秒表 | 15min,30s | 75048 | 一等 | 2023-10-19 |
| 4 | 钢卷尺 | (0～5)m | 无 | Ⅱ级 | 2024-03-02 |

四、试验1

1、试验对象

选取一台漆膜耐洗刷试验仪作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂料耐洗刷测定仪 | QFS | 无 | 天津市精科材料试验机厂 |

2、试验条件

温    度： 23℃；相对湿度： 65％；

试验时间：2023年2月15日

试验地点：广西壮族自治区柳州市庆丰路4号该单位试验室

3、试验结果

| 1 | 刷子尺寸/（mm× mm） | 90mm×38mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 刷毛长度/mm | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均 |  | 扩展不确定度/mm |
|  |  | 17.5 | 17.5 |  | 17.5 |  | 17.5 |  | 0.1 |
| 3 | 刷子及夹具总质量/g | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均 |  | 扩展不确定度/mm |
|  |  | 450 | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 0.1 |
| 4 | 刷子孔数/个 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 刷子运行频率/ （次/min） | 次数 |  | 1 |  | 2 | 3 | 平均 |  |
|  |  | 时间/min |  | 5 |  | 5 | 5 | 37 |  |
|  |  | 频率/（次/min） |  | 37 |  | 37 | 37 |  |  |
| 6 | 刷子行程/mm | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均 |  | 扩展不确定度/mm |
|  |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 0.1 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、试验2

1、试验对象

选取一台漆膜耐洗刷试验仪作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂料耐洗刷测定仪 | QFS | 无 | 天津润通精试科技发展有限公司 |

2、试验条件

温    度： 22℃；相对湿度： 63％；

试验时间：2023年2月17日

试验地点：广西防城港市东兴大道647号1#仓库一楼该单位实验室

3、试验结果

| 1 | 刷子尺寸/（mm× mm） | 90mm×38mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 刷毛长度/mm | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均 |  | 扩展不确定度/mm |
|  |  | 17.5 | 17.5 |  | 17.5 |  | 17.5 |  | 0.1 |
| 3 | 刷子及夹具总质量/g | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均 |  | 扩展不确定度/mm |
|  |  | 450 | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 0.1 |
| 4 | 刷子孔数/个 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 刷子运行频率/ （次/min） | 次数 |  | 1 |  | 2 | 3 | 平均 |  |
|  |  | 时间/min |  | 5 |  | 5 | 5 | 37 |  |
|  |  | 频率/（次/min） |  | 37 |  | 37 | 37 |  |  |
| 6 | 刷子行程/mm | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均 |  | 扩展不确定度/mm |
|  |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 0.1 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、试验3

1、试验对象

选取一台漆膜耐洗刷试验仪作为试验对象。

试验对象信息如下：

| 设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂料耐洗刷测定仪 | QFS | 无 | 天津市华银建工仪器科技有限公司 |

2、试验条件

温    度： 24℃；相对湿度： 68％；

试验时间：2023年2月26日

试验地点：南宁市友谊路48-16号3#仓办公区域房屋1至4层1轴-8轴之间区域该单位实验室

3、试验结果

| 1 | 刷子尺寸/（mm× mm） | 90mm×38mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 刷毛长度/mm | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均 |  | 扩展不确定度/mm |
|  |  | 17.6 | 17.6 |  | 17.6 |  | 17.6 |  | 0.1 |
| 3 | 刷子及夹具总质量/g | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均 |  | 扩展不确定度/mm |
|  |  | 450 | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 0.1 |
| 4 | 刷子孔数/个 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 刷子运行频率/ （次/min） | 次数 |  | 1 |  | 2 | 3 | 平均 |  |
|  |  | 时间/min |  | 5 |  | 5 | 5 | 37 |  |
|  |  | 频率/（次/min） |  | 37 |  | 37 | 37 |  |  |
| 6 | 刷子行程/mm | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均 |  | 扩展不确定度/mm |
|  |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 0.1 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、试验结论

《漆膜耐洗刷试验仪校准规范》要求的计量性能合理，测量方法科学，具有理论依据和可行性，制定的校准方法及内容均满足对漆膜耐洗刷试验仪的量值溯源、确保量值准确可靠的要求。