广西壮族自治区地方计量检定规程

JJG（桂）19-2023

火 花 试 验 机

Spark tester

（征求意见稿）

2023-xx-xx 发布                       2023-xx-xx 实施

广西壮族自治区市场监督管理局 发 布

JJG（桂）19-2023

替代JJG（桂）19-2009

火花试验机检定规程

Verification Regulation

of Spark tester

归 口  单 位：广西壮族自治区市场监督监督局

主要起草单位：柳州市计量技术测试研究所

本规程由柳州市计量技术测试研究所负责解释

本规程主要起草人：

杜瀚霖（柳州市计量技术测试研究所）

阮展逸（柳州市计量技术测试研究所）

彭啸华（柳州市计量技术测试研究所）

参加起草人：

蒙向荣（柳州市计量技术测试研究所）

秦  颖（柳州市计量技术测试研究所）

杨  月（柳州市计量技术测试研究所）

目    录

# 引  言

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1002—2010《国家计量检定规程编写规则》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本检定规程的基础性系列规范。

本规程历次版本的发布情况：

—JJG 795-2016。

火花试验机检定规程

- 范围

规程适用于电线电缆绝缘线芯的绝缘层质量检验使用的工频火花试验机和直流火花试验机（以下统称火花试验机）的首次检定、后续检定和使用中检验。

- 引用文件

本规程引用下列文件：

JJG 795-2016《耐电压测试仪》检定规程

GB/T 26873-2011《火花试验机》

GB/T 3048.1 2007 电线电缆电性能试验方法 第 1 部分 ：总则

GB/T 3048.9 2007 电线电缆电性能试验方法 第 9 部分 绝缘线芯火花试验

JB/T 4278.10-2011《橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第10部分：火花试验机》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- 术语及计量单位

- 下列术语和定义适用于本规范。

- 3.1 击穿计数装置 breakdown counter

- 由显示计数器和讯响报警器组成，能准确记录火花击穿的次数并报警。

- 3.2 灵敏度试验 sensitivity test

- 在一定试验电压和小于规定的放电稳态电流下，其击穿计数装置对试品的高压击穿放电现象的响应情况。

- 3.3 稳定度试验 stability test

- 在最高标称值试验电压下，其击穿计数装置对试品的高压击穿放电 。

- 概述

火花试验机按其使用的高压电源不同分为工频火花试验机和直流火花试验机。火花试验机用于检验电线电缆绝缘线芯的绝缘层质量（包括电线电缆试品是否绝缘不良、绝缘材料是否有气孔或露金属）。

火花试验机由高压电源（试验电压源）、试验电极、保护电极、试验控制装置、击穿指示器等组成。见图1所示。

图中：1—试样导体；2—被试绝缘线芯（电线）；3—试验电极；4—试验电极箱；5—试验控制装置；6—试验电压源；7—接地；8—保护电极；9—绝缘子；10—收线盘。

- 计量性能要求

- 5.1试验电压最大允许误差

火花试验机输出试验电压示值误差以相对误差表示，输出电压等级指数与最大允许误差应符合表1的规定。

表1  输出电压等级指数与最大允许误差的要求

| 等级指数 | 2级 | 5级 | 10级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | ±2% | ±5% | ±10% |
| 注：通常满足2级火花试验机电压范围在6kV以下；5级火花试验机电压范围在30kV以下；10级火花试验机电压范围在50kV以下。 |  |  |  |

- 5.2灵敏度

- 在无负载情况下,将试验电极电压调到工频3kV(或直流5kV),当人工击穿装置接入后,其火花间隙短路状态下的稳态电流应不超过600μA，进行20次人工击穿，每次时间间隔为1s击穿指示器记录下的次数应与实际击穿次数一致 。

- 5.3 稳定性

火花试验机在最高标称试验电压下，用校准装置连续进行20次模拟击穿，火花试验机击穿次数与校准装置记录的击穿次数的一致程度。

- 5.4 绝缘电阻

使用500V、500 MΩ的绝缘电阻表，测量火花试验机电源输入端对机箱外壳的绝缘电阻应不低于500 MΩ。使用2500V、2500 MΩ的绝缘电阻表，测量试验电压源输出端和金属外壳及地之间的绝缘电阻应不低于200MΩ。

- 5.5 工频耐压试验

- 应对火花试验机电源输入端对机箱外壳和试验电压源输出端与外壳之间进行工频耐压试验，在电压为1.5kV、频率为50Hz下保持1min无击穿和飞弧现象。

- 通用技术要求

- 6.1  外观

- 6.1.1　火花试验机的外观指示应清晰，不应有影响使用的明显缺陷。

- 6.1.2　火花试验机的零部件装配应牢固，无明显松动现象。

- 6.1.3　火花试验机应有专用的接地端子，且有明显接地标识。

- 6.1.4  火花试验机的面板、铭牌或外壳上应有以下主要标志：产品名称、型号规格、出厂编号、生产厂（厂名或厂标）、生产日期、电源电压、试验电压范围、最大试品外径、最大走线速度等。

- 6.2  功能

- 6.2.1　火花试验机应有安全保护联锁装置，安全保护联锁装置保证开启试验电极箱时，应能自动切断电源，且试验电极自动接地。

- 6.2.2　火花试验机的开关、按钮、旋钮应灵活可靠。

- 6.2.3　火花试验机通电预热后，显示或指示应归零并清晰完整。

- 6.2.4　试验电压指示为数字显示的火花试验机，其数码显示或液晶屏显示不应有重叠和缺划现象。

- 6.3  相关部件

- 6.3.1  试验电极

- 6.3.1.1  试验电极的有效长度应使被试绝缘线芯的每一点通过电极下的时间不小于下列规定:

- a) 工频电源 0.05s，表示绝缘线芯穿过每毫米长电极的最大速度为1.2m/min。

- b) 直流电源 0.001s，表示绝缘线芯穿过每毫米长电极的最大速度为60m/min。

- 6.3.1.2  试验电极有效宽度应大于被试绝缘线芯的最大直径30mm，底部应制成“V”形或“U”形，对地应保持良好绝缘，而使在最高试验电压下，当绝缘子受潮时火花试验机也应正常运行，电极箱壳体应接地。

- 6.3.1.3  试验电极应为金属制成的接触式电极，可用珠链或环链，链长应大于“V”形或“U”形底部电极的深度。相邻两链的间距应不大于8mm。

- 注:相邻两链的间距应不大于8mm是指任何方向的相邻两个间的距离。

- 珠链或环链应满足下述要求:

- 珠链的间距应符合表2的规定。珠的直径为(2～5)mm，一串珠链上的相邻两颗珠子的间距应不超过2.5mm。

- 表2 主链间距

| - 珠子直径d/mm | - 珠链的间距 /mm |
| --- | --- |
| - 2≤d≤3 | - ≤5 |
| 3＜d≤3 | - ≤6 |
| - 4＜d≤4.5 | - ≤7 |
| - 4.5＜d≤5 | - ≤8 |

- b)  环由直径大于0.8mm的金属丝构成,环的外径应不大于5mm,如用椭圆形等其他形状时纵轴应不大于5mm。每100mm长的环链上,环数应不少于20个；

- c） 链上的珠或环应分布均匀,表面光滑,不应有刮伤被试绝缘线芯的任何毛刺,且每一节珠或环应灵活可挠。珠链或环链应交叉排列。

- 6.3.2  保护电极

- 试验电极的两端应有接地保护电极，保护电极宽度不小于试验电极的有效宽度，长度应不小于15mm，所有珠链与环链应与试验电极一致。

- 7  计量器具控制

- 检定条件计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中的检验。

- 7.1 检定条件

- 7.1.1 环境条件

- 7.1.1.1 环境温度：（20±15）℃ ，相对湿度：≤80% 。

- 7.1.1.2 电源电压：交流（220±22）V；频率：（50±2.5）Hz。

- 7.1.1.3 应配备保障检定人员安全的绝缘橡胶垫、手套和良好的接地线。

- 7.1.1.4 周围应无影响正常检定工作的外界电磁干扰。

- 7.1.2 检定设备

- 7.1.2.1 试验电压源基本误差测量设备

- a) 检定时由标准器、标准辅助设备及环境条件所引起的扩展不确定度（k =2）不应超过被检火花试验机输出电压最大允许误差的1/3。

b) 可选用等级不低于1.5级的数字高压表；由电压互感器，高压分压器，高压探头和标准电压表组成的高电压测量装置：电压互感器，高压分压器和高压探头的等级不低于1.0级，标准电压表等级不低于0.5级。

- 7.1.2.2  辅助测量设备：

- 辅助测量设备主要包括游标卡尺、钢卷尺、电子秒表、绝缘电阻表、人工击穿装置等，其技术要求应满足以下要求：

- 对检定火花试验机所使用的部分辅助设备的要求见表3

表3　对检定火花试验机使用的部分辅助设备的要求

| 序号 | 辅助设备名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | 测量范围200mm，分度值0.02mm |
| 3 | 钢卷尺 | 测量范围2m，分度值1mm，准确度Ⅱ级 |
| 4 | 电子秒表 | 测量范围（0～1740）s，分辨率0.01s |
| 5 | 绝缘电阻表 | ①最大测试电压500V，不低于10.0级； ②最大测试电压1000V；不低于20.0级 |
| 6 | 人工击穿装置 | 每次持续时间为0.025s±0.0025s，金属针的锥度应≤60° |
| 7 | 高压电容 | 检定工频火花试验机使用的替代高压电容，额定容量500pF，工作电压不低于工频火花试验机检定的最高试验电压。 检定直流火花试验机纹波含量的高压电容容量不小于0.047μF，耐压不低于3kV。 |
| 8 | 工频耐压测试仪 | 输出电压不小于3kV，输出电流不小于20mA；等级不低于5级 |

- 7.2  检定项目和检定方法

- 7.2.1 检定项目

- 火花试验机的检定项目按表4。

- 表4  火花试验机检定项目表

| 检定类别 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观和功能检查 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 试验电极检查 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 保护电极检查 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 试验电压基本误差 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 灵敏度试验 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 稳定度试验 | ＋ | ＋ | － |
| 绝缘电阻 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 工频耐压试验 | ＋ | － | － |
| 注：① “＋”表示检定；“—”表示不检定； ② 在后续检定和使用中检验中对试验电极检查和电极检查时可只对测量相邻两链间距和珠或环分布表面情况进行检查； ③ 直流试验电压纹波含量检定仅对直流火花试验机， |  |  |  |

- 7.2.2  外观检查

- 火花试验机的外观、标志、显示和控制部分应符合6.1的要求。

- 7.2.3  功能检查

- 7.2.3.1  开启试验电极箱时，检查安全保护联锁装置，结果应符合6.2.1的要求。

- 7.2.3.2  通电后检查火花试验机的开关、按钮、旋钮，结果应符合6.2.2的要求。

- 7.2.3.3    火花试验机通电预热后，检查显示或指示，应符合6.2.3的要求。

- 7.2.3.4  电压指示为数字显示的火花试验机，检查其数码显示或液晶屏显示，结果应符合6.2.4的要求。

- 7.2.4  试验电极检查

- 7.2.4.1  试验电极的有效长度

- 用游标卡尺测量试验电极实际有效长度，用秒表测量通过单位长度的时间，通过计算得出绝缘线芯通过每毫米长电极的最大速度。结果应符合6.3.1.1的要求。

- 7.2.4.2  试验电极的有效宽度

- 用游标卡尺测量试验电极实际有效宽度。结果应符合6.3.1.2的要求。

- 7.2.4.3  检查链或环分布表面情况并用钢卷尺及游标卡尺测量相邻两链间距，珠链或环链的有关尺寸。结果应符合6.3.1.3的要求。

- 7.2.5 保护电极检查

- 检查保护电极是否接地，在保护电极与试验电极之间施加最高标称试验电压，检查是否发生试样绝缘表面闪络，检查珠或环分布表面情况并用钢卷尺及游标卡尺测量相邻两链间距，珠链或环链的有关尺寸，结果应符合6.3.2的要求。

- 7.2.6  试验电压基本误差检定

- 7.2.6.1  检定试验电压示值误差的方法：

- a） 采用数字高压表作标准器检定火花试验机电压示值误差，线路图见图2。

- 说明： Ux——火花试验机电压示值；Un——数字高压表电压示值。

- 图2 采用数字高压表作标准器检定火花试验机的线路图

- b）采用电压互感器及交流电压表作标准器检定火花试验机电压示值误差，线

- 路图见图3。

- 说明： Ux——火花试验机电压示值；Un——电压互感器二次端交流电压表电压示值；PT——电压互感器。

- 图3 采用电压互感器及交流电压表作标准器校准火花试验机的线路图

- 7.2.6.2  试验电压示值误差检定点的选取

- a）指针式火花试验机选取指示仪表每个带数字分度的电压值为检定点。

- b) 数字式火花试验机，在（20～100）% Um满量程内均匀选取不少于6 个电压值进行检定。

- c） 对于多量程火花试验机，选取一个常用量程作为主要量程，按a)或b)选取检定点，非基本量程的检定点不少于3个，检定点为20%Um、100%Um和对应于基本量程的最大误差点。

- 7.2.6.3  试验电压示值误差测量

- 按图2或图3接好线路，通电预热后，将火花试验机的试验电压示值调至7.2.6.2所规定的检定点(或对准带有数字标记分度线)上进行测量；读取标准表上的电压示值。将火花试验机输出试验电压由小至大调节，重复测量两次，取其平均值，即为火花试验机输出试验电压实际值。

- 由（1）式计算火花试验机输出试验电压相对误差，测量结果应符合5.1要求：

（1）

- 式中：γ ── 火花试验机输出试验电压相对误差，％；

- Ux ── 火花试验机输出试验电压标称值，kV；

- U0 ── 火花试验机输出试验电压实际值，kV。

- 7.2.7  灵敏度试验

- 在高压端与地之间接入灵敏度试验用的人工击穿装置，将试验电压调整至工频3kV（或直流5kV），串联可调节的限流电阻，将短路稳态电流限制在600μA 以下。启动人工击穿装置，旋转20 次。火花试验机的击穿计数器所计次数应与实际击穿次数一致。试验结果应符合5.2的要求。

- 7.2.8  稳定性试验

- 在人工击穿装置的板电极和针尖电极之间并入一个容量为500pF的高压电容（直流火花试验机可不接入电容器）并将电极电压调至设备的最高试验电压。启动人工击穿装置,使金属板和针尖间的火花间隙被连续击穿20次。火花试验机的击穿计数器应记录20次，对每次击穿都应准确无误的计数。稳定性试验应符合5.3的要求。

- 7.2.9 绝缘电阻

- 在直流500V电压下，测量火花试验机电源输入端与机箱外壳的绝缘电阻；在直流2500V电压下，测量试验电压源输出端和外壳及地之间的绝缘电阻。测量结果应符合5.4的要求。

- 7.2.10工频耐压试验

- 耐压测试仪击穿电流设置为5mA，耐压测试仪高压输出端分别接于被检火花试验机的电源输入与外壳和试验电压源输出端与外壳之间(若被检火花试验机外部有一端与机壳连接时，试验前必须先断开，具有保护接地的火花试验机免检)。施加1.5kV试验电压，持续时间1min，试验结果应符合5.5的要求。

- 7.3检定结果的处理

- 7.3.1  外观检查和功能检查不符合要求的，不进行后续项目的检定。

- 7.3.2   火花试验机电压示值误差检定数据修约至允许误差的十分之一。

- 7.3.3  各项要求均符合本规程中相应项目要求的火花试验机，出具检定证书；有一项检定不合格者，发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

- 7.3.4   检定证书、检定结果通知书应给出试验电压示值误差、灵敏度试验、绝缘电阻、工频耐压试验修约后的测量数据。

- 7.4 检定周期

- 7.4.1  使用中的火花试验机检定周期不超过一年。

附录A：

火花试验机检定记录

记录编号：

| 用户名称 |  |  |  |  |  | 用户地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户电话 |  |  |  |  |  | 检定地点 |  |  |  |  |  |
| 制 造 厂 |  |  |  | 型号规格 |  |  |  | 物品编号 |  |  |  |
| 检定依据 |  | JJG(桂)19－2023 火花试验机 |  | 环境温度 |  | ℃ |  | 相对湿度 |  | ％ |  |
|  |  |  |  | 检定日期 |  | 20 年 月 日 |  | 检定周期 |  | 年 |  |
| 计量标准 器具名称 |  | 型号/规格 |  | 测量范围 |  | 准确度等级 或MPE |  | 证书编号 |  | 有效期至 |  |
| - 一般检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观 |  |  |  |  | 功能 |  |  |  |  |  |  |
| 试验电压源 |  |  | 工频□ 直流□ |  | 最高试验电压（kV） |  |  |  |  |  |  |
| 试品直径φ(mm) |  |  |  |  | 最大走线速度（m/min） |  |  |  |  |  |  |
| 极性指示器功能 |  |  |  |  | 电气连锁 |  |  |  | 机检连锁 |  |  |

- 试验电极检查：                            试验电极形状：V型□  U型□

| 试验电极珠子直径φ（mm） |  | 珠链长度（mm） |  | 链距（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同一串珠子间距离（mm） |  | 电极有效长度（mm） |  | 电极有效宽度（mm） |  |  |

- 保护电极检查：

| 保护电极珠子直径φ（mm） |  | 珠链长度（mm） |  | 链距（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同一串珠子间距离（mm） |  | 电极有效长度（mm） |  | 电极有效宽度（mm） |  |

- 试验电压示值误差检定（kV）：  最大基本误差＝             ％

| 示 值 | 实测值 | 实测值 | 平均值 | 修约 | 实际值 | 示值误差（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 灵敏度试验：人工击穿装置持续旋转20次，火花试验机有□ 无□报警计数误差。

| 试验电压实际值（kV） |  | 短路电流（μA） |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 稳定性试验：人工击穿装置持续旋转20次，火花试验机有□无□报警计数误差。

| 最高试验电压（kV） |  | 人工击穿装置并联电容（pF） |  |
| --- | --- | --- | --- |

检定结论：                         检 定 员：            核 验 员：